ZARZĄD INWESTYCJI   AKADEMII MEDYCZNEJ WE   WROCŁAWIU

AL. ARMII KRAJOWEJ 1,  50-541 WROCŁAW

TEL. 071/ 784-04-12, FAX. 337-12-09

Wrocław,  20. 01. 2009 r.

Znak sprawy: ZI / AM / PN - 5 / 09

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie o zamówieniu – BZP w dniu                14. 01. 2008 r. - nr  16071 – 2008.

Przedmiot postępowania:

Dostawa Monitorów i defibrylatorów, z wyposażeniem opisanym w zał. 2 do Siwz, oraz ich instalacja               i uruchomienie w Katedrze Medycyny Ratunkowej AM na terenie Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, 50 – 556 Wrocław.

# Odpowiedzi na pytania Wykonawców

# i przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert

- Przesunięcie terminu.

Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu niniejszym przesuwa termin składania ofert na dzień 23. 01. 2009 r. do godz. 09:00, termin otwarcia ofert o godz. 10:00 miejsce: Zespół ds. Zamówień Publicznych AM Ul. Mikulicza-Radeckiego 5 50-368 Wrocław pokój 31.

- Odpowiedzi na pytania.

Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu niniejszym odpowiada na pytania zadane                      w w / w postępowaniu:

Pytanie 1 – Dot.: Punkt V, ppkt. 1 SIWZ – Załącznik nr 5 oraz Załącznik do SIWZ - Oświadczenie

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu załączonego do SIWZ oświadczenia z brzmienia:

„(…) oraz przedłożę na żądanie Zamawiającego (w razie wyboru oferty Wykonawcy) wpisy do rejestru wyrobów medycznych (każdego oferowanego urządzenia), a dla produktu wprowadzanego po raz pierwszy na rynek polski – znaki CE lub deklaracje zgodności ze znakiem CE wystawione przez producentów”

na:

„(…)oraz przedłożę na żądanie Zamawiającego (w razie wyboru oferty Wykonawcy) wpisy lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych dla urządzeń klasy IIb lub wyższej lub CE, deklaracje zgodności dla urządzeń klasy niższej niż IIb (każdego oferowanego urządzenia), a dla produktu wprowadzanego po raz pierwszy na rynek polski – znaki CE lub deklaracje zgodności ze znakiem CE wystawione przez producentów”?

Pragniemy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno zgłoszenie jak i wpis zezwalają na sprzedaż i użytkowanie urządzeń medycznych w palcówkach medycznych na terenie RP.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zapis: „… oraz przedłożę na żądanie Zamawiającego            (w razie wyboru oferty Wykonawcy) wpisy lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych (każdego oferowanego urządzenia medycznego), a dla produktu wprowadzanego po raz pierwszy na rynek polski – znaki CE lub deklaracje zgodności ze znakiem CE wystawione przez producentów”.

(Pytania 2–6 –  Dot.: Punkt XIII SIWZ oraz § 4 Projektu umowy oraz Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt 11 tabeli)

- Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie w terminie ilu dni następować będzie zgłoszenie serwisanta do naprawy od momentu otrzymania zawiadomienia o usterce od upoważnionej osoby ze strony Zamawiającego, 2 czy 3 dni roboczych?

Odpowiedź: W terminie 2 dni roboczych.

- Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie w terminie ilu dni od dnia zgłoszenia wykonawca zobowiązany będzie do wykonania naprawy gwarancyjnej, 3 czy 5 dni roboczych?

Odpowiedź: W terminie 3 dni roboczych.

- Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie w terminie ilu dni od dnia zgłoszenia wykonawca zobowiązany będzie do wykonania naprawy gwarancyjnej wymagającej importu części zamiennych, 10 czy 14 dni roboczych?

Odpowiedź: W terminie 10 dni.

- Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji przedłużany był o każdą przerwę w eksploatacji spowodowaną uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji, czy też wyłączeniem trwającym powyżej 24 godziny?

Odpowiedź: Okres gwarancji będzie przedłużany każdorazowo o czas wyłączenia                                  z eksploatacji trwającego powyżej  24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

- Prosimy o potwierdzenie, że serwis w okresie pogwarancyjnym, do którego zapewnienia zobowiązany jest wykonawca, będzie przedmiotem odrębnej umowy.

Odpowiedź: Tak.

Pyt. 7 – dot.: Punkt V, ppkt 1 – Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 2 do SIWZ – ostatnia strona, podpis pod tabelami

- Z uwagi na konieczność przedłożenia przez wykonawcę szczegółowych materiałów informacyjnych, broszur, folderów prezentujących oferowany sprzęt, jego parametry i konfigurację, wnosimy o odstąpienie przez zamawiającego od wymagania przedstawienia prezentacji „demo” opisujących funkcjonowanie systemu. Prezentacja „demo” będzie w istocie powieleniem danych zamieszczonych w materiałach informacyjnych załączanych do oferty. Wniosek o odstąpienie od przedmiotowego wymagania uzasadnia również stosunkowo krótki termin składania ofert przewidziany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający już opublikował w dniu 16. 01. 2009 r. korektę treści podpisu pod tabelami zał. nr 2 do Siwz, skreślając zapisy dotyczące prezentacji (zob. plik: „Zał. 1 + zał. 2 – korekta”).

Pyt. 8 – dot.: Załącznik nr 2 do SIWZ, Pozycja 2.

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE I PODLEGAJĄCE OCENIE - Przedmiot zamówienia: Monitor 
z funkcją telemetrii x 4 szt

Pkt. 10 Tabeli - " Wbudowany kolorowy ekran LCD, pozwalający na wyświetlanie danych cyfrowych”

- Czy Zamawiający dopuści do monitor z monochromatycznym ekranem LCD?

Odpowiedź: Tak.

Pyt. 9 – Dot. pozycja 1 – Stacja centralna monitorów oraz monitorów z funkcją telemetrii x 1.

Dot. Pkt. 18

9. Czy Zamawiający dopuści centralę bez możliwości uruchamiania pomiaru NIBP w monitorach z centrali.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

(Pytania 10 –14  - Dotyczy pozycja 2 –Monitor z funkcją telemetrii x 1)

Dot. Pkt. 3

10. Czy Zamawiający dopuści monitor telemetryczny z zasilaniem akumulatorowym na min. 40h w warunkach typowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza monitor telemetryczny z zasilaniem akumulatorowym na min. 40h w warunkach typowych.

Dot. Pkt. 4, 29-36

11. Czy Zamawiający dopuści monitor telemetryczny bez możliwości pomiaru NIBP?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

Dot. Pkt. 10,12

12. Czy Zamawiający dopuści nadajnik telemetryczny bez ekranu LCD, bez możliwości wyświetlania wartości cyfrowych (dostępne z poziomu centrali)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nadajnik telemetryczny bez ekranu LCD, z wyświetlaniem danych w monitorze centralnym.

Dot. Pkt. 17

13. Czy Zamawiający dopuści zakres wykrywania zespołu QRS 0,5 – 5 mv?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres wykrywania zespołu QRS 0,5 – 5 mv.

Dot. Pkt. 21, 22, 23

14. Czy Zamawiający dopuści monitor bez pomiaru respiracji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

(Pytania 15 – 25 - Dotyczy pozycja 3 – Transportowy monitor funkcji życiowych x 5 szt.)

Dot. Pkt. 4

15. Czy Zamawiający dopuści kompatybilność modułu hemodynamicznego (EKG, spo2, RESPIRACJA, NIBP, TEMP, IBP) z pozostałymi wyspecyfikowanymi monitorami  zarówno o profilu podstawowym jak i o profilu rozszerzonym , bez możliwości pomiaru rzutu serca. Wszystkie akcesoria potrzebne do wykonania pozostałych pomiarów są kompatybilne.

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

Dot. Pkt. 6, 10

16. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor transportowy wyposażony w rączkę, o lekkiej wadze 5,5 kg, z ekranem LCD wbudowanym w monitor, wysokiej jakości o przekątnej 10,4”, bez funkcji dotykowe ?

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

Dot. Pkt. 8

17.Czy biorąc pod uwagę liczbę wymaganych pomiarów Zamawiający dopuści do postępowania monitor umożliwiający wyświetlanie 6 różnych krzywych jednoczasowo?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

Dot. Pkt. 23

18. Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w 72 godzinną pamięć trendów, ale bez możliwości 24 godzinnego zapisu krzywych w pamięci monitora? Zapis taki do 72h może być przeprowadzony w centrali pielęgniarskiej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

Dot. Pkt. 24

19. Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem, bez automatycznej zmiany odprowadzenia, z zakresem pomiarowym EKG  30 – 250 ud./min?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

Dot. Pkt. 26

20. Czy Zamawiający dopuści monitor z zakresem pomiarowym ST min. -/+ 9 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

Dot. Pkt. 27

21. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z zakresem pomiarowym częstości oddechu min. 4 – 120 oddechów?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza monitor z zakresem pomiarowym częstości oddechów od 4 do 120 oddechów/minutę.

Dot. Pkt. 28

22. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor wyposażony w pomiar saturacji z zakresem pomiarowym pulsu w granicach 30 – 250 ud/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do postępowania monitor wyposażony w pomiar saturacji z zakresem pomiarowym pulsu w granicach 30 – 250 ud/min

Dot. Pkt. 29

23. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z dolna granicą pomiaru temperatury 10 stopni C.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz

Dot. Pkt. 32

24. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor transportowy bez możliwości pomiaru transmisji nerwowo mięśniowej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga monitora przygotowanego do pomiaru transmisji nerwowo mięśniowej.

Dot. Pkt. 33

25. Czy Zamawiający dopuści monitor, do którego można podłączyć urządzenie do pomiaru rzutu serca metodą picco. Czy Zamawiający będzie wymagał jednego takiego urządzenia lub modułu na 5 wyspecyfikowanych monitorów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga monitora przygotowanego do pomiaru rzutu serca metodą picco. Zamawiający wymaga, aby monitor posiadał możliwość wyświetlania i gromadzenia danych rzutu minutowego serca mierzonego metodą picco. Zamawiający nie wymaga zaoferowania urządzenia lub modułu do pomiaru picco.

(Pytania 26 – 37 -  Dotyczy pozycja 4 – Monitor funkcji życiowych o profilu rozszerzonym – 6 szt.)

Dot. Pkt. 4

26. Czy Zamawiający dopuści kompatybilność modułu hemodynamicznego (EKG, spo2, RESPIRACJA, NIBP, TEMP, IBP) z monitorami transportowymi? Wszystkie pozostałe moduły i akcesoria kompatybilne z pozostałymi wyspecyfikowanymi monitorami  zarówno o profilu podstawowym jak i o profilu rozszerzonym .

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

Dot. Pkt. 5, 10, 12

27. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor stacjonarny z dużym rozdzielnym ekranem bez możliwości obsługi dotykowej, którego masa przekracza 10 kg. Zasilanie awaryjne zrealizowane jest za pomocą urządzenia UPS.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

Dot. Pkt. 7

28. Czy biorąc pod uwagę liczbę wymaganych pomiarów Zamawiający dopuści do postępowania monitor umożliwiający wyświetlanie 8 różnych krzywych jednoczasowo?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

Dot. Pkt. 22

29. Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w 72 godzinną pamięć trendów, ale bez możliwości 24 godzinnego zapisu krzywych w pamięci monitora? Zapis taki do 72h może być przeprowadzony w centrali pielęgniarskiej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

Dot. Pkt. 23

30. Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem, bez automatycznej zmiany odprowadzenia, z zakresem pomiarowym EKG  30 – 250 ud./min?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

Dot. Pkt. 24

31. Czy Zamawiający dopuści monitor z zakresem pomiarowym ST min. -/+ 9 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

Dot. Pkt. 26

32. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z zakresem pomiarowym częstości oddechu min. 4 – 120 oddechów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza monitor z zakresem pomiarowym częstości oddechów od 4 do 120 oddechów/minutę.

Dot. Pkt. 28

33. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor wyposażony w pomiar saturacji z zakresem pomiarowym pulsu w granicach 30 – 250 ud/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do postępowania monitor wyposażony w pomiar saturacji z zakresem pomiarowym pulsu w granicach 30 – 250 ud/min.

Dot. Pkt. 29

34. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z dolna granicą pomiaru temperatury 10 stopni C.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

Dot. Pkt. 32

35. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z odczytem częstości oddechów z kapnografii 4 – 60 oddechów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

Dot. Pkt. 34

36. Czy Zamawiający dopuści monitor  z modułem spirometrycznym pozwalającym na pomiar podanych parametrów w odpowiednich zakresach:

Przepływ: 0,25 – 100 l/min

Objętość minutowa:  0,5 – 20 l/min

Objętość oddechowa: 15 – 2000 ml

Ciśnienie w drogach oddechowych pacjenta: od -20 do 100 cmh2o

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza monitor z modułem spirometrycznym pozwalającym na pomiar parametrów w następujących zakresach:

Przepływ: min. 2 – 100 l/min

Objętość minutowa:  min. 2 – 20 l/min

Objętość oddechowa: min. 100 – 2000 ml

Ciśnienie w drogach oddechowych pacjenta: min. od -20 do 100 cmH2O.

Dot. Pkt. 38

37. Czy Zamawiający dopuści monitor, do którego można podłączyć urządzenie do pomiaru rzutu serca metodą picco. Czy Zamawiający będzie wymagał jednego takiego urządzenia lub modułu na 5 wyspecyfikowanych monitorów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga monitora przygotowanego do pomiaru rzutu serca metodą picco. Zamawiający wymaga, aby monitor posiadał możliwość wyświetlania i gromadzenia danych rzutu minutowego serca mierzonego metodą picco. Zamawiający nie wymaga zaoferowania urządzenia lub modułu do pomiaru picco.

(Pytania 38 – 48 -  Dotyczy pozycja 5 – Monitor funkcji życiowych o profilu podstawowym – 5 szt.)

Dot. Pkt. 4

38. Czy Zamawiający dopuści kompatybilność modułu hemodynamicznego (EKG, spo2, RESPIRACJA, NIBP, TEMP, IBP) z monitorami transportowymi? Wszystkie pozostałe moduły i akcesoria kompatybilne z pozostałymi wyspecyfikowanymi monitorami  zarówno o profilu podstawowym jak i o profilu rozszerzonym .

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

Dot. Pkt. 5, 10, 12

39. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor stacjonarny z dużym rozdzielnym ekranem bez możliwości obsługi dotykowej, którego masa przekracza 10 kg. Zasilanie awaryjne zrealizowane jest za pomocą urządzenia UPS.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

Dot. Pkt. 7

40. Czy biorąc pod uwagę liczbę wymaganych pomiarów zamawiający dopuści do postępowania monitor umożliwiający wyświetlanie 8 różnych krzywych jednoczasowo?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

Dot. Pkt. 22

41. Czy zamawiający dopuści monitor wyposażony w 72 godzinną pamięć trendów, ale bez możliwości 24 godzinnego zapisu krzywych w pamięci monitora? Zapis taki do 72h może być przeprowadzony w centrali pielęgniarskiej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

Dot. Pkt. 23

42. Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem, bez automatycznej zmiany odprowadzenia, z zakresem pomiarowym EKG  30 – 250 ud./min?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz

Dot. Pkt. 24

43. Czy zamawiający dopuści monitor z zakresem pomiarowym st min. -/+ 9 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

Dot. Pkt. 26

44. Czy zamawiający dopuści do postępowania monitor z zakresem pomiarowym częstości oddechu min. 4 – 120 oddechów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza monitor z zakresem pomiarowym częstości oddechów od 4 do 120 oddechów/minutę.

Dot. Pkt. 28

45. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor wyposażony w pomiar saturacji z zakresem pomiarowym pulsu w granicach 30 – 250 ud/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do postępowania monitor wyposażony w pomiar saturacji z zakresem pomiarowym pulsu w granicach 30 – 250 ud/min.

Dot. Pkt. 29

46. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z dolna granicą pomiaru temperatury 10 stopni C.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

Dot. Pkt. 31

47. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z odczytem częstości oddechów z kapnografii 4 – 60 oddechów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania siwz.

Dot. Pkt. 34

48. Czy Zamawiający dopuści monitor, do którego można podłączyć urządzenie do pomiaru rzutu serca metodą picco. Czy Zamawiający będzie wymagał jednego takiego urządzenia lub modułu na 5 wyspecyfikowanych monitorów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga monitora przygotowanego do pomiaru rzutu serca metodą picco. Zamawiający wymaga, aby monitor posiadał możliwość wyświetlania i gromadzenia danych rzutu minutowego serca mierzonego metodą picco. Zamawiający nie wymaga zaoferowania urządzenia lub modułu do pomiaru picco.

Uwaga !

Zamawiający odpowiednio koryguje treść Siwz z załącznikami, zaznaczając zmiany kolorem.

## Dyrektor Zarządu Inwestycji

Akademii Medycznej we Wrocławiu

Mgr inż. Andrzej Kochan