Załącznik nr 1 do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY  ZI/AM/PN – 6 / 09

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.     Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.  Nr. telefonu: .........................................         4. Nr.  faksu:  .....................................................

5.  E-mail ........................................................    6. Adres www..............................................................

7. NIP : ....................................................... 8. REGON ....................................................

| 9. | ###### Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  | ###### (szt.) | Cena jedn. netto PLN | Wartość Netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Aparat do znieczulenia klasy średniej |  |  | 3 |  |  |  |
|  | - Zestaw termoregulacji ciała pacjenta |  |  | 3 |  |  |  |
|  | - Aparat do hemodializy i hemofiltracji |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - Zestaw do ciągłych pomiarów hemodynamicznych |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - Diatermia chirurgiczna |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem słownie brutto PLN |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Termin realizacji zamówienia : |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | - Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru. - W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczno - konserwacyjne z częstością zgodną z serwisową instrukcją obsługi - zakończone wystawieniem świadectwa dopuszczenia do dalszej eksploatacji. - Wszystkie elementy ulegające zużyciu, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych, będą na bieżąco wymieniane bez dodatkowych opłat. Zakupione oprogramowanie będzie uaktualnione w okresie gwarancyjnym bez dodatkowych opłat, - Szkolenie użytkowników w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń i sprzętu oraz wsparcie aplikacyjne w okresie gwarancji bez dodatkowych opłat, - Zgłoszenie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce od upoważnionej osoby ze strony Zamawiającego, - Naprawa zostanie wykonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia, a jeżeli zaistnieje konieczność importu części zamiennych w ciągu 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia, - Każdorazowe przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji, - Wymiana modułu urządzenia/ sprzętu na nowy równoważny na żądanie Zamawiającego, po 3 ( trzech) naprawach serwisowych, przy zaistniałym czwartym uszkodzeniu modułu urządzenia/ sprzętu w okresie gwarancyjnym, - Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym, - Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę w kraju, wymienioną poniżej, - Lokalizacja autoryzowanego serwisu (podać nazwę, adres, telefon): |  |  |  |  |

12. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

13. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą do dnia .....................................................

14. Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

### Załącznik nr 2 do Siwz                                        ZI / AM / PN – 6 / 09

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Pozycja 1: Aparat do znieczulenia klasy średniej x 3 szt.

| L.p. | Opis |  | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |

| Lp. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej z blokadą podwozia. Waga do 115 kg | TAK |  |  |  |
|  | Waga do 100 kg (włącznie) | Pożądana |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zasilanie AC 220-230V 50Hz (+/- 10%). | TAK |  |  |  |
|  | Blat do pisania | TAK |  |  |  |
|  | Wyposażony w blat do pisania i minimum 3 szuflady na akcesoria | TAK |  |  |  |
|  | Uchwyt butli tlenowej i podtlenku azotu | TAK |  |  |  |
|  | Minimum trzy gniazda elektryczne zamontowane w aparacie | TAK |  |  |  |
|  | Centralne zasilanie w N2O, O2 i powietrze | TAK |  |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie z butli (N2O, O2) | TAK |  |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 45 minut | TAK |  |  |  |
|  | Reduktory do butli O2 i N2O ze złączami gwintowymi zgodnymi z PN wyposażenie w manometr i przyłącze do aparatu | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość zamontowania jednocześnie dwóch parowników w systemie SELECTATEC | TAK |  |  |  |
|  | Blokada zabezpieczająca przed podażą anestetyków jednocześnie z 2 parowników | TAK |  |  |  |
| System dystrybucji gazów |  |  |  |  |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej powyżej 23% | TAK |  |  |  |
|  | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami | TAK |  |  |  |
|  | Przepływomierze mechaniczne rotametryczne | Pożądana |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
| Układ oddechowy |  |  |  |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny o niskiej podatności do wentylacji dorosłych i dzieci. | TAK |  |  |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji | TAK |  |  |  |
|  | Obejście tlenowe (BYPASS) | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania układów półotwartych | TAK |  |  |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej z pojemnikiem na wapno sodowane o pojemności min 1,5 l | TAK |  |  |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną. | TAK |  |  |  |
|  | Parownik do podawania gazów anestezjologicznych w systemie Selectatec | TAK |  |  |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności min 50 l/min | TAK |  |  |  |
| Tryby wentylacji respiratora anestetycznego |  |  |  |  |  |
|  | Respirator o napędzie pneumatycznym lub elektrycznym pracujący w układzie zamkniętym, półzamknietym i otwartym | TAK |  |  |  |
|  | Respirator o napędzie pneumatycznym | Pożądana |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej | TAK |  |  |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  |  |  |
|  | CMV | TAK |  |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV | TAK |  |  |  |
|  | Zastawka nadciśnieniowa (podać zakres regulacji) | TAK |  |  |  |
| Regulacje |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja PEEP w zakresie minimum od 0hPa do 20hPa (co 1hPa) | TAK |  |  |  |
|  | Reg. stosunku wdechu do wydechu: minimum 1:1 do 1:3 | TAK |  |  |  |
|  | Reg. częstości oddechu minimum od 5 do 60 1/min | TAK |  |  |  |
|  | Zakres objętości oddechowej w trybie objętościowym minimum 20 do 1400 ml | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej w trybie objętościowym min. 20-1500 ml | Pożądana |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 50 hPa (podać zakres) | TAK |  |  |  |
| Alarmy |  |  |  |  |  |
|  | Niskiej minutowej objętości wydechowej | TAK |  |  |  |
|  | Minimalnego i maksymalnego ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |  |
|  | Braku zasilania lub niskiego ciśnienia gazów oddechowych | TAK |  |  |  |
|  | Alarm niskiego i wysokiego stężenia O2 | TAK |  |  |  |
| Parametry mierzone i obrazowane |  |  |  |  |  |
|  | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechowej | TAK |  |  |  |
|  | Ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |  |
|  | Ciśnienia średniego | TAK |  |  |  |
|  | Ciśnienia PEEP | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją | TAK |  |  |  |
| Pozostałe |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia westchnięć | Pożądana |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Plateau | TAK |  |  |  |
|  | Pauza wdechowa | TAK |  |  |  |
|  | Pauza wydechowa | Pożądana |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Dwa kompletne układy pacjenta dla dorosłych | TAK |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | TAK |  |  |  |
| Monitor Funkcji Życiowych |  |  |  |  |  |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |  |  |
| II. | Wymagania ogólne monitora |  |  |  |  |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami. Wszystkie mierzone parametry dostępne w postaci jedno lub wieloparametrowych wymiennych modułów odłączanych od jednostki centralnej monitora. Prostota wymiany modułów. Przenoszenie modułów pomiędzy monitorami w czasie pracy, z automatyczną rekonfiguracją ustawień monitora. Możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje dostępne w postaci wymiennych modułów. Pomiar wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku | TAK |  |  |  |
|  | Waga monitora bez akumulatorów i modułów max. 10 kg | TAK |  |  | 8-10 kg – 0 pkt. Poniżej 8 kg – 5 pkt. |
| III. | Ekran |  |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 12". | TAK |  |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 800x600 | TAK |  |  |  |
|  | Liczba krzywych dynamicznych wyświetlanych równoczasowo min. 8 Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK |  |  |  |
| IV. | Obsługa |  |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |  |  |
| V. | Zasilanie |  |  |  |  |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 60 minut | TAK |  |  |  |
| VI. | Alarmy |  |  |  |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |  |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |  |  |
|  | Historia alarmów min. 50 zdarzeń wraz z min. 4 krzywymi. | TAK |  |  | do 200 zdarzeń – 0 pkt. > 200 zdarzeń - 5 pkt. |
| VII. | Zapamiętywanie danych |  |  |  |  |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godziny | TAK |  |  |  |
| VIII | Mierzone parametry. |  |  |  |  |
|  | EKG x 3 - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1). - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min Akcesoria: - przewód EKG 3-żyłowy x 3 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST x 3 Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -20 ÷ (+)20 mm. | TAK |  |  |  |
|  | Analiza arytmii x 3 Analiza arytmii - zakres podstawowy min. 10 klas arytmii. | TAK |  |  |  |
|  | Oddech x 3 Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK |  |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi x 3 Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 2 godzin z możliwością dodatkowych pomiarów ręcznych. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej- alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min.: 20 – 270 mmHg Akcesoria: - wężyk łączący mankiet z monitorem x 3 szt. - mankiet dla dorosłych x 3 szt. - mankiet dla dzieci x 3 szt. | TAK |  |  | Odstępy automatycznego pomiaru: 0 – 2 godzin – 0 pkt. 0 – 4 godzin – 2 pkt. 0 – 8 godzin – 4 pkt. |
|  | Pomiaru saturacji x 1 Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, z wykluczeniem artefaktów ruchowych metodą Masimo lub równoważny. Zakres pomiarowy SpO2 min.: 0 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. Akcesoria: - czujnik na palec dla dzieci i dorosłych x 3 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiaru temperatury x 3 Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45 stopni Celsjusza. Akcesoria: - czujnik do pomiaru temperatury centralnej 3 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi x 3 Pomiar ciśnienia w min. 2 kanałach. Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Zakres pomiarowy: (-) 40 – (+) 300 mmHg. Akcesoria: - min. 3 komplety pomiarowe do pacjenta | TAK |  |  |  |
|  | Pomiaru rzutu minutowego serca x 1 Pomiar metodą termodylucji Zakres pomiarowy min. 0,5-20 L/min. Pakiet obliczeń hemodynamicznych Min. 1 zestaw do pomiaru rzutu minutowego serca z pomiarem temp. w linii | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar stężenia gazów anestetycznych x 3 Pomiar i identyfikacja: CO2 zakres min. 0-76 mmHg O2 zakres min. 0 -100% N2O zakres min. 0 - 85 % Halotan zakres min. 0 - 5% Isofluran zakres min. 0 - 5% Enfluran zakres min. 0 -5% Sevofluran zakres min. 0 - 8,0% Desfluran zakres min. 0 - 18% Prezentacja krzywych: min. CO2 Parametry mierzone: CO2, O2, N2O, gazów anestetycznych, częstość oddechów.. Akcesoria: - zestaw akcesoriów do pomiaru stężenia gazów anestetycznych dla min. 25 pacjentów | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar poziomu świadomości BIS x 2 Kabel do podłączenia elektrod Min. 25 szt. elektrod do pomiaru BIS | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar poziomu zwiotczenia mięśni x 2 - z wykorzystaniem stymulacji serią poczwórną TOF - z wykorzystaniem pojedynczej stymulacji | TAK |  |  |  |

### Załącznik nr 2 do Siwz                                        ZI / AM / PN – 6 / 09

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Pozycja 2: Zestaw termoregulacji ciała pacjenta x 3

| L.p. | Opis |  | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |

| Lp | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary: Wysokość do 950 mm Szerokość do 360 mm Głębokość od 625 mm | TAK podać |  |  |  |
|  | Waga aparatu do 55 kg | TAK podać |  |  |  |
|  | Aparat do nieinwazyjnej regulacji temperatury pacjenta | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja temperatury pacjenta poprzez okrycie z obiegiem wody | TAK |  |  |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej z blokadą min. dwóch kół. | TAK |  |  |  |
|  | Wyświetlacz. Wyświetlanie temperatury docelowej Wyświetlanie temperatury rzeczywistej pacjenta | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury wewnętrznej | TAK |  |  |  |
|  | Zakres nastaw temperatury pacjenta min. 32-38 °C | TAK podać |  |  |  |
|  | Możliwość długotrwałego ogrzewania pacjenta | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość długotrwałego chłodzenia pacjenta | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna regulacja temperatury ciała pacjenta zgodnie z temperaturą nastawioną. | TAK |  |  |  |
|  | Zakres temperatury w obiegu wody min. 13-40,8 °C | TAK |  |  |  |
|  | Pojemność zbiornika wody max. 7 L. | TAK podać |  |  |  |
|  | Zestaw okryć termoregulacyjnych pacjenta umożliwiających osobne owinięcie wokół min. poszczególnych nóg pacjenta i korpusu. | TAK |  |  |  |
|  | Jednorazowe okrycia termoregulacyjne | TAK |  |  |  |
|  | Stopień pokrycia ciała pacjenta okryciem termoregulacyjnym min. 38% | TAK |  |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE każdego urządzenia |  |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w czujnik wewnętrzny, czujnik powierzchniowy, komplet węży do podłączenia pełnego kompletu okryć | TAK |  |  |  |
|  | 8 kompletów okryć termoregulacyjnych dla pacjentów dorosłych, owijanych osobno, przynajmniej wokół poszczególnych nóg i korpusu. | TAK |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |  |

### Załącznik nr 2 do Siwz                                        ZI / AM / PN – 6 / 09

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Pozycja 3: Aparat do hemodializy i hemofiltracji x 1

| L.p. | Opis |  | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |

| Lp | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość wykonania zabiegu ciągłej żylno – żylnej hemofiltracji (CVVH) | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegu wysokoobjętościowej ciągłej żylno – żylnej hemofiltracji (HV-CVVH) Substytucja podawana jednocześnie przed i po hemofiltrze | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania zabiegu ciągłej żylno – żylnej hemodializy (CVVHD) | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania zabiegu ciągłej żylno – żylnej hemodiafiltracji (CVVHDF) | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania zabiegu powolnej ciągłej ultrafiltracji (SCUF) | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania zabiegu plasmaferezy | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania zabiegu hemoperfuzji (HP) | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów pediatrycznych | TAK |  |  |  |
|  | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | TAK |  |  |  |
|  | Bateria, która w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min. | TAK |  |  |  |
|  | Regulowana ultrafiltracja od 0 – 100 ml/min | TAK |  |  |  |
|  | Przepływ płynu substytucyjnego od 10 – 160 ml/min | TAK |  |  |  |
|  | Przepływ dializatu od 10 – 70 ml/ min | TAK |  |  |  |
|  | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania płynu substytucyjnego i dializatu | TAK |  |  |  |
|  | Płynna regulacja przepływu pompy krwi w zakresie od 10 – 500 ml / min | TAK |  |  |  |
|  | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu (bez konieczności zmiany całej kasety) | TAK |  |  |  |
|  | Cztery niezależne skale wagowe do płynów dializacyjnych, substytucyjnych, osocza, ultrafiltratu itp. | TAK |  |  |  |
|  | Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu. | TAK |  |  |  |
|  | Odporność aparatu na wstrząsy | TAK |  |  |  |
|  | Cztery pompy dające możliwość podaży i oddawania krwi, płynu dializacyjnego, płynu substytucyjnego, ultrafiltratu lub osocza. | TAK |  |  |  |
|  | Zintegrowana z systemem pompa do podaży antykoagulantów | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia przezbłonowego TMP | Pożądana |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Detektor powietrza na drenie żylnym | Pożądana |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Detektor przecieku krwi | Pożądana |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość komunikacji z zewnętrznym komputerem PC i eksport danych o zabiegu | Pożądana |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów pediatrycznych | Pożądana |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |

### Załącznik nr 2 do Siwz                                        ZI / AM / PN – 6 / 09

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Pozycja 4: Zestaw do ciągłych pomiarów hemodynamicznych x 1

| L.p. | Opis |  | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |

| L.p. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry monitorowane: - rzut serca (CO); - objętość wyrzutowa (SV); - systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); - zmienność objętości wyrzutowej (SVV); | TAK |  |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania danych pomiarowych co min. 30 sek. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość podawania parametrów w postaci indeksowanej: - CI; - SVI; - SVRI - DO2I | TAK |  |  |  |
|  | Metoda małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy) | TAK |  |  |  |
|  | Prezentacja danych w postaci: - trendów graficznych; - trendów tabelarycznych; - wartości cyfrowych | TAK |  |  |  |
|  | Pamięć trendów min. 72 godz. | TAK |  |  |  |
|  | Brak konieczności kalibracji | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość kalkulacji SVR, DO2 | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość ciągłego monitorowania saturacji krwi w żyle głównej przy zastosowaniu kompatybilnego trójświatłowego wkłucia centralnego z modułem oxymetrycznym | TAK |  |  |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |  |  |
|  | Waga aparatu poniżej 2,5 kg | TAK |  |  |  |

### Załącznik nr 2 do Siwz                                        ZI / AM / PN – 6 / 09

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Pozycja 5: Diatermia chirurgiczna x 1

| L.p. | Opis |  | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |

| L.p. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kolorowy wyświetlacz TFT do komunikacji aparat – użytkownik. Komunikacja w języku polskim | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 90 programów i zapisania ich pod nazwą procedury i nazwiskiem operatora | Tak. Podać |  |  | max. 2 pkt |
|  | Monitor mocy z możliwością wizualizacji na wyświetlaczu | TAK |  |  |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego do min. 400 [W] | Tak. Podać |  |  | max. 2 pkt |
|  | Min. 10 rodzajów prądów cięcia | Tak. Podać |  |  | max. 2 pkt |
|  | Tryby koagulacji monopolarnej min.: łagodna, forsowna, natryskowa, precyzyjna | Tak. Podać |  |  |  |
|  | Moc cięcia bipolarnego do min 100 [W] | Tak. Podać |  |  | max. 2 pkt |
|  | Moc koagulacji monopolarnej do min. 120 [W] | Tak. Podać |  |  | max. 2 pkt |
|  | Moc koagulacji bipolarnej do min. 120 [W] | Tak. Podać |  |  | max. 2 pkt |
|  | Możliwość pracy koagulacji bipolarnej w trybie auto start z programowanym opóźnieniem czasowym | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość równoczesnej koagulacji przez dwóch operatorów | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość uruchamiania funkcji mono- i bipolarnej przy użyciu jednego włącznika nożnego ( łącznie z cięciem bipolarnym) | TAK |  |  |  |
|  | Ustawianie parametrów pokrętłem i/lub przyciskami (poza obszarem ekranu) | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja zamykania dużych naczyń | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja cięcia nożyczkami bipolarnymi | TAK |  |  |  |
|  | Koagulacja bipolarna w trybie łagodnym i forsownym | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość pracy koagulacją bipolarną w trybie auto stop, włączającym aktywację po uzyskaniu efektu hemostazy | TAK |  |  |  |
|  | Progresywna regulacja mocy w całym zakresie pracy diatermii i dla wszystkich funkcji zestawu | TAK |  |  |  |
|  | Wykrywania nieprawidłowej pracy - sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w połączeniu z wyłączeniem aparatu | TAK |  |  |  |
|  | Gniazdo monopolarne min. sztuk 2 | Tak. Podać |  |  | max. 2 pkt |
|  | Gniazdo bipolarne min. sztuk 2 | Tak. Podać |  |  | max. 2 pkt |
|  | Gniazdo elektrody neutralnej | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia przystawka argonowej | TAK |  |  |  |
|  | Sterowanie parametrami przystawki argonowej z diatermii z wyświetlaniem parametrów na ekranie diatermii | TAK |  |  |  |
|  | Wózek pod aparat – 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |  |  |
|  | Uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami i kablem na min 300 sterylizacji - 5 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Bipolarna pinceta bagnetowa nieprzywierająca prosta tępa, długość około 20 [cm] - 2 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Bipolarna pinceta lekko zakrzywiona koncówka tępa nie przywierająca długość około 20 [cm] - 2 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Bipolarne klemy do zamykania dużych naczyń proste długość około 28 [cm] – 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Bipolarne klemy do zamykania dużych naczyń zakrzywione długość około 28 cm – 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Bipolarne klemy do zamykania dużych naczyń zakrzywione długość około 23 [cm] – 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Bipolarne klemy do zamykania dużych naczyń proste długość około 28 [cm] – 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Bipolarne nożyczki do cięcia bipolarnego zakrzywione długość około 23 [cm] – 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Bipolarne nożyczki do cięcia bipolarnego zakrzywione długość około 28 [cm] – 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Kabel do narzędzi bipolarnych –9szt. | TAK |  |  |  |
|  | Elektroda neutralna wielokrotna z kablem dla dorosłych – 2 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej – 2 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Podwójny włącznik nożny wodoodporny – 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Zestaw elektrod monopolarnych składający się z : elektrody nożowej prostej, lancetowej, igłowej, kulkowej o średnicy 2 [mm] i kulkowej o średnicy 4 [mm] -5 kpl. | TAK |  |  |  |
|  | Elektroda do konizacji śr. 10 [mm] długość około 13 [cm] – 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Elektroda do konizacji śr. 15 [mm] długość około 13 [cm] – 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Przedłużacz izolowany do elektrod monopolarnych 4 [mm] długość około 10 [cm] – 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Elektroda lancetowa długość 12 [cm] – 1 szt. | TAK |  |  |  |

Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych, tj.: broszury, foldery, instrukcje obsługi itp.

1.   Parametry, dla których Zamawiający w miejscu „Wymagana odpowiedź” wpisał „Tak” są warunkiem koniecznym, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Odpowiedź „Nie” dopuszczona jest tylko wówczas kiedy Zamawiający w miejscu „Wymagana odpowiedź” wpisał  „Tak”  bądź  ”Nie”, wówczas za odpowiedź „Nie” przyznawane jest  0 pkt.

3.  Brak odpowiedzi / opisu w rubryce „Podać: parametry lub funkcje oferowane” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

Data                                                            pieczęć i podpis Wykonawcy