## Załącznik nr  1   FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ / PN – 38 / 09

Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ....................................................................................................................

Zarejestrowany  adres Wykonawcy:.........................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania (upoważnienie winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ..........................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia, model | Wartość netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa Elektroporatora do Eucaryota, bakterii i drożdży, z wyposażeniem opisanym w zał. nr 2 do Siwz, oraz jego montaż i uruchomienie w Zakładzie Technik Molekularnych na terenie Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Skłodowskiej – Curie 52, 50-369 Wrocław. Model, producent: |  |  |
|  | Razem Słownie brutto PLN |  |
| 2 | Termin dostawy i uruchomienia |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla każdego urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia, że wskazany w zał. 1 Serwis gwarantuje dostępność części zamiennych oraz pełną obsługę serwisową przedmiotu zamówienia, co najmniej przez okres 5 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji. Zgłoszenie serwisanta do naprawy jakiegokolwiek urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 60 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7.   Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

## Przetarg  nr AM / AZ / PN - 38 / 09          załącznik nr 2 do Siwz

Elektroporator do Eucaryota, bakterii i drożdży do Zakładu Technik Molekularnych AM we Wrocławiu przy ul. Skłodowskiej – Curie 52, 50-369 Wrocław.

Nazwa i adres  Wykonawcy

Urządzenie,  model

Producent/Firma / Kraj:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat wielofunkcyjny o konstrukcji modułowej z możliwością rozbudowy o moduł do fuzji komórek: | Tak |  |
| I | Moduł do elektroporacji komórek eukariotycznych | Tak |  |
| 1. | napięcie impulsu regulowane od 20 –1 200 V | Tak |  |
| 2. | stała czasowa wyładowania regulowana od 15 - 500 (s co 5 (s, | Tak |  |
| 3. | kształt impulsu - wykładniczo malejący | Tak |  |
| 4. | wielokrotność impulsów od 1 - 99 w odstępach 1 minutowych | Tak |  |
| II | Moduł do elektroporacji bakterii i drożdży: | Tak |  |
|  | napięcie impulsu regulowane od 200 –2 500 V | Tak |  |
|  | stała czasowa wyładowania 5 ms | Tak |  |
|  | kształt impulsu - wykładniczo malejący | Tak |  |
|  | opór: 600 ( | Tak |  |
|  | kondensator: 10 (F | Tak |  |
|  | elektroniczny przełącznik bezpieczeństwa do eliminowania zwarć | Tak |  |
| III | Dodatkowo |  |  |
| 1 | wyjście RS 232 do drukarki | Tak |  |
| 2 | kuweta podczas pracy zamknięta wewnątrz aparatu dla pełnego bezpieczeństwa obsługi | Tak |  |
| 3 | możliwość podłączenia zewnętrznych elektrod | Tak |  |
| IV | Wyposażenie | Tak |  |
| 1 | Kuwety do elektroporatora: | Tak |  |
|  | Kuwety aluminiowe (1 mm, 100 (l) 100 sztuk | Tak |  |
|  | Kuwety aluminiowe (4 mm, 800 (l) 100 sztuk | Tak |  |
| 2 | Bufory do elektroporacji (Sterylne, nie zawierajace pyrogenu i endotoksyn, przebadane na mikoplazmę): | Tak |  |
|  | 2.1 Hypoosmolarny, 100 ml – 2 szt. | Tak |  |
|  | Izoosmolarny, 100 ml - 2 szt. | Tak |  |
| V | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 1 | Autoryzowany polski serwis |  |  |
| 2 | Szkolenie przy uruchamianiu aparatu, kolejne szkolenie w terminie ustalonym z użytkownikiem. |  |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w jęz. polskim |  |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny” w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie z wymaganym wyposażeniem, po uruchomieniu będzie gotowe do  pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                             Pieczęć i podpis Wykonawcy