Załącznik nr 1 do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY   AM/ AZ / PN –   26 / 11

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.     Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.  Nr telefonu: .........................................          4. Nr  faksu:  .....................................................

5.  E-mail ........................................................    6. Adres www..............................................................

7. NIP : ....................................................... 8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość Netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa Cytometru przepływowego z trzema laserami i pozostałym wyposażeniem do Katedry i Zakładu Mikrobiologii AM, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław. |  |  |
|  | Słownie brutto PLN |  |
| 10 | Termin realizacji zamówienia : |  |
| 11 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru i obejmuje bezpłatny serwis i przeglądy techniczno – konserwacyjne, wykonywane z częstością zgodną z serwisową instrukcją obsługi urządzeń - zakończone wystawieniem świadectwa dopuszczenia do dalszej eksploatacji. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym pełny serwis przedmiotu zamówienia, przez okres min. 8 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji. Przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli zaistnieje konieczność importu części zamiennych - w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia usterki. Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu zamówienia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana bloku funkcjonalnego – modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia, na nowy równoważny zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) uszkodzeniu tego bloku funkcjonalnego / modułu. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. Lokalizacja autoryzowanego serwisu (podać nazwę, adres, telefon, e-mail): |

- Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK  NR 2                                                   Arkusz techniczny

Nazwa i adres  Wykonawcy

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| Lp. | Wymagana funkcja lub Parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Parametry i funkcje oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cytometr cyfrowy (sygnał przetwarzany na postać cyfrową natychmiast po wyjściu z elektroniki detektora) wyposażony w trzy lasery chłodzone powietrzem: niebieski (488 nm), czerwony (633 lub 635 nm) oraz fioletowy (405 nm). | Tak |  |
| 2 | Cytometr mierzy jednocześnie na jednej komórce: - 8 fluorescencji z trzech laserów (w tym 4 z lasera niebieskiego, 2 z lasera czerwonego, 2 z lasera fioletowego - FSC, SSC. | Tak |  |
| 3 | Wymagana czułość pomiaru fluorescencji nie gorsza niż : - 100MESFdlaFITC - 50 MESFdlaPE | Tak |  |
| 4 | Konstrukcja układu optycznego umożliwiająca: - Pomiar fluorescencji w kolejności od fali najdłuższej do najkrótszej, - Optyka rozdzielająca sygnały fluorescencji oparta na filtrach odbijających, - Prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera światłowodami do zestawów detektorów dedykowanych poszczególnym laserom. - Wiązki laserowe prowadzone do punktu pomiarowego światłowodami | Tak |  |
| 5 | Dedykowany moduł oprogramowania do automatycznej charakteryzacji pracy elementów cytometru, szumów, tła, minimalnej czułości, minimalnych napięć pracy dla fotopowielaczy, regulowania czasu opóźnienia laserów, tworzenia raportów statystyki Levy-Jennings. Oprócz kontroli tych ustawień bazowych, moduł powinien umożliwiać automatyczną codzienną kontrolę jakości pracy cytometru. | Tak |  |
| 6 | Próg detekcji (threshold) można ustawić jednocześnie na wszystkich mierzonych parametrach (operatory AND, OR). | Tak |  |
| 7 | Cytometr wyposażony w podajnik próbek z probówek, na co najmniej 35 probówek z funkcją ręcznego podawania pojedynczych próbek z probówki z pominięciem podajnika. Podajnik probówek powinien mieć opcje mieszania próbek przed pomiarem, uruchamianą ręcznie lub automatycznie przez oprogramowanie cytometru. | Tak |  |
| 8 | Cytometr powinien automatycznie zarządzać płynami eksploatacyjnymi oraz samodzielnie pobierać bufor roboczy oraz płyny odkażające i płuczące z oryginalnych opakowań producenta - 20 l ± 2 l dla buforu roboczego. | Tak |  |
| 9 | Cytometr musi automatycznie płukać komorę przepływową oraz igłę wstrzykującą próbkę przy zmianie próbek. Igła powinna być płukana wewnątrz i z zewnątrz. | Tak |  |
| 10 | Cytometr musi być wyposażony w oprogramowanie pozwalające na: - Zapis danych w formacie FCS 3.0 z możliwością eksportu danych do standardu FCS 2.0 Pełną ręczną kontrolę cytometru (ustawianie napięć, kompensacji, progów) - Automatyczne wyliczanie współczynników kompensacji dla pełnej macierzy parametrów - Zarządzanie bazą danych eksperymentów | Tak |  |
| 11 | Cytometr musi posiadać oprogramowanie kliniczne przeznaczone do badań rutynowych i umożliwiające w pełni automatyczne ustawienie cytometru na wielokolorowych kulkach kalibracyjnych, automatyczne zbieranie komórek tzn. samodzielne bramkowanie zbieranej populacji oraz automatyczną analizę danych łącznie z przygotowaniem raportów dla 6 kolorowych zestawów TBNK z obliczaniem odsetka oraz wartości bezwzględnych. | Tak |  |
| 12 | Cytometrem steruje stacja komputerowa o konfiguracji minimum: Procesor Intel (lub równoważny) 2,6 GHz, pamięć 2 GB RAM, dysk twardy min. 250 GB, nagrywarka CD/DVD DVD RW/CDRW, karta graficzna, karta sieciowa, złącza: 2xUSB, system operacyjny Windows XP Pro, klawiatura, mysz, monitor LCD min. 24", drukarka kolorowa laserowa. |  |  |
| 13 | Zestaw odczynników niezbędnych do instalacji i uruchomienia cytometru. | Tak |  |
| 14 | Dostarczenie instrukcji w języku polskim | Tak |  |
| 15 | Zgodność oferowanego aparatu z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 98/79/EC z dnia 27.10.1998 r. dla urządzeń medycznych do diagnostyki IN VITRO | Tak |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub Parametr graniczny” w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy