## Załącznik nr  1       FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ / PN -  33/11      korekta 13.04.11

/kolor niebieski

Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ....................................................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:.........................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ....................................................

NIP: .........................................             REGON: ....................................         www: ...........................................

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia, model | Ilość | Wartość Netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa Aparatu elektrochirurgicznego z modułem argonowym oraz systemem do zamykania dużych naczyń do I Katedry i Klinika Ginekologii i Położnictwa AM ul. Chałubińskiego 3, 50-368 Wrocław | 1 kpl. |  |  |
| 2 | RAZEM słownie brutto PLN |  |
| 3 | Termin dostawy i uruchomienia |  |
| 4 | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 7 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 5 dni a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

5.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

6.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

7.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą  przez 30 dni od  terminu wyznaczonego na składanie ofert.

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ / PN -  33 / 11     		ZAŁĄCZNIK  NR 2

Nazwa i adres Wykonawcy:   ..................................................

Model urządzenia :

Producent/Firma:   .

Kraj:                                                         Rok produkcji:

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat elektrochirurgiczny z modułem argonowym oraz systemem do zamykania dużych naczyń | Tak podać |  |
| 1 | Zasilanie elektryczne urządzenia 230V, 5O/ 60 Hz | Tak |  |
| 2 | Zabezpieczenie przeciwpożarowe Klasa l CF | Tak |  |
| 3 | Pobór mocy przy max. mocy wyjściowej 500 W | Tak, podać |  |
| 4 | Cięcie monopolarne z automatycznym dopasowaniem mocy, moc maksymalna min 350 W | Tak, podać |  |
| 5 | Koagulacja monopolarna moc maksymalna min 180 W | Tak, podać |  |
| 6 | Koagulacja bipolarna moc maksymalna min 120 W | Tak, podać |  |
| 7 | Cięcie bipolarne, min 4 stopnie hemostazy moc maksymalna min 100 W | Tak, podać |  |
| 8 | Ilość efektów koagulacji możliwych do uzyskania podczas cięcia monopolarnego - min. 4 | Tak, podać |  |
| 9 | Cięcie z osuszaniem | TAK |  |
| 10 | Cięcie bipolarne w środowisku wodnym moc min. 350W | Tak, |  |
| 11 | Koagulacja monopolarna min. 6 rodzajów W tym: - koagulacja natryskowa - koagulacja argonowa (min. 2 rodzaje) | Tak, podać |  |
| 12 | Koagulacja monopolarna kontaktowa min. 2 tryby | Tak, podać |  |
| 13 | Koagulacja bipolarna z możliwością automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy | Tak, podać |  |
| 14 | Nastawy min 9 ustawień indywidualnych - parametrów mocy zabiegowych dla wszystkich funkcji urządzenia | Tak, podać |  |
| 15 | Układ monitorowania jakości kontaktu elektrody powrotnej (biernej) | TAK, opisać |  |
| 16 | Regulacja mocy pracy aparatu w zakresie 1-20W z krokiem 1W, powyżej 20 W z krokiem max 5W | Tak, podać | zm |
| 17 | Czytelne duże wyświetlacze dla poszczególnych parametrów | TAK |  |
| 18 | Automatyczny autotest urządzenia po załączeniu | Tak |  |
| 19 | Test podłączonego do aparatu osprzętu | Tak podać |  |
| 20 | Sygnalizacja aktywacji dla trybu cięcia i koagulacji dźwiękowa i wzrokowa | Tak |  |
| 21 | Cięcie w osłonie argonu | Tak |  |
| 22 | Koagulacja w osłonie argonu | Tak |  |
| 23 | Koagulacja pulsacyjna w osłonie argonu | Tak podać |  |
| 24 | Zakres regulacji przepływu argonu 0,1 do min. 9,5 l/min, regulacja z krokiem 0,1 l/min w całym zakresie | Tak | zm. |
| 25 | Funkcja przeczyszczania argonem | Tak podać |  |
| 26 | Ilość gniazd monopolarnych - min. 2 | Tak |  |
| 27 | Ilość gniazd bipolarnych - min. 2 | Tak |  |
| 28 | Moc koagulacji bipolarnej do zamykania dużych naczyń (do 7mm) min. 200 W | Tak podać |  |
| 29 | Automatyczne zakończenie procesu zamykania dużych naczyń po uzyskaniu optymalnego efektu | Tak |  |
| 30 | Cięcie bipolarne w środowisku cieczy moc maksymalna min 300 W | Tak podać |  |
| 31 | Automatyczny start koagulacji bipolarnej po uchwyceniu tkanki | Tak |  |
| 32 | Możliwość regulacji czasu zwłoki w Autostarcie | Tak |  |
| 33 | Sposób aktywacji funkcji cięcia i koagulacji monopolarnej z włącznika nożnego lub z uchwytu elektrody czynnej | Tak podać |  |
| 34 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

Zamawiane  WYPOPSAŻENIE

|  | Nazwa | Ilość (szt) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Włącznik nożny wodoodporny 2. przyciskowy | 1 |  |
| 2. | Elektroda neutralna silikonowa o wymiarach min. 24,5 x14,7 cm z kablem min. 4 m | 1 | zm. |
| 3. | Kabel do narzędzi laparoskopowych 04 mm, dł. min. 3 m | 2 | zm |
| 4. | Uchwyt elektrody czynnej 04mm, z przyciskami wielokrotnego użytku do sterylizacji w autoklawie, żywotność min. 200 sterylizacji, z kablem min. 4 m | 1 | zm |
| 5. | Kabel szczypiec bipolarnych min. 3m, z 2 wtykami 1-bolcowymi | 1 | zm |
| 6. | Hak laparoskopowy, mały, długość 360 mm | 1 |  |
| 7. | Hak laparoskopowy, duży, długość 360 mm | 1 |  |
| 8. | Szpatuła laparoskopowa | 1 |  |
| 9. | Kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zagięte, długość 23 cm | 1 |  |
| 10. | Kabel bipolarny do w/w. kleszczyków, dł. min.3m | 1 | zm |
| 11. | Uchwyt bipolarnego instrumentu laparoskopowego | 2 |  |
| 12. | Rurka zewnętrzna do instrumentu laparoskopowego, długość 34cm, 05mm | 2 |  |
| 13. | Disektor typu Maryland, długość 34 cm | 1 |  |
| 14. | Wkład do instrumentu laparoskopowego, grasper, długość 34 cm | 1 |  |
| 15. | Kabel bipolarny do narzędzi laparoskopowych STORZ, długość min. 3 m | 1 | zm. |
| 16. | Elektroda neutralna, jednorazowa, dzielona, o powierzchni 110cm2, z pasem dzielącym w kształcie litery S | 50 szt. |  |
| 17. | Kabel w.w. elektrody neutralnej | 1 |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie z wyposażeniem jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy