AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 Zespół ds Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza- Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-17-54, fax. 71 / 784-00-45 e-mail: ziam@adm.am.wroc.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

prowadzanego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”

NA DOSTAWĘ PN.: „DYGESTORIA, KOMORY LAMINARNE I MEBLE LABORATORYJNE” w ramach realizacji projektu: Budowa i wyposażenie Ośrodka Badawczo –Naukowo - Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu. Nr projektu: WND-RPDS.07.01.00-02-002/08 CPV 39180000-7 (Meble laboratoryjne)

SIWZ

Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Pasteura 1

50-367 Wrocław

Tel. 71 78 41 002

fax. 71 78 40 007

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i podłączenie do istniejących instalacji dygestoriów, komór laminarnych i mebli laboratoryjnych we wskazanych pomieszczeniach budynku B Ośrodka Badawczo – Naukowo - Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji przy ul. Borowskiej 211                         we Wrocławiu, zwanych dalej „miejscem użytkowania”, w ramach realizacji projektu: „Budowa                     i wyposażenie Ośrodka Badawczo – Naukowo - Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji                         we Wrocławiu".

- Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu użytkowania. Bezpośrednimi odbiorcami są:

- Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki

- Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

- Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych

- Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych Katedra Toksykologii

- Katedra Toksykologii

- Katedra Chemii Leków

Do niniejszego OPZ zostały załączone rzuty pomieszczeń, w których ma być zamontowany przedmiot zamówienia.

- Zaleca się, by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej miejsca użytkowania przy udziale osoby upoważnionej przez Zamawiającego. Zamawiający proponuje jako termin wizji lokalnej w obiekcie przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu – dzień 08.09.2011 r. w godz.               od 10:00 – 12:00.

- Przedmiot zamówienia podzielono na trzy PAKIETY:

PAKIET I – DYGESTORIA, w tym:

- dygestorium 1200 – 25 szt.

- dygestorium 1500 – 5 szt.

- dygestorium 1800 – 31 szt.

- dygestorium 1500 przeciwwybuchowe – 1 szt.

- dygestorium 1800 przeciwwybuchowe – 3 szt.

PAKIET II – KOMORY LAMINARNE, w tym:

- Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa, do prac z substancjami cytotoksycznymi – 3 szt.

- Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego – 3 sztuki

PAKIET III – MEBLE LABORATORYJNE, w tym:

- Stanowiska laboratoryjne,

- Nadstawki instalacyjne,

- Szafki laminowane podblatowe,

- Szafki podwieszane,

- Zlewy i zlewki ceramiczne,

- Szafy laboratoryjne,

- Szafy bezpieczne

- Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego:

- Dostarczone meble / urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

- Okres gwarancji na przedmiot zamówienia z bezpłatnym serwisem wynosi min. 36 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu zamówienia, przez okres 3 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.

- Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia usterki.

- Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego mebla / urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewniony będzie przez placówkę serwisową w kraju.

- Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji mebla / urządzenia, należącego do  przedmiotu zamówienia, zgłoszonego do naprawy, o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

- Wymiana jakiegokolwiek modułu mebla / urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu               w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym 36 miesięcy.

- Należy podać lokalizację serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail).

- Wykonawca zamontuje i uruchomi przedmiot umowy w miejscu użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przez siebie przedmiotu zamówienia, pozwalającego na samodzielne korzystanie  z niego.

- Wykonawca dostarczy instrukcje, opisy techniczne i schematy w języku polskim, konieczne do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie karty gwarancyjne dotyczące dostarczonego przedmiotu zamówienia.

- Parametry oferowanego mebla / urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzację producenta.

Opis techniczny dygestoriów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, podłączenie do istniejących instalacji oraz uruchomienie dygestoriów w miejscu użytkowania.

| Dygestorium | Nr pomieszczenia w budynku B | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1200 | B.0.1.14 | 1 |
|  | B.0.1.15 | 1 |
|  | B.0.1.24 | 1 |
|  | B.0.1.26a | 1 |
|  | B.0.1.27 | 1 |
|  | B.1.1.14 | 1 |
|  | B.1.1.15 | 1 |
|  | B.1.1.16 | 1 |
|  | B.1.1.26 | 1 |
|  | B.1.1.28a | 1 |
|  | B.2.1.14 | 1 |
|  | B.2.1.15 | 1 |
|  | B.2.1.25 | 2 |
|  | B.2.1.28 | 1 |
|  | B.2.2.21a | 10 |
| 1500 | B.0.2.21c | 1 |
|  | B.1.1.23 | 1 |
|  | B.2.1.21 | 3 |
| 1800 | B.0.1.20 | 4 |
|  | B.1.1.21 | 4 |
|  | B.1.2.21b | 4 |
|  | B.1.2.25b | 1 |
|  | B.1.2.28 | 1 |
|  | B.2.1.21 | 1 |
|  | B.2.1.23 | 1 |
|  | B.2.2.14 | 2 |
|  | B.2.2.15 | 2 |
|  | B.2.2.16 | 2 |
|  | B.2.2.25 | 1 |
|  | B.2.2.27 | 4 |
|  | B.2.2.28 | 4 |
| 1500 EX | B.0.1.22 | 1 |
| 1800 EX | B.0.2.21b | 1 |
|  | B.2.2.25 | 2 |
| Łącznie | 65 |

- Konstrukcja dygestoriów - zgodna z obowiązującymi przepisami

- Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):

- Dygestorium „1200”: 1200 x 900 x 2235 (+/- 5%)

- Dygestorium „1500”: 1500 x 900 x 2235 (+/- 5%)

- Dygestorium „1800”: 1800 x 900 x 2235 (+/- 5%)

- Wysokość z podniesiona szybą: 2570 (+/- 5%)

- Wymiary komory roboczej:

- Dygestorium „1200”: 1200 x 600 x 1090 (+/- 5%)

- Dygestorium „1500”: 1500 x 600 x 1090 (+/- 5%)

- Dygestorium „1800”: 1800 x 600 x 1090 (+/- 5%)

- Stelaż dygestorium: konstrukcję wsporczą dygestorium stanowi stelaż stołu dygestoryjnego wykonany wg konstrukcji typu „A”. Wyklucza się stelaż o konstrukcji typu „C”. Stelaż wykonany w całości ze skręcanych ram płaskich, spawanych, z atestowanych stalowych profili zamkniętych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaże w całości malowane farbami epoksydowymi w kolorze z katalogu RAL. Spawana rama stelaża zapewnia podparcie blatu dygestoryjnego na całym obwodzie. Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie 20 mm. Prześwit pomiędzy podłogą a dolną szafką dygestoryjną podwieszaną wynosi min. 150 (+/- 20 mm).

- Blat dygestoryjny: wykonany z ceramiki technicznej monolitycznej, np. typ PREMIUM lub inny równoważny jakościowo, z podniesionym obrzeżem. Blat jednorodny, odporny (w całym przekroju) na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki, barwniki we wszelkich stężeniach oraz temperaturach stosowanych w laboratoriach (z wyjątkiem kwasu HF), odporny                    na ścieranie wg normy DIN 101 w klasie 6-7 lub równoważnej, odporny na zaplamienie            wg normy EN ISO 10545-14 w kategorii 5 lub równoważnej oraz o odporności chemicznej    wg normy EN ISO 10545-13 lub równoważnej. Powierzchnia blatu wykonana bez sztucznych barwników, jednorodna z wnętrzem blatu, bez zastosowania tzw. glazury chemicznej, ani też wykonana z materiału innego niż wnętrze blatu. Absorbcja wody nie większa niż 0,1%. Grubość blatu minimum 31 mm, maksimum 34 mm z podniesionym zintegrowanym obrzeżem ceramicznym (grubość mierzona wraz z obrzeżem). Blat roboczy w części czołowej zintegrowany obrzeżem o szer. 150 mm (+/- 5 mm). Zlewik z ceramiki litej, wylewki wody, zawory gazowe zainstalowane w blacie roboczym dygestorium. Nie dopuszcza się instalacji wody i gazów w innych miejscach niż w blacie roboczym.

Zastosować należy blat o jakości potwierdzonej następującymi dokumentami:

- Atest higieniczny Zakładu Higieny Komunalnej PZH lub równoważny

- Atest higieniczny Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku PZH lub równoważny

- Świadectwo z Zakresu Higieny radiacyjnej o spełnianiu wymogów z zakresu higieny radiacyjnej lub równoważne

- Karta produktu ceramiki litej lub równoważna.

- Certyfikat lub Świadectwo wydane przez niezależną od producenta, instytucję badawczą, potwierdzające przynajmniej zgodność z normami: EN 993-1, EN 993-5, EN 993-6, EN 821-2, DIN 51045-2, DIN 52108, DIN 101, EN ISO 10545-14, EN ISO 10554-11, EN ISO 10545-13 lub równoważne.

- Świadectwo lub raport wydany przez niezależną od producenta instytucję badawczą, stwierdzający chemoodporność na minimum 25 substancji chemicznych (w tym barwników) takich jak: eozyna min. 1%, czerwień kongo min. 1%, jodyna, fiolet krystaliczny min. 1%, kwas siarkowy min. 96%, kwas azotowy 70%, kwas chlorowodorowy 37%, kwas fosforowy min. 85%, wodorotlenek sodu min 40%, chloroform, toluen, ksylen, formaldehyd min 40%, aceton, azotan srebra min 10%, fenol min 85%, woda królewska, kwas nadchlorowy min 60%, kwas bromowodorowy min 48%, wodorotlenek amonu min 25%, benzyna, oleje mineralne, eter etylowy, nafta, terpentyna.

- Gwarancja na blaty z ceramiki litej udzielana przez producenta na okres minimum           30 lat.

- Panel sterowania mediami: pod blatem, a nad szafką dygestoryjną zainstalowany panel sterowania mediami. Panel sterowania mediami wykonany z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, laminowanej obustronnie. Wszystkie krawędzie panelu brzegowane maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. min. 2 mm. Na panelu sterowania, umieszczony wyłącznik główny zasilania dygestorium prądem elektrycznym, oraz zawory laboratoryjne zgodnie ze specyfikacją techniczną dotyczącą dygestoriów. Pokrętła zaworów oznakowane kodami barwnymi zgodnie z normą PN-EN 13792:2003 lub równoważną.

- Szafka dygestoryjna: pod stelażem zainstalowana podwieszona szafka dygestoryjna, wentylowana przez kanał wentylacyjny komory roboczej. Szafka wykonana z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, laminowanej obustronnie, jako konstrukcja przestrzenna, w klasie higieny E1. Szafka dygestoryjna zamykana drzwiczkami przesuwanymi, z zamkiem. Wnętrze szafki oraz półki wyłożone białym winidurem odpornym na większość kwasów i inne związki stosowane w laboratoriach, a także na trwałe odbarwienia będące efektem działania barwników. Dostęp do podłączeń mediów (za dygestorium) bez odsuwania szafki dygestoryjnej.

- Komora robocza: Komora robocza trwale przymocowana do blatu dygestoryjnego oraz do stelaża. Komora robocza zbudowana z atestowanej stalowej blachy kwasoodpornej nie gorszej niż 1H18N9, malowanej proszkowo farbą epoksydową. Ściany boczne wykonane ze szkła hartowanego (dotyczy dygestoriów określonych wg zapisów w specyfikacji technicznej). Komora zbudowana na 4 kolumnach nośnych (2 kolumny tylne i 2 kolumny przednie). Przednie kolumny komory roboczej o trójkątnym przekroju, z płaszczyzną przeciwprostokątną o szerokości 17 cm (+/-3 cm), skośnie położoną w stosunku do przedniej krawędzi blatu co korzystnie wpływa na przepływ powietrza w komorze oraz daje miejsce na zainstalowanie gniazd elektrycznych, panelu sterowania systemu kontroli przepływu powietrza i innych urządzeń. W kolumnach przednich zastosowane wymienne panele instalacyjne i osłonowe montowane bez użycia śrub, z możliwością łatwej wymiany             w zależności od potrzeb użytkownika. W prawej przedniej kolumnie komory, w środkowym segmencie, na wysokości ok. 160÷180 cm zamontowany panel sterowania systemu kontroli przepływu powietrza. W dolnym segmencie prawej kolumny zmontowane 2 gniazda elektryczne 230V/16A z zerowaniem ochronnym, w obudowie bryzgoszczelnej IP44. Wentylowanie komory było szczelinowe (bezszyberkowe). Dolna szczelina na odprowadzenie gazów ciężkich, górna szczelina gazów lekkich. W dachu komory roboczej zamontowane dwie oprawy świetlówek oświetlenia wyciągu z wyłącznikiem w panelu sterowania systemu kontroli przepływu powietrza – światło opraw zapewnia natężenie oświetlenia w komorze nie mniej niż 500 Lx. W dachu komory roboczej zamontowany króciec wylotowy fi 200 mm                z możliwością podłączenia do niezależnej wentylacji.

Dla wykonania Ex: Panel sterowania systemu kontroli przepływu powietrza wykonany                     w wersji Ex, oprawa oświetleniowa wykonana w wersji Ex, gniazda elektryczne w wykonaniu Ex. W dygestorium system bezpieczeństwa znajdujący się w dachu komory roboczej, przez który skierowana zostaje większa część energii wybuchu, zmniejszający energię wybuchu rozchodzącą się w płaszczyźnie poziomej.

- Okno dygestoryjne: okno podnoszone i opuszczane z możliwością zatrzymania 
w dowolnym miejscu. Okno dygestoryjne przesuwane w płaszczyźnie pionowej, niedzielone w płaszczyźnie pionowej i nie przesuwne na boki. Okno posiada system zabezpieczający niekontrolowany spadek okna. Zawieszone jest na linkach kwasoodpornych. Szyba w oknie dygestoryjnym wykonana z bezpiecznego szkła warstwowego wg normy PN-EN 12543-1: 2000 lub równoważnej i oznakowana jako bezpieczna. Zgodnie z normą okno wyposażone jest w mechaniczną blokadę ruchu pionowego okna na wysokości 500 mm od blatu roboczego. Wymiar ten jest oznaczony wyraźnie na oknie wyciągu. Otwarcie okna na wysokość większą niż 500 mm jest sygnalizowane za pomocą alarmu optycznego. Wymiar ten jest oznaczony wyraźnie na oknie wyciągu.

- Armatura dygestoryjna: armatura (wody, gazów) usytuowana w blacie roboczym stanowiska laboratoryjnego, nieinstalowana w kolumnach nadstawek instalacyjnych,                    w bokach lub ścianie tylnej dygestorium. Zawory i armatura spełniające wymagania pracy               w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia powinna być odporna chemicznie                    i odporna na działanie promieni UV, pokryta farbą na bazie żywic poliestrowych.

- Zlewik dygestoryjny: zlewik wykonany z ceramiki litej technicznej o wymiarach zewnętrznych 285x130x125 mm (+/-5 mm) i kształcie owalnym, zamontowany w blacie roboczym dygestorium z lewej strony blaty przy tylnej ścianie dygestorium. Zlewik ceramiczny musi posiadać Atest PZH lub równoważny.

- System Kontroli Przepływu Powietrza: System kontroli przepływu powietrza ma spełniać wymagania normy PN-EN 14175-2 lub równoważnej. System kontroli przepływu powietrza musi posiadać:

- Wyświetlacz optyczny (zielona dioda) – gdy jest prawidłowy przepływ powietrza,              a tym samym bezpieczna praca w dygestorium.

- Wyświetlacz optyczny (żółta dioda) – gdy jest zbyt wysoki przepływ powietrza

- Wyświetlacz optyczny (czerwona dioda) oraz alarm akustyczny - gdy jest zbyt mały przepływ powietrza

- Alarm optyczny (migająca dioda) – ostrzeżenie o ustawieniu okna na poziomie większym niż 500 mm od blatu, informujący użytkownika o przekroczeniu bezpiecznego zakresu pracy w dygestorium.

- RESET – przycisk do kasowania alarmu akustycznego, gdy jest zbyt mały przepływ powietrza, przy założeniu, że alarm optyczny pozostaje aktywny do momentu przywrócenia prawidłowej wentylacji dygestorium.

- Przycisk zał/wył oświetlenia wnętrza komory wyciągu.

- Zabezpieczenie wszystkich parametrów systemu kontroli przed zanikiem napięcia zasilania (zapamiętanie w pamięci)

- Rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania (migotanie lampki zasilania),

Czujnik systemu kontroli przepływu powietrza musi być zamontowany w króćcu wylotowym dygestorium natomiast panel systemu monitorującego przepływ powietrza, ze względów bezpieczeństwa, prawej kolumnie dygestorium obok okna na wysokości oczu 160 -180 cm.

Wyposażenie dygestorium określone jest wg specyfikacji technicznej dygestoriów (zał. nr 1 do OPZ)

Dygestorium należy wykonać w oparciu o następujące normy i dokumenty:

- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń, lub równoważną

- PN-EN 61010:2004 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - część 1 Wymagania ogólne, lub równoważną

- PN-EN 61293: 2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa, lub równoważną

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy. (Kod IP), lub równoważną

- PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka   z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, lub równoważną

- PN-EN 14175: 2006 Dygestoria, część 2, lub równoważną

- PN-EN 13150:2004 Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań, lub równoważną

- PN-EN 13792:2003 Kod barwny do oznaczania zaworów w obsłudze laboratoriów lub równoważną.

Dygestorium musi posiadać znak bezpieczeństwa CE lub równoważny.

Wymagane jest:

- Podłączenie dygestoriów do instalacji elektrycznej, instalacji wody, instalacji kanalizacyjnej, wentylacyjnej,

- Montaż ma polegać na ustawieniu i wypoziomowaniu poszczególnych elementów umeblowania i dygestoriów będących przedmiotem zamówienia oraz podłączeniu ich do istniejącej w budynku instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacji i gazowej wraz z dokonaniem prób i pomiarów w obecności zamawiającego i pracownika Działu Technicznego. Osoby montujące powinny winny posiadać odpowiednie uprawnienia elektryczne i gazowe.

- Dla każdego wyciągu należy wykonać pomiary wynikające z normy PN-EN 61010-1:2004, lub równoważnej.

- Dla każdego wyciągu należy wykonać protokół pomiarów przepływu powietrza,

- Dostarczenie przy odbiorze końcowym: dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), Deklaracji Zgodności z normami oraz protokołu ze szkolenia z dołączoną listą osób przeszkolonych (przeszkolenie po dwóch przedstawicieli Katedr z obsługi dygestorium).

- Kolorystyka stelaży, blatów, szafek, drzwiczek, frontów szuflad, uchwytów itp. – do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Okres gwarancji: nie krócej niż 36 m-cy

Opis techniczny komór laminarnych

- W ramach zamówienia dostarczone będą następujące komory laminarne:

- Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego – 3 sztuki

- Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa, do prac z substancjami cytotoksycznymi  - 3 sztuki

- Bezpośrednimi odbiorcami komór będą:

| Nazwa Katedry | Numer pomieszczenia w budynku B OBND | Rodzaj komory laminarnej | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Katedra Biologii i Botaniki | B.0.2.27b | Komory laminarne mikrobiolog. | 1 |
| Katedra Biomedycznych Analiz Środowiskowych | B.1.1.25c B.1.1.29c |  | 1 1 |
| Katedra Podstaw Nauk Medycznych | B.1.2.25b | Komory laminarne cytostatyczne | 2 |
| Katedra Toksykologii | B.2.1.27 |  | 1 |

- Szczegółowy opis komór:

      - Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego

| Lp. | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia |
| --- | --- |
| 1 | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, zgodnie z EN 12469: 2000 lub równoważną |
| 2 | Pionowy przepływ powietrza, z recyrkulacją w stosunku 70:30 |
| 3 | 3 filtry (1 główny + 1 wylotowy + 1 wstępny, kurzowy) o sprawności 99,995 % dla cząstek 0,3 μm lub 2 filtry HEPA (1 główny + 1 wylotowy) o sprawności 99,999 % dla cząstek 0,3 μm |
| 4 | Wymiary komory: -zewn. Szerokość 1350 mm (± 5%) x głębokość 800 mm (± 5%) -szerokość robocza nie mniejsza niż 1180 mm |
| 5 | Powierzchnia blatu roboczego: - jeden blat ze stali nierdzewnej |
| 6 | Poziom głośności nie wyższy niż 58 dB |
| 7 | Szyba frontowa: - ze szkła hartowanego, podnoszona do poziomu - min. 9o odchylenia od pionu - ustawiona pod kątem/skośnie w stosunku do blatu roboczego - nie przepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca hermetyczne zamknięcie komory od frontu -przesuwana bezstopniowo napędem elektrycznym - funkcja odchylenia szyby frontowej na sprężynach gazowych lub zawiasach przy czyszczeniu - uszczelniona w pozycji całkowitego opuszczenia |
| 8 | Wysokość szczeliny roboczej min. 20 cm |
| 9 | Lampa UV zainstalowana na tylnej ścianie komory. Funkcja programowania czasu pracy lampy UV (programowanego włączania i wygaszania) z panelu sterowania komory |
| 10 | Sterowanie mikroprocesorowe – z wyświetlaczem LCD lub LED pokazującym parametry pracy: -kontrola prędkości przepływu powietrza z aktualnie wyświetlaną na panelu kontrolnym komory wartością w m/s - liczba godzin pracy urządzenia - ilość usuwanego powietrza z komory w m3/h - sygnalizacja alarmową w przypadku nieprawidłowości Interfejs RS232 lub port komunikacyjny USB |
| 11 | Panel sterowniczy umiejscowiony na frontowej części komory roboczej w ergonomiczny sposób tuż nad szybą, wyposażony w przyciski membranowe, pozwalające operatorowi odczyt parametrów pracy i obsługę komory laminarnej z pozycji siedzącej, bez wstawania i odrywania się od pracy |
| 12 | Zaokrąglone narożniki komory ułatwiające utrzymanie w czystości |
| 13 | Komora z własną podstawą, stelaż do pracy w pozycji siedzącej oraz krzesłem laboratoryjnym, obrotowym z regulowana wysokością siedziska |
| 14 | Alarmy akustyczne i wizualne informujące o nieprawidłowej pracy |
| 15 | Oświetlenie obszaru pracy- intensywność: min. 1000 lux, lampy umieszczone w części sufitowej, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego |
| 16 | 2 gniazdka elektryczne na obu ściankach bocznych lub na ścianie tylnej |
| 17 | Zawór gazowy, 1 szt. wraz z automatycznym palnikiem (sterowanie za pomocą pedała lub czujnikiem IR ) |
| 18 | Informacja o włączonym zaworze gazu i lampie UV poprzez dodatkową sygnalizację ( świecące diody ) na panelu sterowniczym w celu podniesienia bezpieczeństwa używania wymienionych akcesoria |
| 19 | Zasilanie: 230V/ 50Hz |
| 20 | Pobór mocy: maksymalnie 250W |

      - Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa do prac z substancjami cytotoksycznymi

| Lp. | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia |
| --- | --- |
| 1 | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa, praca z cytostatykami, certyfikat zgodnie z DIN 12980; 2005-06 lub równoważną |
| 2 | Przepływ powietrza laminarny pionowy |
| 3 | 3 filtry HEPA klasy H14 o sprawności 99,99999975 % dla cząstek 0,3 μm |
| 4 | Wymiary komory : -zewnętrzne: szerokość 1350 mm (±5%) x głębokość 840 (±5%) mm -szerokość robocza nie mniejsza niż 1230 mm (±5%) |
| 5 | Boki komory bezpieczne, pełne (nieprzeszklone), pokryte białą powłoką, nie dające refleksów świetlnych. Wykonane bez spawów, gwarantujące gazoszczelność, pyłoszczelność. Narożniki komory zaoblone ułatwiające utrzymanie urządzenia w czystości |
| 6 | Powierzchnia blatu roboczego: - ze stali nierdzewnej, - podnoszony, nie dzielony i wyjmowany, gładka kuweta pod blatem roboczym z zaworem spustowym (stal z powłoką epoksydową) , - nieperforowany |
| 7 | Poziom głośności nie wyższy niż 60 dB przy przepływie 0,4 m/s |
| 8 | Szyba frontowa: - ze szkła hartowanego, podnoszona do poziomu - ustawiona pod kątem/skośnie w stosunku do blatu roboczego - nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca hermetyczne zamknięcie komory od frontu - przesuwana bezstopniowo napędem elektrycznym - funkcja odchylenia szyby frontowej klasycznie, bez sprężyn gazowych - uszczelniona w pozycji całkowitego opuszczenia |
| 9 | Lampa UV zainstalowana na tylnej ścianie komory. Funkcja programowania czasu pracy lampy UV (programowanego włączania i wygaszania) z panelu sterowania komory |
| 10 | Sterowanie mikroprocesorowe – z wyświetlaczem LCD lub LED pokazującym parametry pracy: -kontrola prędkości przepływu powietrza z aktualnie wyświetlaną na panelu kontrolnym komory wartością w m/s - ilość usuwanego powietrza z komory w m3/h - sygnalizacja alarmową (optyczny i akustyczny alarm) w przypadku nieprawidłowości przepływu powietrza |
| 11 | Obecna funkcja wyświetlania na panelu sterowniczym liczby godzin pracy komory |
| 12 | Panel sterowniczy - umiejscowiony na frontowej części komory roboczej, - typu dialogowego |
| 13 | Alarmy akustyczne i wizualne informujące o nieprawidłowej pracy |
| 14 | Oświetlenie obszaru pracy- intensywność: min. 1000 lux, lampy umieszczone w części sufitowej, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego |
| 15 | 2 gniazdka elektryczne na obu ściankach bocznych lub min. 1 gniazdo elektryczne zlokalizowane na tylnej ścianie |
| 16 | Komora z własną podstawą, stelaż do pracy w pozycji siedzącej oraz krzesłem laboratoryjnym, obrotowym z regulowana wysokością siedziska |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU, CERTYFIKATY

- Okres gwarancji: 36  m-cy

- Pełna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji

- Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 2 dni robocze

- Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych – 21 dni

- W cenie oferty przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta): min. 1

- Gwarancja liczona od momentu uruchomienia systemu, przeszkolenia i podpisania protokołu odbioru

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski,

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów,

- Oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp.

- Dla komory laminarnej mikrobiologicznej:

- Ważny certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego typ EN 12469: 2000 lub równoważny - potwierdzony kopią certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikującą (do oferty załączyć kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem ) lub

- Fabryczny protokół sprawdzenia odnośnie normy EN 12469: 2000 lub równoważnej,                      z załączonymi wynikami

- Dla komory laminarnej do pracy z cytostatykami:

- Ważny certyfikat EN 12469: 2000  i DIN 12980; 2005-06 lub równoważny potwierdzony kopią certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikującą (do oferty załączyć kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem ) lub

- Fabryczny protokół sprawdzenia odnośnie norm EN 12469: 2000 i DIN 12980; 2005-06 lub równoważnych i z załączonymi wynikami

- Przeszkolenie personelu obsługi i personelu technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi

- Urządzenie nie może mieć blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny, niż wykonawca umowy, podmiot.

Opis techniczny mebli laboratoryjnych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych w miejscu użytkowania w pomieszczeniach następujących Katedr i Zakładów:

- Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki

- Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

- Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych

- Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych

- Katedra Toksykologii

- Katedra Chemii Leków

- Stelaż stanowisk laboratoryjnych: konstrukcję wsporczą stołów stanowi stelaż wykonany wg konstrukcji typu „A”. Wyklucza się stelaż o konstrukcji typu „C”. Stelaż wykonany                    w całości ze skręcanych ram płaskich, spawanych, z atestowanych stalowych profili zamkniętych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaże w całości malowane farbami epoksydowymi w kolorze z katalogu RAL. Spawana rama stelaża zapewnia podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie                      w zakresie 20 mm. Prześwit pomiędzy podłogą a dolną szafką podwieszaną wynosi min. 150 mm (+/- 20 mm). Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży muszą być szlifowane na równo z powierzchnią rur stelaża. Otwarte końce kształtowników stelaży zaślepione wkładkami z tworzywa sztucznego.

- Blaty:

  - laminowane: z płyty wiórowej gr. 28 mm (+/- 2 mm) oklejonej laminatem wysokociśnieniowy (HPL) o grubości min. 0,8 mm wykazującym się wysoką odpornością na uderzenia, odpornością na temperaturę do 150°C, wytrzymałością na zginanie                      i rozrywanie, odpornością chemiczną na lekkie związki chemiczne, odpornością na promieniowanie UV, trwałością koloru oraz właściwościami elektrostatycznymi. Całkowita grubość blatu 30 mm (+/- 2 mm). Krawędzie brzegowe blatów z laminatem HPL muszą być oklejone maszynowo z czterech stron twardym obrzeżem PCV o gr. 2 mm,                      w kolorystyce dostosowanej do koloru płyty meblowej.

  - granitowe: płyta robocze z naturalnego granitu z rodzaju IMPALA o grubości 30 mm                 (+/-2 mm), o jednorodnej, bezkierunkowej teksturze, dobrych własnościach fizycznych, trwały, odporny na uderzenia, zarysowania i ścieranie o zwiększona odporność chemiczna, z polerowaną powierzchnią płyty ułatwiającą czyszczenie, konserwowanie                i dezynfekcję. Do oferty należy dołączyć opinie o przydatności granitu na blaty robocze stołów laboratoryjnych, wydaną przez uznaną jednostkę naukowo – badawczą.

  - z Trespa TopLab Plus® lub z innego równoważnego jakościowo: blaty na bazie drzewa żywicznego oraz żywicy fenolowej, o powierzchni EBC (Elektron Beam Cure), o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału. Samonośny blat laboratoryjny o grubości 20 mm (+/-1 mm), ze zintegrowaną powierzchnąę jednostronnie laminowaną. Blat wysokiej odporność chemicznej na:

      - kwas azotowy 30% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

      - kwas siarkowy 33% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

      - kwas siarkowy 98% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

Powyższe odporności należy udokumentować odpowiednim atestem (dołączyć do oferty).

Powierzchnia bardzo odporna na uderzenia i zadrapania, łatwa w utrzymaniu czystości, nie stanowiąca środowiska dla mikroorganizmów, nadająca się do recyklingu.

Blaty z Trespy (lub inne równoważne jakościowo) mają charakteryzować się doskonałą łatwością dekontaminacji oraz bardzo wysokim poziomem właściwości antybakteryjnych.

- Nadstawki instalacyjne: montowane trwale do blatu roboczego stołu laboratoryjnego. Nadstawki instalacyjne zbudowane z dwóch kolumn stalowych o przekroju trójkątnym,                  z płaszczyzną przeciwprostokątną o szerokości 17 cm (+/-3 cm), skośnie położoną                           w stosunku do przedniej krawędzi blatu, z blachy o grubości min. 0,8 mm lakierowanej proszkowo farbą epoksydową. W kolumnach zastosowane wymienne panele instalacyjne                   i osłonowe montowane bez użycia śrub, z możliwością łatwej wymiany w zależności od potrzeb użytkownika. Nadstawki mają posiadać 1 lub 2 poziomy półek laminowanych                   (wg specyfikacji technicznej Mebli laboratoryjnych) brzegowanych PCV 2 mm. Górna półka 
o głębokości 250 mm, dolna półka o głębokości 150 mm. Kolumny nadstawek instalacyjnych muszą posiadać perforację umożliwiającą zmianę położenia półek co 50 mm. Konstrukcja musi zapewnić zmianę położenia półki bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Wysokość nadstawki instalacyjnej z 2 półkami min. 900 mm. Nadstawki wyposażone w gniazda elektryczne (standardowo dwa gniazda 230V/16A, w obudowie bryzgoszczelnej IP44) lub inne urządzenia elektryczne muszą być zgodne z normą PN-EN 61010-1 lub równoważną jako instalacja trójprzewodowa z wydzielonym przewodem ochronnym PE. Nie dopuszcza się instalowania zaworów wody, gazu w kolumnach nadstawek instalacyjnych.

- Szafki laminowane podblatowe/Szafki podwieszane: Korpus szafek podwieszanych musi być klejony fabrycznie, wykonany z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Wymagane jest aby tylna ścianka korpusu szafki podwieszanej miała grubość min 8 mm. Fronty drzwi i szuflad szafek podwieszanych muszą być wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej korpusu                      i frontów w szafce muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2 mm. Półki w szafach wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie i oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 1 mm              z czterech stron. Korpus i fronty szafek podwieszanych w kolorze uzgodnionym                            z Zamawiającym. Okucia meblowe-zawiasy powinny być stalowe z powłoką galwanizowaną            z funkcją samodomykania w końcowej fazie zamykania drzwi, np. firmy Hafele lub równoważne jakościowo (zwłaszcza w zakresie trwałości, estetyki). Zamki patentowe                      i prowadnice rolkowe np. firmy Hafele lub równoważne jakościowo. Uchwyty metalowe chromowane z pręta fi 10.

- Armatura laboratoryjna: Armatura laboratoryjna wody, gazów ma być usytuowana                    w blacie roboczym stanowiska laboratoryjnego. Wyklucza się instalowania zaworów i wylewek wody, gazów w kolumnach nadstawek instalacyjnych. Zawory i armatura powinna spełniać wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia powinna być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. Wymagane jest aby armatura laboratoryjna była pokryta farbą na bazie żywic poliestrowych w kolorze jasny popiel. Grubość ścianki wylewek w bateriach wodnych powinna być min. 1,3 mm, maks. 1,8 mm.

- Zlewy i zlewiki ceramiczne: wykonane z ceramiki litej odporne na wszelkie kwasy                     (z wyjątkiem fluorowodoru), zasady, rozpuszczalniki i barwniki w stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratorium chemicznym.

- Szafy laboratoryjne: Korpus szaf laboratoryjnych musi być klejony fabrycznie, wykonany               z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Wymagane jest aby tylna ścianka korpusu szafy miała grubość min 8 mm. Fronty drzwi szaf laboratoryjnych muszą być wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej                        o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej korpusu i frontów w szafce muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2 mm. Półki w szafach wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie i oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. min. 1 mm z czterech stron. Korpus i fronty szafek podwieszanych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Okucia meblowe-zawiasy powinny być stalowe z powłoką galwanizowaną z funkcją samodomykania w końcowej fazie zamykania drzwi, np. firmy Hafele lub równoważne jakościowo (zwłaszcza w zakresie trwałości, estetyki). Zamki patentowe i prowadnice rolkowe np. firmy Hafele lub równoważne jakościowo. Uchwyty metalowe chromowane z pręta fi 10.

- Szafy bezpieczne

  - Szafy bezpieczeństwa: wykonana z blachy stalowej, malowana RAL 7035, odporność ogniowa min. 90 minut, zamki cylindryczne, 2 drzwi, wanienka zbiorcza                              z perforowaną pokrywą, 3 półki, blokada drzwi w pozycji otwartej, automatyczne zamknięcie drzwi oraz zamknięcie kanałów wentylacyjnych w przypadku pożaru, oznakowanie zgodne z PN EN 14470-1/ISO 3864/TRbF 20-L lub równoważną, wymiary: 1935x900x600 mm (+/-5 mm), waga maks. 400 kg.

  - Szafa na chemikalia: szafa na substancje toksyczne i odczynniki zgodna z TGRS 514/TGRS 526/BGR 120 lub równoważną. Pojedyncze ściany szafy, możliwość przeniesienia każdej z półek w płaszczyźnie pionowej o 25 cm, każda półka                         w kształcie wanienki o pojemności 20 litrów, 2 drzwi, z zamkiem cylindrycznym oraz otworami wentylacyjnymi, możliwość podłączenia do instalacji wentylacyjnej o Fi 70 mm. Wymiary: 1950x950x500 mm (+/-5 mm), ciężar maks. 80 kg, malowana                  w kolorze RAL 7035. W szafie zainstalowany sejfik na trucizny, zamykany drzwiami            z zamkiem cylindrycznym, wymiary: 920x400x370 mm (+/-5 mm).

Wyposażenie meblowe należy wykonać wg obowiązujących norm:

- PN-EN 61010: 2004 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Część 1 – Wymagania ogólne lub równoważnej

- PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy. (Kod IP) lub równoważnej

- PN-EN 61140: 2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń lub równoważnej

- PN-EN 61293: 2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa lub równoważnej

- PN-EN 60446: 2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka               z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi lub równoważnej.

- PN-EN 13150: 2004 Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa                i metody badań lub równoważnej.

- PN-EN 14056: 2003 Meble laboratoryjne. Zalecenia dotyczące projektowania i instalowania lub równoważnej.

- PN-EN 13792:2003 Kod barwny do oznaczania zaworów w obsłudze laboratoriów lub równoważnej.

- PN-IEC 60364-7-713: 2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Meble, lub równoważnej.

UWAGA:

- Warunki realizacji: pełna zgodność  z wymogami zawartymi w SIWZ.

- Dostawa i montaż: do 10 tygodni od podpisania umowy.

- Gwarancja na meble i dygestoria: 36 miesięcy.

- Zamawiający zastrzega sobie niedoszacowanie wymiarów co spowodowane jest trwającymi jeszcze pracami budowlanymi. Po otrzymaniu powiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej wg kryteriów określonych w SIWZ, Wykonawca powinien dokonać własnych pomiarów w celu właściwego dopasowania mebli.

- Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrany Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy, sporządzi i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projekt aranżacji wnętrz poszczególnych pomieszczeń opisanych w Specyfikacji technicznej. Kolorystyka mebli wg projektu z ewentualną korektą na etapie aranżacji wnętrz.

- Do oferty należy dołączyć:

  - Atest higieniczności na meble laboratoryjne.

  - Dokumentację Techniczno Ruchową DTR na meble laboratoryjne.

# Wykaz załączników do niniejszego OPZ

| Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- |
| Załącznik nr | 1. | Specyfikacja techniczna dygestoriów |
| Załącznik nr | 2. | Specyfikacja techniczna mebli laboratoryjnych |
|  | 2a. | Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki |
|  | 2b. | Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej |
|  | 2c. | Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych |
|  | 2d. | Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych |
|  | 2e. | Katedra Toksykologii |
|  | 2f. | Katedra Chemii Leków |