|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds Zamówień Publicznych AM Ul. Mikulicza- Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71 / 784-17-54, fax 71 / 784-00-45 e-mail: ziam@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

(po korekcie z dnia 07. 02. 2012 r.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

prowadzanego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”

NA.: „DOSTAWĘ DYGESTORIÓW” w ramach realizacji projektu: Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej Nr projektu: POIS.13.01.00-00-010/08 CPV 39180000-7 (Meble laboratoryjne)

SIWZ

Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Pasteura 1

50-367 Wrocław

Tel. 71 78 41 002

fax. 71 78 40 007

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, podłączenie do istniejących instalacji oraz uruchomienie dygestoriów we wskazanych pomieszczeniach budynku A, B, C, D Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Borowskiej 213. we Wrocławiu, zwanych dalej ”miejscem użytkowania”, w ramach realizacji projektu: „Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu".

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dygestorium 1200 – 47 szt.

- dygestorium 1500 – 40 szt.

- dygestorium z elementami EX 1200 – 9 szt.

- dygestorium z elementami EX 1500 – 24 szt.

- dygestorium z elementami EX 1800 – 4 szt.

Do niniejszego OPZ zostały załączone rzuty pomieszczeń, w których ma być zamontowany przedmiot zamówienia, a także Projekt Powykonawczy Gazów laboratoryjnych w budynku                A, B, C i D.

- Wykonawca dostarczy, zamontuje, podłączy do istniejących instalacji oraz uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu użytkowania.

- Zaleca się, by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej miejsca użytkowania przy udziale osoby upoważnionej przez Zamawiającego. Zamawiający proponuje jako termin wizji lokalnej w obiekcie przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu – dzień 18. 01. 2011 r. w godz.                     od 10:00 – 12:00.

- Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego:

- Dostarczone dygestoria muszą być fabrycznie nowe.

- Okres gwarancji na przedmiot zamówienia z serwisem (bez dodatkowych opłat) wynosi               min. 36 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu zamówienia, przez okres 7 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.

- Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia usterki.

- Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do     i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewniony będzie przez placówkę serwisową w kraju.

- Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji dygestorium, należącego do  przedmiotu zamówienia, zgłoszonego do naprawy, o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

- Wymiana jakiegokolwiek modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym 36 miesięcy.

- Należy podać lokalizację serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail).

- Wykonawca zamontuje i uruchomi przedmiot umowy w miejscu użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przez siebie przedmiotu zamówienia, pozwalającego na samodzielne korzystanie  z niego.

- Wykonawca dostarczy instrukcje, opisy techniczne i schematy w języku polskim, konieczne do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie karty gwarancyjne dotyczące dostarczonego przedmiotu zamówienia.

- Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzację producenta.

Opis techniczny dygestoriów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, podłączenie do istniejących instalacji oraz uruchomienie dygestoriów w miejscu użytkowania.

| Dygestorium | Nr pomieszczenia | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1200 | D.0/019 | 1 |
|  | B.1/11/018 | 1 |
|  | C.1/4/003 | 1 |
|  | C.1/4/019 | 1 |
|  | C.1/5/001 | 1 |
|  | A.2/8.2/003 | 2 |
|  | A.2/8.2/004 | 2 |
|  | B.2/8.2/010 | 1 |
|  | B.2/8.1/009 | 1 |
|  | C.2/3/016 | 1 |
|  | C.2/3/010 | 1 |
|  | C.2/3/014 | 1 |
|  | A.3/7.3/003 | 2 |
|  | A.3/7.4/003 | 1 |
|  | B.3/7.4/005 | 1 |
|  | B.3/1/013 | 1 |
|  | B.3/7.3/003 | 1 |
|  | B.3/7.3/005 | 1 |
|  | B.3/7.3/007 | 1 |
|  | A.4/7.1/001 | 1 |
|  | A.4/7.1/010 | 1 |
|  | A.4/7.1/011 | 1 |
|  | A.4/7.1/012 | 1 |
|  | B.4/7.1/007 | 1 |
|  | B.4/7.1/008 | 1 |
|  | B.4/7.1/010 | 1 |
|  | B.4/9.1/002 | 1 |
|  | A.5/9.2/001 | 6 |
|  | A.5/9.2/002 | 1 |
|  | A.5/9.2/012 | 2 |
|  | A.5/9.2/013 | 1 |
|  | A.5/9.2/019 | 1 |
|  | B.5/9.2/002 | 2 |
|  | B.5/9.2/003 | 2 |
|  | B.5/9.2/004 | 2 |
|  | RAZEM | 47 |
| 1500 | A.0/10/009 | 1 |
|  | A.0/10/019 | 1 |
|  | A.0/10/030 | 1 |
|  | A.0/10/032 | 1 |
|  | A.1/11/036 | 4 |
|  | B.1/11/021 | 1 |
|  | A.2/8.1/003 | 1 |
|  | B.2/8.2/002 | 1 |
|  | B.2/8.2/009 | 1 |
|  | A.3/7.3/002 | 3 |
|  | A.3/7.3/003 | 2 |
|  | A.4/7.1/003 | 5 |
|  | A.4/7.1/013 | 1 |
|  | A.4/7.2/003 | 4 |
|  | A.4/7.2/003 | 1 |
|  | A.4/7.2/010 | 1 |
|  | A.4/7.2/011 | 1 |
|  | A.4/7.2/012 | 2 |
|  | A.4/7.2/013 | 1 |
|  | A.5/9.1/001 | 1 |
|  | A.5/9.1/002 | 6 |
|  | RAZEM | 40 |
| 1200 EX | A.1/11/013 | 1 |
|  | B.1/11/017 | 1 |
|  | C.1/4/008 | 1 |
|  | C.1/5/007 | 1 |
|  | B.2/8.2/007 | 1 |
|  | A.3/7.4/010 | 1 |
|  | B.3/7.3/004 | 1 |
|  | B.3/7.3/004 | 1 |
|  | B.5/9.2/012 | 1 |
|  | RAZEM | 9 |
| 1500 EX | A.0/10/033 | 1 |
|  | A.0/10/034 | 1 |
|  | B.1/11/010 | 1 |
|  | A.3/7.4/001 | 1 |
|  | A.3/7.4/001 | 1 |
|  | A.5/9.1/002 | 2 |
|  | A.5/9.1/013 | 2 |
|  | A.5/9.1/016 | 1 |
|  | A.5/9.2/013 | 1 |
|  | A.5/9.2/001 | 2 |
|  | A.5/9.2/014 | 1 |
|  | B.5/9.1/001 | 1 |
|  | B.5/9.1/002 | 2 |
|  | B.5/9.1/003 | 2 |
|  | B.5/9.1/004 | 2 |
|  | B.5/9.1/005 | 2 |
|  | B.5/9.2/001 | 1 |
|  | RAZEM | 24 |
| 1800 EX | B.5/9.1/001 | 1 |
|  | B.5/9.1/002 | 1 |
|  | B.5/9.1/004 | 1 |
|  | B.5/9.1/005 | 1 |
|  | RAZEM | 4 |
| RAZEM | 124 |

- Konstrukcja dygestoriów - zgodna z obowiązującymi przepisami

- Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):

- Dygestorium „1200”: 1200 x 900 (+/- 6%) x min. 2235

- Dygestorium „1500”: 1500 x 900 (+/- 6%) x min. 2235

- Dygestorium „1800”: 1800 x 900 (+/- 6%) x min. 2235

Montaż dygestoriów nie może powodować naruszenia istniejącej struktury pomieszczeń 
w zakresie podłączenia do istniejącej wentylacji.

- Wysokość z podniesiona szybą: min. 2570

- Wymiary komory roboczej:

- Dygestorium „1200”: 1200 x 600 (+/- 5%) x min. 1090

- Dygestorium „1500”: 1500 x 600 (+/- 5%) x min. 1090

- Dygestorium „1800”: 1800 x 600 (+/- 5%) x min. 1090

- Stelaż dygestorium: konstrukcję wsporczą dygestorium stanowi stelaż stołu dygestoryjnego wykonany wg konstrukcji typu „A”. Wyklucza się stelaż o konstrukcji typu „C”. Stelaż wykonany w całości ze skręcanych ram płaskich, spawanych, z atestowanych stalowych profili zamkniętych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaże w całości malowane farbami epoksydowymi w kolorze z katalogu RAL. Spawana rama stelaża zapewnia podparcie blatu dygestoryjnego na całym obwodzie. Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie 20 mm. Prześwit pomiędzy podłogą a dolną szafką dygestoryjną podwieszaną wynosi min. 150 (+/- 20 mm).

- Blat dygestoryjny: wykonany z ceramiki technicznej monolitycznej, z podniesionym obrzeżem. Blat jednorodny, odporny (w całym przekroju) na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki, barwniki we wszelkich stężeniach oraz temperaturach stosowanych                    w laboratoriach (z wyjątkiem kwasu HF), odporny na ścieranie wg normy DIN 101 w klasie 6-7 lub równoważnej, odporny na zaplamienie wg normy EN ISO 10545-14 w kategorii 5 lub równoważnej oraz o odporności chemicznej wg normy EN ISO 10545-13 lub równoważnej. Powierzchnia blatu wykonana bez sztucznych barwników, wewnętrznie jednorodna, bez zastosowania tzw. glazury chemicznej i bez użycia materiału innego niż wnętrze blatu. Absorbcja wody nie większa niż 0,1%. Grubość blatu minimum 31 mm, maksimum 37 mm,                z podniesionym zintegrowanym obrzeżem ceramicznym (grubość mierzona wraz                          z obrzeżem). Blat roboczy w części czołowej zintegrowany z obrzeżem o szer. 150 mm               (+/- 5 mm).

Zlewik z ceramiki litej, zamontowany w blacie roboczym dygestorium. Wymiary i położenie zlewika zgodne z wymaganiami normy PN EN 14175-2 lub równoważnej w zakresie wymagań bezpieczeństwa i sprawności działania.

Zastosować należy blat o jakości potwierdzonej następującymi dokumentami (dołączyć do oferty kopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem):

- Karta produktu ceramiki litej.

- Certyfikat lub Świadectwo wydane przez niezależną od producenta, instytucję badawczą, potwierdzające spełnienie w / w norm.

Gwarancja na blaty z ceramiki litej udzielana przez producenta na okres minimum 30 lat.

- Panel sterowania mediami: pod blatem, a nad szafką dygestoryjną lub na panelu bocznym zainstalowany panel sterowania mediami. Na panelu sterowania, umieszczony wyłącznik główny zasilania dygestorium prądem elektrycznym, oraz zawory laboratoryjne zgodnie ze specyfikacją techniczną dotyczącą dygestoriów. Pokrętła zaworów oznakowane kodami barwnymi zgodnie z normą PN-EN 13792:2003 lub równoważną.

Konstrukcja panelu sterowania zgodna z wymaganiem normy PN EN 14175-2 lub równoważnej w zakresie wymagań bezpieczeństwa i sprawności działania.

- Szafka dygestoryjna: pod stelażem zainstalowana podwieszona szafka dygestoryjna, od środka wyłożona PCV lub materiałem chemoodpornym (dla pomieszczeń Katedry                      i  Zakładu Chemii Organicznej i Technologii Leków szafka od środka wyłożona materiałem chemoodpornym PP lub winidurem – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OPZ - Specyfikacja techniczna), wentylowana przez kanał wentylacyjny komory roboczej (dopuszcza się możliwość instalacji wentylowanej szafki dygestoryjnej na cokole). Szafka wykonana z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, laminowanej obustronnie, jako konstrukcja przestrzenna, w klasie higieny E1. Szafka dygestoryjna zamykana zamkiem na klucz. Dostęp do podłączeń mediów (za dygestorium) bez odsuwania szafki dygestoryjnej.

Szafka dygestoryjna musi być skonstruowana zgodnie z jej przeznaczeniem (przechowywanie rozpuszczalników, kwasów i zasad w wypadku Katedry i Zakładu Chemii Organicznej                    i Technologii Leków oraz przechowywanie rozpuszczalników, kwasów i zasad lub szafka ogólnego stosowania w przypadku pozostałych Katedr i Zakładów – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OPZ - Specyfikacja techniczna) zgodnie z wymaganiami normy PN EN 14175-2 lub równoważnej w zakresie wymagań bezpieczeństwa i sprawności działania.

- Komora robocza: Komora robocza trwale przymocowana do blatu dygestoryjnego oraz do stelaża. Komora robocza zbudowana z atestowanej stalowej blachy kwasoodpornej nie gorszej niż 1H18N9, malowanej proszkowo farbą epoksydową (w wypadku Katedry                      i Zakładu Chemii Organicznej i Technologii Leków komora robocza zbudowana z ceramiki monolitycznej  - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OPZ - Specyfikacja techniczna). Ściany boczne wykonane ze szkła hartowanego lub komora robocza wykonana w całości                           z atestowanej stalowej blachy kwasoodpornej nie gorszej niż 1H18N9 malowanej proszkowo farbą epoksydową z dodatkowym przeszkleniem bocznym o wymiarze nie mniejszym niż      429 mm x 1090 h (dotyczy dygestoriów określonych wg zapisów w specyfikacji technicznej). Komora zbudowana na 4 kolumnach nośnych (2 kolumny tylne i 2 kolumny przednie). Dopuszcza się wykonanie komory roboczej zbudowanej w całości z atestowanej stalowej blachy kwasoodpornej nie gorszej niż 1H18N9 malowanej proszkowo farbą epoksydową zamiast 2 kolumn tylnych i kolumn przednich. W komorze roboczej lub na zewnątrz wyciągu zamontowane 4 gniazda elektryczne 230V/16A z zerowaniem ochronnym (2 gniazda dla Ex), w obudowie bryzgoszczelnej IP44. Wentylowanie komory powinno być szczelinowe (bezszyberkowe). Dolna szczelina na odprowadzenie gazów ciężkich, górna szczelina gazów lekkich. W dachu komory roboczej zamontowane dwie oprawy świetlówek oświetlenia wyciągu z wyłącznikiem w panelu sterowania systemu kontroli przepływu powietrza – światło opraw zapewnia natężenie oświetlenia w komorze nie mniej niż 500 Lx. W dachu komory roboczej zamontowany króciec wylotowy fi 200 lub 250 mm z możliwością podłączenia do niezależnej wentylacji. Wszystkie dygestoria mają posiadać kratownicę wykonaną ze stali kwasoodpornej z prętami o średnicy 12 mm, o ilości prętów nie mniej niż 2 w poziomie oraz      w dygestorium 1200: nie mniej niż 3 pręty pionowe, w dygestorium 1500: nie mniej niż              4 pręty pionowe, w dygestorium 1800: nie mniej niż 5 prętów pionowych.

Dla wykonania Ex: Panel sterowania systemu kontroli przepływu powietrza wykonany 
w wersji Ex, oprawa oświetleniowa wykonana w wersji Ex, gniazda elektryczne w wykonaniu Ex. W dygestorium system bezpieczeństwa znajdujący się w dachu komory roboczej, przez który skierowana zostaje większa część energii wybuchu, zmniejszający energię wybuchu rozchodzącą się w płaszczyźnie poziomej.

- Okno dygestoryjne: okno podnoszone i opuszczane z możliwością zatrzymania 
w dowolnym miejscu. Okno dygestoryjne przesuwane w płaszczyźnie pionowej, niedzielone w płaszczyźnie pionowej i nie przesuwne na boki. Okno posiada system zabezpieczający niekontrolowany spadek okna. Zawieszone jest na linkach kwasoodpornych. Szyba w oknie dygestoryjnym wykonana z bezpiecznego szkła warstwowego wg normy PN-EN 12543-1: 2000 lub równoważnej i oznakowana jako bezpieczna. Zgodnie z normą okno wyposażone jest w mechaniczną blokadę ruchu pionowego okna na wysokości 500 mm od blatu roboczego. Wymiar ten jest oznaczony wyraźnie na oknie wyciągu. Otwarcie okna na wysokość większą niż 500 mm jest sygnalizowane za pomocą alarmu optycznego. Wymiar ten jest oznaczony wyraźnie na oknie wyciągu.

- Armatura dygestoryjna: armatura (wody, gazów) usytuowana w kolumnie tylnej nadstawki dygestoryjnej, nie w blacie roboczym (blat ma pozostać pusty z wyjątkiem zamontowanego w nim zlewika). Zawory i armatura spełniające wymagania pracy                         w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia powinna być odporna chemicznie                        i odporna na działanie promieni UV, pokryta farbą na bazie żywic poliestrowych lub farbami epoksydowymi.

W Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej i Technologii Leków kratownicę należy zamontować pomiędzy tylnymi kolumnami dygestorium lub na tylnej ścianie wykonanej                   z ceramiki monolitycznej).

- Zlewik dygestoryjny: zlewik wykonany z ceramiki litej technicznej, zamontowany w blacie roboczym dygestorium, odporny (w całym przekroju) na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki, barwniki we wszelkich stężeniach oraz temperaturach stosowanych                     w laboratoriach (z wyjątkiem kwasu HF). Wymiary i położenie zlewika zgodne                               z wymaganiami normy PN EN 14175-2 lub równoważnej w zakresie Wymagań bezpieczeństwa i sprawności działania.

- System Kontroli Przepływu Powietrza: System kontroli przepływu powietrza ma spełniać wymagania normy PN-EN 14175-2 lub równoważnej. System kontroli przepływu powietrza musi posiadać:

- Wyświetlacz optyczny (zielona dioda) – gdy jest prawidłowy przepływ powietrza, a tym samym bezpieczna praca w dygestorium.

- Wyświetlacz optyczny (żółta dioda) – gdy jest zbyt wysoki przepływ powietrza

- Wyświetlacz optyczny (czerwona dioda) oraz alarm akustyczny - gdy jest zbyt mały przepływ powietrza

- Alarm optyczny (migająca dioda) – ostrzeżenie o ustawieniu okna na poziomie większym niż 500 mm od blatu, informujący użytkownika o przekroczeniu bezpiecznego zakresu pracy w dygestorium.

- RESET – przycisk do kasowania alarmu akustycznego, gdy jest zbyt mały przepływ powietrza, przy założeniu, że alarm optyczny pozostaje aktywny do momentu przywrócenia prawidłowej wentylacji dygestorium.

- Przycisk zał/wył oświetlenia wnętrza komory wyciągu.

- Zabezpieczenie wszystkich parametrów systemu kontroli przed zanikiem napięcia zasilania (zapamiętanie w pamięci)

- Rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania (migotanie lampki zasilania),

Czujnik systemu kontroli przepływu powietrza musi być zamontowany w króćcu wylotowym dygestorium natomiast panel systemu monitorującego przepływ powietrza, ze względów bezpieczeństwa, w prawej kolumnie dygestorium obok okna na wysokości oczu 160 -180 cm.

Dygestoria mają być wyposażone w styk bezpotencjałowy, który wydawał będzie na zewnątrz sygnał pracy i jednocześnie załączał dedykowany dla danego dygestorium wentylator.

Wyposażenie dygestorium określone jest wg specyfikacji technicznej dygestoriów (zał. nr 1 do OPZ)

Dygestorium należy wykonać w oparciu o następujące normy i dokumenty:

- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń, lub równoważną

- PN-EN 61010:2004 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - część 1 Wymagania ogólne, lub równoważną

- PN-EN 61293: 2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa, lub równoważną

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy. (Kod IP), lub równoważną

- PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka   z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, lub równoważną

- PN-EN 14175: 2006 Dygestoria, część 1, 2, 3, 6 lub równoważną

- PN-EN 13150:2004 Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań, lub równoważną

- PN-EN 13792:2003 Kod barwny do oznaczania zaworów w obsłudze laboratoriów lub równoważną.

Dygestorium musi posiadać wystawioną przez producenta deklarację zgodności CE lub równoważną (do oferty załączyć kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność                        z oryginałem).

Wymagane jest:

- Podłączenie dygestoriów do istniejących instalacji.

- Montaż ma polegać na ustawieniu i wypoziomowaniu poszczególnych elementów umeblowania i dygestoriów będących przedmiotem zamówienia oraz podłączeniu ich do istniejącej w budynku instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacji i gazowej wraz z dokonaniem prób i pomiarów w obecności zamawiającego i pracownika Działu Technicznego. Osoby montujące powinny winny posiadać odpowiednie uprawnienia elektryczne i gazowe.

- Dla każdego wyciągu należy wykonać pomiary wynikające z normy PN-EN 61010-1:2004, lub równoważnej.

- Dla każdego wyciągu należy wykonać protokół pomiarów przepływu powietrza, w zakresie zgodności z normą PN-EN-14174-2 lub równoważną.

- Dostarczenie przy odbiorze końcowym: dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), Deklaracji Zgodności z normami oraz protokołu ze szkolenia z dołączoną listą osób przeszkolonych (przeszkolenie po dwóch przedstawicieli Katedr z obsługi dygestorium).

- Kolorystyka stelaży, blatów, szafek, drzwiczek, frontów szuflad, uchwytów itp. – do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Okres gwarancji: nie krócej niż 36 miesięcy.

- Coroczne przeglądy dygestoriów w okresie gwarancyjnym połączone z pomiarem przepływu powietrza w celu oceny sprawności technicznej w zakresie zgodności z normą                            PN-EN-14174-2 lub równoważną.

- Dostępność części zamiennych do dygestorium przez okres 10 lat od daty montażu.

- Wszelkie materiały dodatkowe, niezbędne do podłączenia dygestoriów (przedłużki, zawory itp.) wliczone w cenę dygestorium.

UWAGA:

- Warunki realizacji: pełna zgodność z wymogami zawartymi w SIWZ.

- Dostawa i montaż: do 8 tygodni od podpisania umowy.

- Gwarancja na dygestoria: 36 miesięcy.

- Zamawiający zastrzega sobie niedoszacowanie wymiarów co spowodowane jest trwającymi jeszcze pracami budowlanymi. Po otrzymaniu powiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej wg kryteriów określonych w SIWZ, Wykonawca powinien dokonać własnych pomiarów w celu właściwego dopasowania urządzeń.

# Wykaz załączników do niniejszego OPZ

| Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- |
| Załącznik nr | 1. | Specyfikacja techniczna dygestoriów |