|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds Zamówień Publicznych AM Ul. Mikulicza- Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71 / 784-17-54, fax 71 / 784-00-45 e-mail: ziam@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

(korekta z dnia 08. 02. 2012 r.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

prowadzanego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”

NA DOSTAWĘ PN.: „KOMORY LAMINARNE” w ramach realizacji projektu: „Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej”. Nr projektu: POIS.13.01.00-00-010/08 CPV 39180000-7 (Meble laboratoryjne)

SIWZ

Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Pasteura 1

50-367 Wrocław

Tel. 71 78 41 002

fax. 71 78 40 007

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, podłączenie do istniejących instalacji oraz uruchomienie komór laminarnych we wskazanych pomieszczeniach budynku A, B i C Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu, zwanych dalej ”miejscem użytkowania”, w ramach realizacji projektu: „Budowa                 i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu".

- Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu użytkowania. Bezpośrednimi odbiorcami są:

- Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej

- Katedra i Zakład Mikrobiologii

- Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

- Pracownia Testów Skriningowych

- Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

- Katedra i Zakład Analityki Medycznej

- Zakład Biotechnologii Farmaceutycznej

- Zaleca się, by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej miejsca użytkowania przy udziale osoby upoważnionej przez Zamawiającego. Zamawiający proponuje jako termin wizji lokalnej w obiekcie przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu – dzień 18. 01. 2012 r. w godz.               od 10:00 – 12:00.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Komory laminarne II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego – 15 sztuk

- Komory laminarne II klasy bezpieczeństwa, do pracy z substancjami cytotoksycznymi                    o podwyższonym standardzie – 3 szt.

- Gwarancja i serwis:

- Wykonawca udzieli gwarancji na urządzenia z serwisem na okres min. 36 miesięcy, bez dodatkowych opłat.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewniony będzie przez placówkę serwisową w kraju.

- Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis  przedmiotu umowy, przez okres 7 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.

- W okresie gwarancyjnym:

- Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia usterki.

- Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia                 do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.

- Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia, zgłoszonego do naprawy, o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

- Wymiana jakiegokolwiek modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie                     z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 36 miesięcy.

Opis techniczny komór laminarnych

- W ramach zamówienia dostarczone będą następujące komory laminarne:

- Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego – 15 sztuk

- Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa, do pracy z substancjami cytotoksycznymi                                 o podwyższonym standardzie - 3 sztuki

- Bezpośrednimi odbiorcami komór będą:

| Nazwa Katedry | Numer pomieszczenia w budynku A, B, C ZCEiIWF | Rodzaj komory laminarnej | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Farmakologia Kliniczna | A.0/10/031 | Komory laminarne II klasy bezpieczeństwa mikrobiolog. | 1 |
| Farmakologia Kliniczna | A.0/10/032 |  | 1 |
| Mikrobiologia | C.0/6/016 |  | 1 |
| Mikrobiologia | C.0/6/019 |  | 1 |
| Mikrobiologia | C.0/6/020 |  | 1 |
| Mikrobiologia | C.0/6/021 |  | 1 |
| Mikrobiologia | C.0/6/022 |  | 1 |
| Mikrobiologia | C.0/6/023 |  | 1 |
| Technologia Postaci Leku | A.1/11//014 |  | 2 |
| Pracownia Testów Skriningowych | C.1/4/009 |  | 1 |
| Biochemia Farmaceutyczna | B.2/8.2/004 |  | 1 |
| Analityka Medyczna | B.2/8.1/005 |  | 1 |
| Analityka Medyczna | B.2/8.1/007 |  | 1 |
| Biotechnologia Farmaceutyczna | B.4/9.1/001 |  | 1 |
| Łącznie | 15 |
| Biotechnologia Farmaceutyczna | B.4/9.1/001 | Komory laminarne cytostatyczne | 1 |
| Pracownia Testów Skriningowych | C.1/4/009 |  | 1 |
| Technologia Postaci Leku | A.1/11/047 |  | 1 |
| Łącznie | 3 |

- Szczegółowy opis komór:

      - Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego

| Lp. | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia |
| --- | --- |
| 1 | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, zgodnie z EN 12469: 2000 lub równoważną |
| 2 | Pionowy przepływ powietrza, z recyrkulacją w stosunku 70:30 |
| 3 | 2 filtry HEPA (1 główny + 1 wylotowy) o sprawności 99,999 % dla cząstek 0,3 μm |
| 4 | Wymiary komory: -zewn. Szerokość 1350 mm (± 5%) x głębokość 760 - 860 mm -szerokość robocza nie mniejsza niż 1180 mm |
| 5 | Powierzchnia blatu roboczego: - jeden blat cały lub podzielony na segmenty, ze stali nierdzewnej |
| 6 | Boki komory bezpieczne, przeszklone, nie dające refleksów świetlnych. Wykonane bez spawów, gwarantujące gazoszczelność, pyłoszczelność |
| 7 | Poziom głośności nie wyższy niż 58 dB |
| 8 | Szyba frontowa: - ze szkła hartowanego, podnoszona do poziomu - min. 3o odchylenia od pionu - ustawiona pod kątem / skośnie w stosunku do blatu roboczego - nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca hermetyczne zamknięcie komory od frontu -przesuwana bezstopniowo napędem elektrycznym - funkcja odchylenia szyby frontowej na sprężynach gazowych lub zawiasach przy czyszczeniu - uszczelniona w pozycji całkowitego opuszczenia |
| 9 | Wysokość szczeliny roboczej min. 19,5 cm |
| 10 | Lampa UV zainstalowana na przedniej lub tylnej ścianie komory. Funkcja programowania czasu pracy lampy UV (programowanego włączania i wygaszania) z panelu sterowania komory |
| 11 | Sterowanie mikroprocesorowe – z wyświetlaczem LCD lub LED pokazującym parametry pracy: -kontrola prędkości przepływu powietrza z aktualnie wyświetlaną na panelu kontrolnym komory wartością w m/s - liczba godzin pracy urządzenia - ilość usuwanego powietrza z komory w m3/h - sygnalizacja alarmowa w przypadku nieprawidłowości |
| 12 | Panel sterowniczy umiejscowiony na frontowej części komory roboczej w ergonomiczny sposób tuż nad szybą, wyposażony w przyciski membranowe, pozwalające operatorowi na odczyt parametrów pracy i obsługę komory laminarnej z pozycji siedzącej, bez wstawania i odrywania się od pracy |
| 13 | Komora z własną podstawą, stelaż do pracy w pozycji siedzącej oraz krzesłem laboratoryjnym, obrotowym z regulowaną wysokością siedziska |
| 14 | Alarmy akustyczne i wizualne informujące o nieprawidłowej pracy |
|  | Oświetlenie obszaru pracy- intensywność: min. 1000 lux, lampy umieszczone w części sufitowej, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego |
| 15 | 2 gniazdka elektryczne na ścianie tylnej |
| 16 | Zawór gazowy, 1 szt. wraz z automatycznym palnikiem (sterowanie za pomocą pedała lub czujnikiem IR ) |
| 17 | Informacja o włączonym zaworze gazu i lampie UV poprzez dodatkową sygnalizację (świecące diody) na panelu sterowniczym w celu podniesienia bezpieczeństwa używania wymienionych akcesoriów |
| 18 | Zasilanie: 230V/ 50Hz |
| 19 | Pobór mocy: maksymalnie 250W |

      - Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa do prac z substancjami cytotoksycznymi

| Lp. | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia |
| --- | --- |
| 1 | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa, praca z cytostatykami, certyfikat zgodnie z DIN 12980; 2005-06 lub równoważną |
| 2 | Przepływ powietrza laminarny pionowy |
| 3 | 3 filtry HEPA klasy H14 o sprawności min. 99,999 % dla cząstek 0,3 μm |
| 4 | Wymiary komory : -zewnętrzne: szerokość 1350 mm (±5,5%) x głębokość 840 (±5%) mm -szerokość robocza nie mniejsza niż 1230 mm (±5%) |
| 5 | Boki komory bezpieczne, przeszklone, nie dające refleksów świetlnych. Wykonane bez spawów, gwarantujące gazoszczelność, pyłoszczelność. Narożniki komory zaoblone ułatwiające utrzymanie urządzenia w czystości |
| 6 | Powierzchnia blatu roboczego: - ze stali nierdzewnej, - podnoszony, cały lub podzielony na segmenty, wyjmowany, gładka kuweta pod blatem roboczym z zaworem spustowym (stal z powłoką epoksydową) , - nieperforowany |
| 7 | Poziom głośności nie wyższy niż 60 dB przy przepływie 0,4 m/s |
| 8 | Szyba frontowa: - ze szkła hartowanego, podnoszona do poziomu - ustawiona pod kątem / skośnie w stosunku do blatu roboczego - nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca hermetyczne zamknięcie komory od frontu - przesuwana bezstopniowo napędem elektrycznym - funkcja odchylenia szyby frontowej klasycznie, bez sprężyn gazowych - uszczelniona w pozycji całkowitego opuszczenia |
| 9 | Lampa UV zainstalowana na tylnej ścianie komory. Funkcja programowania czasu pracy lampy UV (programowanego włączania i wygaszania) z panelu sterowania komory |
| 10 | Sterowanie mikroprocesorowe – z wyświetlaczem LCD lub LED pokazującym parametry pracy: -kontrola prędkości przepływu powietrza z aktualnie wyświetlaną na panelu kontrolnym komory wartością w m/s - ilość usuwanego powietrza z komory w m3/h - sygnalizacja alarmowa (optyczny i akustyczny alarm) w przypadku nieprawidłowości przepływu powietrza |
| 11 | Obecna funkcja wyświetlania na panelu sterowniczym liczby godzin pracy komory |
| 12 | Panel sterowniczy - umiejscowiony na frontowej części komory roboczej, - typu dialogowego |
| 13 | Alarmy akustyczne i wizualne informujące o nieprawidłowej pracy |
| 14 | Oświetlenie obszaru pracy- intensywność: min. 1000 lux, lampy umieszczone w części sufitowej, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego |
| 15 | 1 gniazdo elektryczne zlokalizowane na tylnej ścianie |
| 16 | Komora z własną podstawą, stelaż do pracy w pozycji siedzącej oraz krzesłem laboratoryjnym, obrotowym z regulowaną wysokością siedziska |
| 17 | Interfejs RS232, port komunikacyjny USB |
| 18 | (skreślony) |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU, CERTYFIKATY

- Okres gwarancji: 36  m-cy

- Pełna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji

- Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 2 dni robocze

- Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych – 21 dni

- W cenie oferty przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta): min. 1

- Gwarancja liczona od momentu uruchomienia systemu, przeszkolenia i podpisania protokołu odbioru

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski,

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów,

- Oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp.

- Dla komory laminarnej mikrobiologicznej:

- Ważny certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego typ EN 12469: 2000 lub równoważny - potwierdzony kopią certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikującą (do oferty załączyć kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

- (skreślony)

- Dla komory laminarnej do pracy z cytostatykami:

- Ważny certyfikat EN 12469: 2000  i DIN 12980; 2005-06 lub równoważny potwierdzony kopią certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikującą (do oferty załączyć kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

- (skreślony)

- Przeszkolenie personelu obsługi i personelu technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi

- Urządzenie nie może mieć blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny, niż wykonawca umowy, podmiot.