Załącznik nr 1 B  do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY   AM/ AZ / PE – PN - 1 / 12   część  B

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.   Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.   Nr telefonu: .........................................          4. Nr  faksu:  .....................................................

5.   E-mail ........................................................   6. Adres www.............................................................

7.   NIP : .......................................................       8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena netto PLN | Ilość | Wartość Netto PLN | VAT % | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa Demineralizatora (zwykłego) |  | 1 |  |  |  |
|  | Słownie brutto PLN |  |
| 10 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla urządzeń należących do przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia odbioru. Wykonawca zorganizuje szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki lub zostanie ustalony sposób dostarczenia uszkodzonego urządzenia do naprawy na koszt Wykonawcy. Naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli zaistnieje konieczność importu części zamiennych - w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia usterki. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze, użyczone bezpłatnie na czas naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy. Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę w kraju. Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 2 dni roboczych, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana bloku funkcjonalnego – modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia, na nowy równoważny zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) uszkodzeniu tego bloku funkcjonalnego / modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym 24 miesiące. |

  - Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

  - Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

  - Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK  NR 2 B                            Arkusz techniczny                  AM / AZ / PE – PN – 18 / 12

(Po korekcie z dnia 20. 07. 2012 r.)

Demineralizator (zwykły) – 1 szt.

Nazwa i adres  Wykonawcy

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy (wyczerpujący opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Praca urządzenia pod ciśnieniem wody wodociągowej | Tak, podać |  |
| 2 | Urządzenie wyposażone w: filtry osadowe (dwa stopnie), filtr węglowy, odwróconą osmozę, wstępną demineralizację na mieszanym złożu jonowymiennym, powtórną demineralizację na mieszanym złożu jonowymiennym. | Tak, podać |  |
| 3 | Wydajność systemu: min. 10 dm3/h (dobowa: min. 240 dm3). | Tak, podać |  |
| 4 | Przewodnictwo wody zdeminera-lizowanej maks. 0,06 mS / cm | Tak, podać |  |
| 5 | Woda otrzymana w urządzeniu odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym co najmniej wymaganiom FP VIII Suplement 2009 dla wody oczyszczonej produkcyjnej (zgodnie z zapisem Suplementu 2009, strona 3635: woda destylowana, dejonizowana, przygotowana przez destylację, o oporze właściwym nie mniejszym niż 0,18 MΩ x m) | Tak, podać |  |
| 6 | Woda otrzymana w urządzeniu może być stosowana do analiz instrumentalnych UV-VIS, AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, analiz biochemicznych, hodowli bakteryjnych | Tak, podać |  |
| 7 | Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa. | Tak, podać |  |
| 8 | Pompa podnosząca ciśnienie zasilania wraz z automatyką. | Tak, podać |  |
| 9 | Zbiornik ciśnieniowy o poj. min. 10 dm3 do magazynowania wody demineralizowanej | Tak, podać |  |
| 10 | Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku. | Tak, podać |  |
| 11 | System przeznaczony do zasilania zimną wodą: 5 – 40 °C. | Tak, podać |  |
| 12 | Manometr ciśnienia wody zasilającej. | Tak, podać |  |
| 13 | Maks. ciśnienie robocze: co najmniej 1 MPa. | Tak, podać |  |
| 14 | Mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy z oprogramowaniem posiadający: wyświetlacz LCD albo LED konduktometr dokonujący pomiaru temperatury oraz przewodnictwa wody oczyszczonej w jednostkach μS/cm, zegar wyświetlający datę oraz godzinę, alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego, alarm informujący o wymianie wstępnych i końcowych złóż jonowymiennych, informację o aktualnym stanie pracy systemu, podgląd terminów serwisowych, wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu. | Tak, podać |  |
| 15 | Funkcja przerwania pracy pompy przy: niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) - czujnik niskiego ciśnienia, pełnym zbiorniku - czujnik wysokiego ciśnienia. | Tak, podać |  |
| 16 | Kontrola zużycia kolumny jonowymiennej | Tak, podać |  |
| 17 | Urządzenie wykonane z materiałów niekorodujących | Tak, podać |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny” w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Odpowiedź w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy (wyczerpujący opis)” powinna być pełna. Sama  odpowiedź „Tak” nie jest wystarczająca.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy