Załącznik nr 1 A  do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY   AM/ AZ / PE – PN - 1 / 12   część  A

KOREKTA z dnia 08.02.2012 r.

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.     Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.  Nr telefonu: .........................................          4. Nr  faksu:  .....................................................

5.  E-mail ........................................................    6. Adres www..............................................................

7. NIP : ....................................................... 8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość Netto PLN | VAT % | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa Cytometru przepływowego do prowadzenia prac badawczych |  |  |  |
|  | Słownie brutto PLN |  |
| 10 | Termin realizacji zamówienia : |  |
| 11 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia odbioru. Wykonawca zorganizuje szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki lub zostanie ustalony sposób dostarczenia uszkodzonego urządzenia do naprawy na koszt Wykonawcy. Naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli zaistnieje konieczność importu części zamiennych - w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia usterki. Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę w kraju. Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 2 dni roboczych, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana bloku funkcjonalnego – modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia, na nowy równoważny zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) uszkodzeniu tego bloku funkcjonalnego / modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. Lokalizacja serwisu (nazwę, adres, telefon, e-mail): podać ▼ |

  - Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

  - Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

  - Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK  NR 2 A                        Arkusz techniczny        KOREKTA z dnia 08.02.2012 r.

Cytometr przepływowy do prowadzenia prac badawczych

Nazwa i adres  Wykonawcy

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cytometr przepływowy do wieloparametrowej analizy komórek wyposażony w trzy lasery chłodzone powietrzem: Niebieski 488 nm Czerwony 633 nm lub 635 nm lub 638 nm UV 355 nm lub 365 nm lub 375 nm | Tak podać |  |
| 2 | Liczba parametrów optycznych mierzonych jednocześnie na jednej komórce - minimum 8: - pomiar rozproszenia światła FSC i SSC - pomiar co najmniej 6 fluorescencji z następującym podziałem pomiędzy lasery aparatu: 4 fluorescencje z lasera niebieskiego 1 fluorescencja z lasera czerwonego 1 fluorescencja z lasera UV | Tak podać |  |
| 3 | Cytometr wyposażony w system umożliwiający pomiar bezwzględnej liczby komórek (absolute cell count). Zakres mierzonych cząstek co najmniej 0,3 µm-180 µm. | Tak podać |  |
| 4 | Mierzona czułość fluorescencji nie gorsza niż: 100 MESF dla FITC 50 MESF dla PE. | Tak podać |  |
| 5 | Konstrukcja układu optycznego umożliwiająca wymianę filtrów optycznych bez udziału serwisu oraz: - Pomiar fluorescencji w kolejności od fali najdłuższej do najkrótszej, - Optykę rozdzielającą sygnały fluorescencji opartą na filtrach odbijających, - Prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera światłowodami do zestawów detektorów dedykowanych poszczególnym laserom lub wiązki laserów doprowadzane do komory pomiarowej bezstratnie, bez użycia światłowodów | Tak podać |  |
| 6 | Cytometr przystosowany do rozbudowy o moduły, których dostawa planowana jest w terminie późniejszym, nie w tym przetargu, tj.: 1. Automatyczny podajnik płytek wielodołkowych i probówek, 2. Sorter komórek | Tak podać |  |
| 7 | Cytometr wyposażony w łatwo dostępne zbiorniki na płyny posiadające czujniki kontrolujące poziom płynu, automatycznie zarządza płynami eksploatacyjnymi oraz samodzielnie pobiera bufor roboczy oraz płyny odkażające i płuczące z oryginalnych opakowań producenta | Tak podać |  |
| 8 | Cytometr wyposażony w system podglądu przepływu komórek, automatycznie płucze komorę przepływową oraz igłę wstrzykującą próbkę, przy zmianie próbek płucze igłę wewnątrz i z zewnątrz. | Tak podać |  |
| 9 | Cytometr wyposażony w oprogramowanie pozwalające na: zapisywanie danych w formacie FCS 2.0 i FCS 3.0. pełna ręczna kontrola cytometru (ustawianie napięć, kompensacji, progów) - funkcja akwizycji i analizy uzyskanych danych - obrazowanie zbieranych danych w czasie rzeczywistym - zarządzanie bazą danych eksperymentów | Tak podać |  |
| 10 | Moduł oprogramowania przeznaczony do automatycznej charakteryzacji pracy elementów cytometru, szumów, tła, minimalnej czułości, minimalnych napięć pracy dla fotopowielaczy, regulowania czasu opóźnienia laserów, tworzenia raportów statystyki i automatyczna codzienna kontrola jakości pracy cytometru. | Tak podać |  |
| 11 | Zestaw komputerowy do sterowania Cytometrem powinien zawierać co najmniej następujące elementy: - Procesor Intel (lub równoważny) 2,6 GHz, - Pamięć min.2 GB RAM, dysk twardy min. 200 GB System operacyjny Windows XP Professional lub równoważny Nagrywarka DVD/CD-RW, - wyjścia USB 2.0, Ethernet, LAN - Monitor LCD minimum 19’’ - Drukarka kolorowa laserowa - Klawiatura i Mysz | Tak podać |  |
| 12 | Licencje oprogramowania na komputery nie obsługujące Cytometru, stosowane do analizy wyników badań –3 licencje | Tak |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim, przy dostawie urządzenia | Tak |  |
| 14 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. (w języku polskim lub angielskim) | Tak |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub Parametr graniczny” w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy