Załącznik nr 1 J  do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY   AM/ AZ / PE – PN - 1 / 12   część  J

KOREKTA z dnia 08.02.2012 r.

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.     Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.  Nr telefonu: .........................................          4. Nr  faksu:  .....................................................

5.  E-mail ........................................................    6. Adres www..............................................................

7. NIP : ....................................................... 8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość Netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa spektrometru absorpcji atomowej w wersji płomieniowej wraz z kuwetą grafitową (wersja tandem) z wyposażeniem |  |  |
|  | Słownie brutto PLN |  |
| 10 | Termin realizacji zamówienia : |  |
| 11 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla urządzenia z wyposażeniem należącego do przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia odbioru. Wykonawca zorganizuje szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki lub zostanie ustalony sposób dostarczenia uszkodzonego urządzenia do naprawy na koszt Wykonawcy. Naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli zaistnieje konieczność importu części zamiennych - w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia usterki. Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę w kraju. Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 2 dni roboczych, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana bloku funkcjonalnego – modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia, na nowy równoważny zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) uszkodzeniu tego bloku funkcjonalnego / modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. Lokalizacja serwisu (nazwę, adres, telefon, e-mail): podać ▼ |

  - Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

  - Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

  - Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK  NR 2 J                                                  Arkusz techniczny

Spektrometr absorpcji atomowej w wersji płomieniowej wraz z kuwetą grafitową (wersja tandem)              z wyposażeniem

Nazwa i adres  Wykonawcy

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Spektrometr absorpcji atomowej automatyczny dwuwiązkowy (tzw. real-time double-beam), przystosowany do analiz techniką płomieniową oraz w piecu grafitowym z funkcją podłączenia systemu do generacji wodorków/zimnych par rtęci, całkowicie sterowany przez zewnętrzny komputer PC. | Tak |  |
|  | 2 | Monochromator pracujący w zakresie nie węższym niż 190-900 nm, | Tak podać |  |
|  | 3 | Siatka dyfrakcyjna min.:1800 linii/mm optymalizowana dla 236 nm i 597 nm | Tak podać |  |
|  | 4 | co najmniej 8-pozycyjny zmieniacz lamp kodowanych z automatycznym ustawieniem długości fali, szczeliny, prądu lampy oraz ustawieniem lampy względem drogi optycznej | Tak podać |  |
|  | 5 | wbudowane co najmniej dwa zasilacze lamp o podwyższonej wydajności świetlnej | Tak podać |  |
|  | 6 | atomizacja w temperaturach do 2600ºC | Tak podać |  |
|  | 7 | ścieżka optyczna oparta na światłowodach (brak luster) | Tak |  |
| 2 | Detektor półprzewodnikowy z niskoszumową matrycą CMOS | Tak |  |
| 3 | Technika płomieniowa |
|  | 1 | automatyczna optymalizacja ustawienia palnika względem drogi optycznej spektrometru | Tak |  |
|  | 2 | korekcja tła wyładowczą lampą deuterową | Tak |  |
|  | 3 | elektroniczna kontrola przepływów gazów, liczbowe wartości przepływów przechowywane w pamięci aparatu wraz z metodą | Tak |  |
|  | 4 | wszystkie parametry wpływające na bezpieczną pracę aparatu muszą być kontrolowane i zabezpieczone odpowiednimi czujnikami. | Tak |  |
|  | 5 | standardowy palnik wykonany w całości z tytanu o szczelinie 10 cm komora mgielna oraz rozpylacz wykonane z tworzyw odpornych na wszystkie rozpuszczalniki nieorganiczne i organiczne (włącznie z kwasem HF) | Tak |  |
| 4 | Technika pieca grafitowego |
|  | 1 | Technika pieca grafitowego kuweta grafitowa z zintegrowaną platformą, ogrzewana poprzecznie względem drogi optycznej spektrometru, zapewniająca równomierny rozkład temperatur | Tak |  |
|  | 2 | system monitorowania zużycia kuwety grafitowej modyfikujący parametry prądowe zależnie od stanu zużycia kuwety | Tak |  |
|  | 3 | zamknięty system chłodzenia pieca grafitowego | Tak |  |
|  | 4 | minimum 140-pozycyjny automatyczny podajnik próbek | Tak |  |
|  | 5 | wbudowana kolorowa kamera monitorująca fazy suszenia i pirolizy w kuwecie | Tak podć |  |
| 5 | Automatyczny podajnik próbek dla techniki pieca grafitowego |
|  | 1 | automatyczne przygotowanie krzywej kalibracyjnej z roztworu wyjściowego próbki | Tak |  |
|  | 2 | automatyczne rozcieńczanie i dodawanie modyfikatorów | Tak |  |
|  | 3 | zakres objętości pobieranych przez autosampler nie węższy niż 1-99ul, nastawiany w krokach nie mniejszych niż co 1ul | Tak |  |
|  | 4 | minimalna objętość próbki nie mniejsza niż 0.1 ml | Tak |  |
|  | 5 | Zmienna szybkość dozowania | Tak |  |
|  | 6 | Funkcja dozowania do gorącej kuwety | Tak |  |
| 6 | Oprogramowanie |
|  | 1 | 32-bitowe oprogramowanie sterujące pracą spektrometru oraz zbierające dane | TAK |  |
|  | 2 | funkcja zmiany parametrów analizy po jej zakończeniu, bez konieczności powtarzania pomiaru | TAK |  |
|  | 3 | funkcja przygotowania raportów projektowanych przez użytkownika i funkcja automatycznego przesyłania danych do innych programów | TAK |  |
| 7 | Komputer o parametrach zapewniających prawidłową obsługę spektrometru i prawidłową pracę oprogramowania o parametrach nie gorszych niż: Procesor 1333 MHz 4 GB RAM 500 GB HDD nagrywarka CD/DVD-RW x 48, monitor 19” LCD | TAK Podać |  |
| 8 | Lampy z katodą wnękową dla pierwiastków: Si, Mn, Fe, Ni, Zn, Cu, Ca i Cr. oraz Lampa o podwyższonej czułości dla Se | TAK |  |
| 9 | Min. 25 sztuk kuwet grafitowych ze zintegrowaną platformą, ogrzewanych poprzecznie | TAK |  |
| 10 | Min. 1000 szt. naczynek polipropylenowych do podajnika o obj. min. 2,5ml | TAK |  |
| 11 | System nastrzyku przepływowego | Tak |  |
|  | 1 | funkcja dynamicznego rozcieńczania | Tak |  |
|  | 2 | dynamiczne dodawanie reagentów | Tak |  |
|  | 3 | funkcja zatężania analitu | Tak |  |
|  | 4 | funkcja pracy w trybie zimnych par rtęci i generowania wodorków | Tak |  |
|  | 5 | rurka kwarcowa dla systemu nastrzyku wraz z piecykiem | Tak |  |
| 12 | Dostępność części zamiennych przez minimum 7 lat | Tak |  |
| 13 | Zasilanie sieciowe 230 VAC 50Hz | Tak |  |
| 14 | wymiary nie większe niż 95 x 75 x 70 cm (szer. x wys. x gł.) | podać |  |
| 15 | Szkolenie instalacyjne z obsługi urządzenia i oprogramowania min. 1 dzień | Tak podać |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim, przy dostawie urządzenia | Tak podać |  |
| 17 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub Parametr graniczny” w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy