Załącznik nr 1 A  do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY   UMW / AZ / PE – PN - 23 / 12   część  A

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.   Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.   Nr telefonu: .........................................          4. Nr  faksu:  .....................................................

5.   E-mail ........................................................   6. Adres www.............................................................

7.   NIP : .......................................................       8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena netto PLN | Ilość | Wartość Netto PLN | VAT % | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa Suszarki laboratoryjnej przelotowej do zabudowy z wymuszonym obiegiem powietrza (Sterylizatora powietrznego przelotowego) |  | 1 |  |  |  |
|  | Słownie brutto PLN |  |
| 10 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeglądy techniczne i pełny serwis przedmiotu zamówienia, bez dodatkowych opłat. Przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. Naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli zaistnieje konieczność importu części zamiennych - w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia usterki. Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy, a koszty dojazdu serwisu i transportu uszkodzonych modułów przedmiotu umowy do serwisu i po naprawie ponosić będzie Wykonawca. Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 2 dni roboczych, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana bloku funkcjonalnego – modułu przedmiotu zamówienia, na nowy równoważny, zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) uszkodzeniu tego bloku funkcjonalnego / modułu przedmiotu zamówienia. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym 36 miesięcy. |

  - Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

  - Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

  - Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK  NR 2 A               Arkusz techniczny             UMW / AZ / PE – PN – 23 / 12

Suszarka laboratoryjna przelotowa do zabudowy z wymuszonym obiegiem powietrza (Sterylizator powietrzny - przelotowy) – 1 szt.

Nazwa i adres  Wykonawcy

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma/Państwo:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy (wyczerpujący opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie przystosowane do zabudowy | Tak |  |
| 2 | Dwoje drzwi do komory roboczej, po przeciwległych stronach (przód i tył komory). | Tak |  |
| 3 | Drzwi załadunkowe i rozładunkowe a) pełne b) z oknem wizyjnym | Tak, Podać a) czy b) |  |
| 4 | Wymiary komory roboczej minimum szer.x wys. x głęb. 640 x 690 x 620 mm | Tak, podać |  |
| 5 | Komora wyposażona w co najmniej 3 półki z możliwością regulacji wysokości. | Tak, podać |  |
| 6 | Materiał komory i półek - stal nierdzewna, kwasoodporna. | Tak, podać |  |
| 7 | Obustronny sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem parametrów procesu (temperatura, data, czas), zabezpieczający przed równoczesnym otwarciem drzwi z obu stron. | Tak, podać |  |
| 8 | Funkcje sterownika: programowanie warunków sterylizacji w zależności od potrzeb użytkownika, programowanie opóźnionej godziny rozpoczęcia sterylizacji, ustawianie czasu sterylizacji, w zakresie min. od 1 do 999 h lub tryb pracy ciągłej. | Tak, podać |  |
| 9 | Wyświetlane komunikaty oraz oprogramowanie w języku polskim. | Tak, podać |  |
| 10 | Zakres temperatury pracy co najmniej do 300° C, cyfrowe nastawianie temperatury z dokładnością co najmniej 1° C | Tak, podać |  |
| 11 | Stabilność temp. co najmniej ± 0,5°C przy temp. roboczej 105°C | Tak, podać |  |
| 12 | Nagrzanie komory od temperatury otoczenia (20° C) do temperatury 300° C maks. w ciągu 15 minut | Tak, podać |  |
| 13 | Układ zabezpieczający przed niekontrolowanym wzrostem temperatury. Sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury. | Tak, podać |  |
| 14 | Wentylator wymuszonego obiegu powietrza odporny na wysoką temperaturę i wilgotność, z regulacją obrotów: płynną lub skokową, z krokiem co najmniej 10 % pełnego zakresu regulacji. | Tak, podać |  |
| 15 | Wbudowane wyjście RS232 / RS485 lub Ethernet do podłączenia komputera lub sieci w celu rejestracji procesu sterylizacji. | Tak, podać |  |
| 16 | Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim załączana przy dostawie urządzenia. | Tak. |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny” w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Odpowiedź w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy (wyczerpujący opis)” powinna być pełna. Sama  odpowiedź „Tak” nie jest wystarczająca.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy