50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW Ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71 / 784-17-54, fax 71 / 784-00-45 e-mail: tomasz.kiliszek@am.wroc.pl

UMW / AZ / PE - PN – 30 / 12				                Wrocław, 13. 12. 2012 r.

Dostawa, montaż, podłączenie do istniejących instalacji oraz uruchomienie Suszarki laboratoryjnej we wskazanym pomieszczeniu budynku A Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Borowskiej 211a we Wrocławiu, zwanym dalej ”miejscem użytkowania”, w ramach realizacji projektu: „Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu".

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 
14. 11. 2012 r., ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17. 11. 2012 r. pod numerem 2012 / S 222 – 365957.

##### Odpowiedzi na pytania

##### Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu odpowiada niniejszym na pytania zadane                     w w / w postępowaniu:

Pytania nr 1 - 12 dotyczą Części Dot. części B – Autoklaw przelotowy dwudrzwiowy 
z wyposażeniem – 1 szt.

- Proszę o potwierdzenie czy przygotowanie pomieszczenia włącznie z otworami technologicznymi do zabudowy suszarki laboratoryjnej przelotowej (sterylizatora powietrznego - przelotowego) oraz z odpowiednimi instalacjami leży w gestii Zamawiającego? - Z zapisu SIWZ: „Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, podłączenie do istniejących instalacji oraz uruchomienie Suszarki laboratoryjnej we wskazanym pomieszczeniu budynku A Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Borowskiej 211a we Wrocławiu” wynika, że wykonawca odpowiada jedynie za dostawę, montaż, podłączenie do istniejących instalacji oraz uruchomienie urządzenia.

Odpowiedź:

Przygotowanie pomieszczenia włącznie z otworami technologicznymi do zabudowy suszarki laboratoryjnej przelotowej (sterylizatora powietrznego - przelotowego) oraz z odpowiednimi instalacjami leży w gestii Zamawiającego. Wykonawca odpowiada jedynie za dostawę, montaż, podłączenie do istniejących instalacji.

W związku z powyższym [pytaniem nr 1] proszę również o doprecyzowanie poniższych kwestii [pytania 2, 3, 4]:

- Czy Zamawiający będzie dysponował trójfazowym źródłem zasilania (400V/50Hz) w miejscu instalacji suszarki, które jest konieczne do podłączenia i prawidłowego funkcjonowania urządzenia?

Odpowiedź:

## Zamawiający będzie dysponował trójfazowym źródłem zasilania (400V/50Hz) w miejscu instalacji suszarki.

- Proszę o podanie  najmniejszego wymiaru (szerokość x wysokość) na drodze transportowej do pomieszczenia docelowego, w którym ma być zainstalowana suszarka przelotowa (uwzględniającego futryny drzwiowe, zakręty, windę).

Odpowiedź:

Najmniejszy wymiar (szerokość x wysokość) na drodze transportowej do pomieszczenia docelowego, w którym ma być zainstalowana suszarka przelotowa (uwzględniającego futryny drzwiowe, zakręty, windę) to: 90 x 210 cm.

- Proszę również o udzielenie informacji na temat: lokalizacji pomieszczenia docelowego (która kondygnacja) oraz czy jest obecna winda i o jakich wymiarach ?

Odpowiedź:

Lokalizacja pomieszczenia docelowego – I kondygnacja, winda o wymiarach 90 x 210 cm.

- Proszę o doprecyzowanie czy związku z zapisem:

„Drzwi załadunkowe i rozładunkowe

a) pełne

b)  z oknem wizyjnym”

Zamawiający wymaga, aby drzwi suszarki po jednej stronie były pełne, natomiast po drugiej stronie posiadały okno wizyjne czy też chodzi o inne rozwiązanie – jeśli chodzi o inne rozwiązanie, to  proszę o doprecyzowanie jakie?

Odpowiedź:

Drzwi załadunkowe i rozładunkowe z oknem wizyjnym.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie suszarki przelotowej, w której obudowa zewnętrzna jest wykonana ze stali malowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na zaoferowanie suszarki przelotowej, w której obudowa zewnętrzna jest wykonana ze stali malowanej proszkowo.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie suszarki przelotowej, w której wnętrze komory 
i półki są wykonane ze stali nierdzewnej typu AISI 314?

Informuję, że możliwe jest opcjonalne wykonanie wnętrza komory suszarki i półek ze stali kwasoodpornej typu AISI 316, jednak taka opcja w znacznym stopniu podraża koszt całkowity suszarki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie suszarki przelotowej, w której wnętrze komory 
i półki są wykonane ze stali nierdzewnej typu AISI 314.

- Proszę o doprecyzowanie czy zapis „wbudowane wyjście RS232/RS485” w punkcie 15 arkusza technicznego oznacza, że można dostarczyć  suszarkę przelotową wyposażoną w jedno z tych wyjść tj. wyjście RS232 lub wyjście RS485 do podłączenia komputera w celu rejestracji procesu sterylizacji?

Odpowiedź:

„Wbudowane wyjście RS232/RS485” w punkcie 15 arkusza technicznego oznacza urządzenie wyposażone w oba te wyjścia.

- Proszę o doprecyzowanie czy odpowiednie oprogramowanie komputerowe umożliwiające rejestrację procesu sterylizacji na komputerze ma być dostarczone wraz z dostawą suszarki przelotowej czy też suszarka przelotowa będąca przedmiotem zamówienia ma być jedynie wyposażone w wyjście RS232/RS485 lub Ethernet do podłączenia komputera lub sieci w celu możliwości rejestracji procesu sterylizacji w przyszłości, po zakupie odpowiedniego oprogramowania?

Odpowiedź:

Odpowiednie oprogramowanie komputerowe umożliwiające rejestrację procesu sterylizacji na komputerze ma być dostarczone wraz z dostawą suszarki przelotowej.

- Proszę o informację czy w przypadku wymogu dostarczenia wraz z dostawą suszarki oprogramowania do rejestracji procesu sterylizacji na komputerze, czy: Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne możliwość rejestracji procesu sterylizacji za pomocą niezależnego zestawu rejestratora z oprogramowaniem w jęz. polskim, w miejsce rejestracji procesu sterylizacji na komputerze podłączonym poprzez wyjście RS232/RS485 do suszarki przelotowej?

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje za rozwiązanie równoważne możliwość rejestracji procesu sterylizacji za pomocą niezależnego zestawu rejestratora z oprogramowaniem w jęz. polskim, w miejsce rejestracji procesu sterylizacji na komputerze podłączonym poprzez wyjście RS232/RS485 do suszarki przelotowej.

- Proszę o doprecyzowanie czy  Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie suszarki przelotowej, 
w której komunikaty i parametry procesu są wyświetlane na wyświetlaczach urządzenia w jęz. polskim (oprogramowanie urządzenia w jęz. polskim), natomiast rejestracja procesu sterylizacji na komputerze będzie możliwa jedynie w języku angielskim (oprogramowanie komputerowe jest dostępne wyłącznie w wersji anglojęzycznej)?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie suszarki przelotowej, w której komunikaty 
i parametry procesu są wyświetlane na wyświetlaczach urządzenia w jęz. polskim (oprogramowanie urządzenia w jęz. polskim), natomiast rejestracja procesu sterylizacji na komputerze będzie możliwa jedynie w języku angielskim.

- Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 10 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu dostawy do 10 tygodni od daty podpisania umowy.

- Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 12 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu dostawy do 12 tygodni od daty podpisania umowy.

- Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie terminu gwarancji do 12 miesięcy od dnia odbioru. Informuję, że wymagany obecnie 36-miesięczny okres gwarancji jest wpływa na znaczy wzrost ceny całkowitej urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na skrócenie terminu gwarancji do 12 miesięcy od dnia odbioru.

- Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie terminu gwarancji do 24 miesięcy od dnia odbioru ? Informuję, że wymagany obecnie 36-miesięczny okres gwarancji jest wpływa na znaczy wzrost ceny całkowitej urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na skrócenie terminu gwarancji do 24 miesięcy od dnia odbioru.

- Proszę o doprecyzowanie jakie są maksymalne wymiary komory roboczej dopuszczane przez Zamawiającego? W SIWZ zostały podane jedynie wymiary minimalne komory roboczej, natomiast nie jest znana górna granica wielkości urządzenia.

Odpowiedź:

Maksymalne wymiary komory roboczej dopuszczane przez Zamawiającego – 800 x 850 x 800 (szer. x wys. x głęb.).

- Czy Zamawiający dopuści suszarkę z wyświetlaczem po jednej stronie, wyświetlacz temperatury po drugiej, zabezpieczenie przed równoczesnym otwarciem drzwi z obu stron?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia z wyświetlaczem podającym wszystkie parametry po obu stronach (załadunkowej i rozładunkowej) oraz zabezpieczenia przed równoczesnym otwarciem drzwi po obu stronach.

- Czy Zamawiający dopuści suszarkę z oknem wizyjnym z maksymalna temperaturą do 250° C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza suszarkę z oknem wizyjnym z maksymalna temperaturą do 250° C.

- Czy Zamawiający dopuści suszarkę z nagrzaniem komory 5 stopni powyżej temperatury otoczenia do 250° C w czasie 20 minut?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza suszarkę z nagrzaniem komory 5 stopni powyżej temperatury otoczenia do 250° C w czasie 20 minut.

- Czy Zamawiający dopuści suszarkę z wbudowanym wyjściem USB?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza suszarkę z wbudowanym wyjściem USB.

Kanclerz

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Mgr Artur Parafiński