50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW Ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-45, e-mail: tomasz.kiliszek@umed.wroc.pl

UMW / AZ / PE - PN – 3 / 13				                       Wrocław,  29.  03. 2013 r.

NAZWA ZAMÓWIENIA

Rozbudowa Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, wraz z łącznikiem podziemnym 
i niezbędną infrastrukturą techniczną

W ramach projektu pn.:

„Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu – „Przylądek Nadziei”.

# Rozbudowa Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej”

WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 
W RAMACH PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 18. 02. 2013 r., ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21. 02. 2013 r., pod numerem 2013 / S 037 - 058464.

Odpowiedź na pytanie nr 112 – z Odpowiedzi na pytania (2)

##### Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu odpowiada niniejszym na zaległe pytanie 
nr 112 „Odpowiedzi na pytania (2) – druga tura”, udzielonych w dniu 27. 03. 2013 r., zadane w w / w postępowaniu:

- Umowa § 21.6 W przypadku zmniejszenia kwoty zabezpieczenia, na skutek realizacji uprawnień Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia kwoty lub wartości zabezpieczenia do pełnej wysokości. Czy Zamawiający zmieni zapis, ponieważ jest niezgody z Prawem Zamówień Publicznych, na co wielokrotnie wskazywały postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej nakazujące zmiany treści umów i SiWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Projektu umowy poprzez skreślenie zapisu § 21 ust. 6.

Odpowiedzi na pytania (3)

##### Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu odpowiada niniejszym na pytania zadane                     w w / w postępowaniu:

- Prosimy o wyjaśnienie, z jakiego materiału i jakie mają być parametry techniczne okładziny ściennej W10. W karcie kolorów jest tylko informacja, że ma być jasnoszara. Specyfikacja techniczna (A2-10.06) również tego nie wyjaśnia. W kartach pomieszczeń w punkcie „wykończenie specjalne” jest zapis „system ochrony ścian przed uszkodzeniami” , bez podania rodzaju materiału, wysokości, lokalizacji zabezpieczeń (na których ścianach?). Prosimy 
o uzupełnienie informacji.

Odpowiedź:

Płyta winylowa o grubości 2mm, barwiona w masie, pokryta żywicą akrylowinylową. Płyta zastosowana na korytarzach ma wysokość od odboju do poręczy.

- Prosimy o podanie grubości i gęstości  wełny mineralnej dla izolacji akustycznej 
w pomieszczeniach z wykładziną ścienną W13 i sufitową C9 (wg karty kolorów i kart pomieszczeń).

Odpowiedź:

Grubość i gęstość wełny mineralnej do ustalenia na etapie PW w zależności od zastosowanych urządzeń i wymagań akustycznych dla zastosowanych urządzeń.

- Prosimy o podanie parametrów technicznych i rodzaj materiału wykładziny W7.

Odpowiedź:

Materiał zastosowany w strefie zabaw dla dzieci , o wysokim poziomie absorpcji dźwięku, łatwo zmywalny, miękki, wykonany ze sprasowanej wełny szklanej o dużej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta jest tkaniną z włókna szklanego, zgodnie z opisem w Karcie Kolorów i materiałów oraz  STWIROB  A2-10.06.

- Czy szklane logo Kliniki jest w zakresie przetargu -  zgodnie z kartą pomieszczeń ma być w pomieszczeniu 00.P0.069 (HALL). Jeśli tak, to prosimy o podanie szczegółów technicznych: wymiarów szklanego logo Kliniki, grubości szkła , wzoru napisu, ewentualnie wizualizacji.

Odpowiedź:

Logo ma znajdować się na ścianie przy recepcji, na ścianie między hallem a archiwum, ma być nadrukowane na szkle, szczegółowe rozwiązanie do akceptacji na etapie PW. Wzór logo zgodny z logo kliniki „Przylądek nadziei”, wymiary zgodne ze schematem załączonym do Karty kolorów i materiałów.

- Prosimy o dokładną lokalizację i podanie parametrów technicznych oraz wymiarów  okładzin W14 i W15, które mają być ułożone w hallu wejściowym i strefie recepcji. Podane w dokumentacji informacje są zbyt skąpe i nie powalają na wycenę.

Odpowiedź:

Okładzina W14 znajduje się na ścianach hallu wejściowego z wyjątkiem ściany przy recepcji (między hallem a gabinetem USG) gdzie ma znajdować się okładzina W15 dopasowana kolorystycznie do strefy zabaw dzieci. Wstępne parametry określono w Karcie kolorów 
i materiałów, powierzchnie można przyjąć z rzutów i przekrojów.

- Prosimy o informację, czy na szczytach klatek schodowych przy przeszkleniach również mają być zamontowane balustrady?

Odpowiedź:

Balustrada wzdłuż biegów (lewa i prawa strona) oraz zabezpieczająca przeszklenia na szczytach.

- Prosimy o informację, jaką wysokość ma mieć „system ochrony wzdłuż zabudowy meblowej 
z umywalką” ? Czy ma to być  tylko pas nad meblami, czy od poziomu podłogi?

Odpowiedź:

Należy wykonać „system ochrony” od poziomu podłogi.

- Proszę o sprecyzowanie sposobu wykończenia ścian w pomieszczeniach typu: pom. porządkowe, pom. mokre, magazynki, pralnia do jakiej wysokości przyjmować okładzinę ścienną z płytek ceramicznych w przypadku gdy wysokość pomieszczenia wynosi 3,0m.

Odpowiedź:

Należy przyjąć okładzinę ścienna na całą wysokość pomieszczenia.

- Pytanie dotyczy pomieszczeń (toalety ogólnodostępne: męskie, damskie, personelu, śluza personelu) istnieje rozbieżność między informacją zawartą w części rysunkowej (na rzucie są: ściany murowane + drzwi drewniane) a informacją zawartą w kartach pomieszczeń – ścianki systemowe z HPL. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Ściany oddzielające przedsionek umywalkowy od pom. toalet – ściany murowane, ściany między kabinami – ścianki systemowe HPL.

- Proszę o doprecyzowanie materiału z jakiego ma być wykonane oznakowania (nazwy piętra oraz oddziałów) znajdującego się na ścianie naprzeciw wyjścia z windy (pomieszczenie przedsionków wind).

Odpowiedź:

Oznakowanie piętra należy wykonać z plexi barwionego w masie lub z płyty winylowej, barwionej w masie, pokrytej żywicą akrylowinylową. Dokładne rozwiązanie do akceptacji na etapie PW.

- Proszę o doprecyzowanie pojęcia „ system ochrony ścian” zamieszonego w karcie pomieszczeń – dotyczy np. pokoi lekarskich.

Odpowiedź:

Dokładne sprecyzowanie systemu na etapie PW, w pokojach lekarskich ochrona w strefie biurka, np. odboje.

- Proszę o sprecyzowanie informacji dotyczącej wykończenia ścian wewnętrznych z uwagi na rozbieżność pomiędzy opisem znajdującym się w karcie kolorów i materiałów oraz w karcie pomieszczeń (są tam uwzględnione tylko tynki cementowo wapienne), a rzutem budowlanym (gdzie opis przekroju przez ściany określa trzy typy wykończenia ścian: tynk cem- wap, tynk gipsowy, tynk cem-wap + gładź).

Odpowiedź:

W powierzchniach wykończonych przez malowanie należy zastosować tynk kategorii IV. 
W pomieszczeniach technicznych tynk kategorii III. Dla powierzchni wykończonych tapetą wystarczy tynk w kategorii III.

- Prosimy o umieszczenie opisów technicznych do poszczególnych branż.

Odpowiedź:

Opisy branżowe są zawarte w PFU.

- Czy inwestor potwierdza ilość miejsc parkingowych i czy zostały zachowane odległości miejsc parkingowych od elementów konstrukcyjnych zgodnie z rozdziałem 3 paragrafem 104 WT?

Odpowiedź:

Potwierdzamy, odległości zostały zachowane.

- W myśl operatu dendrologicznego prosimy o podanie ilości nowych nasadzeń.

Odpowiedź:

Propozycja nasadzeń została uzupełniona w PFU w wersji zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12. 03. 2013 r.

- Prosimy o podanie dla wszystkich projektowanych dróg wymaganych obciążeń

Odpowiedź:

Obciążenie dróg 100kN nacisku na oś.

- Czy ze względów użytkowych zamawiający rozważał wykonanie schodów terenowych 
z „wzgórza”?

Odpowiedź:

Projekt wzniesienia ma być zgodny z projektem PBZII i PP, gdzie nie przewidziano schodów, a jedynie rampy o małym nachyleniu.

- Czy zamawiający przewiduje miejsce na składowanie gruntu z wykopu, czy należy przyjąć jego wywiezienie, jeżeli tak to gdzie jest przewidziane jego miejsce składowania?

Odpowiedź:

Decyzja należy do Kierownika Budowy i przygotowanego przez niego projektu organizacji placu budowy. Projektant konstrukcji nie narzuca rozwiązań co do organizacji budowy.

- Czy droga biegnąca nad tunelem jest drogą pożarową, jeżeli tak, to czy w projekcie tunelów uwzględniono obciążenie wozem strażackim?

Odpowiedź:

Droga jest drogą pożarową. Obciążenie uwzględniono w projekcie.

- Z dokumentacji wynika, że na ścianach tunelu należy wykonać izolację termicznej od strony zewnętrznej, a strop od strony wewnętrznej. W jaki sposób należy przewidzieć zabezpieczenie powstałego mostka cieplnego i czy grubość ocieplenia płyty stropowej tunelu jest wystarczająca, (10cm izolacji od środka).

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie ocieplenia po zewnętrznej strojnie stropu, uwzgledniającego obciążenia od pojazdów bojowych. Rozwiązania szczegółowe na etapie PW.

- Z dokumentacji wynika, że należy wykonać ocieplenie ścian wentylatorni parkingu 1 i 2, a brak izolacji w warstwie posadzki i płyty stropowej. Prosimy o informację czy należy wykonać ocieplenie wentylatorni?

Odpowiedź:

Zgodnie z rysunkiem: 1036_X_PP_A_R_099_100. Płyta stropowa izolowana w obszarze pod budynkiem zgodnie z przekrojami.

- Jaka jest przewidywana funkcja pomieszczeń rezerwowych i prosimy o określenie stopnia wykonania?

Odpowiedź:

Wykończenie zgodne z kartami pomieszczeń odpowiednich pomieszczeń.

- Prosimy o jednoznaczne określenie, w których pomieszczeniach ma być wykonana izolacja akustyczna.

Odpowiedź:

Izolacja akustyczna wymagana jest w pomieszczeniach, w których zaprojektowane urządzenia emitują hałas o wyższym natężeniu niż dopuszczalny normami, m in.: 00.PT.003, 01.L.052, 03.PT.003, 03.PT.008, B1.PT.022.

- W poziomie parteru zlokalizowano agregat prądotwórczy ze zbiornikami na paliwo. Jaki zapas paliwa należy przewidzieć i czy przyjęta ilość zbiorników jest wystarczająca?

Odpowiedź:

Zapas paliwa zgodnie z PFU na 24h. Przyjęta ilość zbiorników jest wystarczająca.

- Prosimy o podanie wytycznych do wykonania ekranów akustycznych na dachu.

Odpowiedź:

Szczegółowy dobór ekranu akustycznego związany jest z określeniem urządzeń na dachu 
i jest przedmiotem opracowania projektu wykonawczego.

- Co zamawiający rozumie pod pojęciem “Identyfikacji wizualnej” dokumentu do opracowania przez wykonawcę punkt 1.2.1. Programu funkcjonalno użytkowego? Prosimy o wytyczne do opracowania tego dokumentu.

Odpowiedź:

Rozumie: oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne budynku, zagospodarowania terenu,  pomieszczeń, komunikacji itp. Wykonane na podstawie osobnego opracowania na etapie PW.

- W projekcie zlokalizowano duże mostki cieplne, cofnięte ściany osłonowe a wyciągnięte poza lico elewacji nieocieplone słupy, tarasy bez ocieplenia płyty stropu kondygnacji niższej, nieocieplone żelbetowe belki łączników. Prosimy o podanie rozwiązań.

Odpowiedź:

Dokumentację opracowano na podstawie koncepcji konkursowej. Rozwiązania szczegółowe na etapie PW.

- Prosimy o rozwiązanie pod względem konstrukcyjnym i izolacyjnym łączników ewakuacyjnych.

Odpowiedź:

Dokumentację opracowano na podstawie koncepcji konkursowej. Rozwiązania szczegółowe na etapie PW.

- Brak rozwiązań odwodnienia zadaszenia kładek ewakuacyjnych, prosimy o podanie rozwiązania.

Odpowiedź:

Rozwiązania szczegółowe na etapie PW.

- Czy przyjęte grubości warstw przegród budowlanych zapewniają spełnienie wymagań 
w zakresie przewodności cieplnej, ściana w osi P,T-1,7.

Odpowiedź:

Ściana zaprojektowana jako witryna szklana z panelami pełnymi. Szczegóły w zestawieniu witryn. Grubość ściany zapewnia spełnienie wymagań izolacyjności cieplnej.

- W zestawieniu stolarki znajduje się zapis o wyposażeniu okien w zewnętrzne podtynkowe żaluzje aluminiowe - brak takiej informacji na przekrojach, elewacjach, opisie. Prosimy 
o potwierdzenie, że podlegają wycenie.

Odpowiedź:

Okna opisane na rzucie posiadają informację o wyposażeniu w żaluzje. Żaluzje zaprojektowano na wszystkich elewacjach oprócz północnej.

- W dokumentacji przedstawiono, iż na parterze okna mają być wykonane, jako antywłamaniowe czy zamawiający przewiduje szczególne wymagania dla pozostałej stolarki w tej kondygnacji, lub innych systemów poprawiających bezpieczeństwo.

Odpowiedź:

Szkło antywłamaniowe zastosowane jest tylko na parterze. Nie zaprojektowano dodatkowo innych  systemów poprawiających bezpieczeństwo.

- Prosimy o bardziej szczegółowe informację dotyczące wykonania elewacji z modrzewia syberyjskiego, okładzin z żywicy utwardzonej termicznie, paneli kompozytowych, aluminium malowanego proszkowo, lamli w systemie aluminiowym. W jaki sposób wykonać podkonstrukcję, jaką grubość okładzin należy przyjąć, w jaki sposób będą wykonane połączenia? Prosimy o podanie minimalnego okresu renowacyjnego.

Odpowiedź:

Wymienione elementy muszą by wykonane na podkonstrukcji systemowej, zgodnie 
z instrukcjami montażu wybranego systemu. Potrzebne informacje umieszczone są 
w STWiORB. Rozwiązania szczegółowe na etapie PW.

- Projekt przewiduje oddymianie klatek schodowych przy pomocy klap oddymiających. Czy do wyceny należy przewidzieć napowietrzanie klatek schodowych przez doprowadzenia powietrza do poziomu -1 przy użyciu wentylacji mechanicznej?

Odpowiedź:

Napowietrzanie klatek schodowych odbywa się przez drzwi ewakuacyjne na poziomie 0, na których zamontowanie są siłowniki.

- Na rzucie dachu zamieszczona zapis “oddymianie szachtów windowych - dokładna lokalizacja będzie wskazana po wybraniu producenta dźwigu” Oddymianie szybów windowych nie zależy od dostawcy dźwigów, prosimy o podanie czy do oddymiania należy przyjąć system Lift Smoke Control

Odpowiedź:

Oddymianie szybów windowych należy wykonać wg PN, m. in. PN-B-02877-4.

- Prosimy o podanie rozwiązania izolowania ścian fundamentowych. Z uwagi na poziom wody gruntowej przyjęte rozwiązania w projekcie budzą wątpliwości, co do poprawności.

Odpowiedź:

Jeżeli Wykonawca chce zastosować inny system izolowania ścian fundamentowych, który wg jego projektantów jest lepszy od zastosowanego, to należy go przedstawić do akceptacji jednostce opiniującej na etapie wykonywania Projektu Wykonawczego.

Aktualnie przyjęte rozwiązania są poprawne i naszym zdaniem nie budzą żadnych wątpliwości.

- Czy nie należy przewidzieć wykonania warstwy ochronnej z chudego betonu celem ochrony maty bentonitowej podczas układania zbrojenia płyty fundamentowej?

Odpowiedź:

Projekt zakłada wykonanie warstwy ochronnej z chudego betonu.

- Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagane jest zastosowanie zadaszeń wejść do obiektów. Prosimy o podanie rozwiązania.

Odpowiedź:

Projekt zakłada zadaszenie wszystkich wejść (opisano na rzucie poziomu 0).

- Prosimy o potwierdzenie, że nie jest wymagane wykonanie zadaszenia podjazdu dla karetek.

Odpowiedź:

Izba przyjęć posiada bezpośrednie zadaszone wejście z dojazdem umożliwiającym podjazd co najmniej dla jednego pojazdu.

Zadaszamy wejście, nie jest to SOR, gdzie podjeżdżają karetki.

- Prosimy o doprecyzowanie wielkości mack-upów i sposobu ich prezentacji.

Odpowiedź:

Zakres wykonania mock-upów elewacji zaznaczony jest graficznie na rzutach zbiorczych 
i elewacjach.

Natomiast mock-upy dotyczące pomieszczeń, należy wykonać w całości.

Sposób prezentacji zgodnie ze STWiORB.

- Prosimy o podanie rozwiązań dla patio dotyczących zalegania śniegu.

Odpowiedź:

Patia przenoszą obciążenia zgodnie z normą (śnieg + worki śnieżne). Jeżeli śniegu będzie więcej niż przewiduje to norma, należy śnieg usunąć, zgodnie z procedurą, przewidzianą przez operatora budynku.

- Na rysunku projekt zagospodarowania terenu zamieszczono zapis „Paza zakresem opracowania” przy łączniku z CKAM, a w części rysunkowej zamieszczono rysunek tunelu, prosimy o sprecyzowanie czy wykonanie łącznika podlega wycenie.

Odpowiedź:

Łącznik wchodzi w zakres opracowania.

- Wyposażenie:

  - Prosimy o jednoznaczne określenie, które elementy wyposażenia należy ująć w wycenie, (zakup i montaż będący po stronie wykonawcy).

  - W zbiorczym zestawieniu wyposażenia medycznego znajduje się urządzenia “most medyczny” “pionowa jednostka zasilająca” – prosimy o podanie specyfikacji

  - Aparat rentgenowski – prosimy o zamieszczenie specyfikacji, w tabeli wyposażenia znajduje się zapis “wymaga specjalistycznego montażu, pomieszczenie pozostawić w stanie surowym do czasu wyboru urządzenia”. Czy po wyborze i zamontowaniu urządzenia pomieszczenia należy wykończyć, prosimy o podanie standardów wykończenia.

  - W jakim standardzie należy przewidzieć wyposażenie stałe?

Odpowiedź:

- Dostarczeniu przez Wykonawcę podlega aparatura i sprzęt medyczny, na które zostały dołączone specyfikacje.

- Specyfikacja mostu znajduje się w piątej specyfikacji wyposażenia dla oddziału wzmożonej opieki medycznej (most medyczny Mm).

- Malowanie ścian i sufitów - farbą lateksową, na podłodze wykładzina z pcv 
z odprowadzeniem ładunków elektrycznych.

- W standardzie zgodnym z Siwz.

- Zgodnie ze schematem ideowym zasilania 1036_X_PP_IE_S_XXX_001 zasilanie jest doprowadzone przyłączem kablowym SN kierunek GPZ szpitala pole nr 15 oraz pole nr 16. Po czyjej stronie jest zaprojektowanie i wykonanie kabli SN?  Jaką one mają długość? Czy i w co należy wyposażyć pola w GPZ? Czy na pewno zastosować kable podane na schemacie typu 3xYAKXS 1x120 mm2, a nie 3 x XRUHAKXS 1x 120 mm2?

Odpowiedź:

Projekt i wykonanie zgodnie z PFU - w zakresie przedmiotu zamówienia. Odległość pomiędzy GPZ, a obiektem projektowanym ok 400m ( dokładna odległość zależy od wyboru trasy wg projektu wykonawczego). Poza istniejącymi w GPZ, można zastosować kable  XRUHAKXS proponowane kable w PFU to 3xYHAKXS 1x120 mm2.

- Czy kanalizacja sanitarna ma być wykonana w standardzie niskoszumowym?

Odpowiedź:

Ta.k

- Czy konieczne jest prowadzenie przyłącza wody w pierścieniu wokół budynku?

Odpowiedź:

Tak. Takie były ustalenia z Zamawiającym.

- Istnieje rozbieżność pomiędzy PFU a Specyfikacją techniczną odnośnie kwestii określenia typu baterii stojące/ścienne. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź:

W obiektach służby zdrowia dopuszczone są baterie ścienne i stojące. Oba rodzaje będą tutaj miały zastosowanie. Uszczegółowienie winno znaleźć się w projekcie wykonawczym.

- Czy bruzdowanie ścian pod instalację wod – kan spełnia wymagania norm murarskich w tym zakresie (np. bruzda pozioma długości 4m w ścianie o gr. 15 cm pod przewody wody ciepłej i zimnej)? Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź:

W projekcie wykonawczym winny znaleźć się szczegóły wykonania, np. murowane przedścianki do prowadzenia instalacji.

- PFU i specyfikacja techniczna wskazuje, że należy kanalizację sanitarną wykonać z rur PP zgodnie z normą PN-EN1453, która się odnosi do rur z PVC. Norma dla rur z PP ma 
nr PN-EN1451, zatem jaki materiał rur należy przyjąć?

Odpowiedź:

Należy przyjąć rury PP.

- Czy przestrzeń techniczna ponad sufitem podwieszanym o wysokości 60 cm jest wystarczająca dla prowadzenia krzyżujących się kanałów wentylacyjnych (np. kanału o h=400 z kanałem 
o d=250) oraz innych instalacji?

Odpowiedź:

W miejscach skrzyżowań należy zmieniać geometrię kanałów co należy uwzględnić w PW. Trasy poszczególnych instalacji należy skoordynować na etapie projektu wykonawczego.

- Czy nie będzie zbytniego zaniżenia pomieszczeń na poziomie -1 o wys. 2,91m przez przewody wychodzące jednostronnie z szachtu zlokalizowanego przy klatce K3 (np. dwa kanały o h=500 jeden nad drugim)? Prosimy o podanie rozwiązania.

Odpowiedź:

Na etapie  PW należy należy zmienić geometrię kanałów.

- Czy dobór grubości izolacji przewodów c.o. i c.t. zgodnie z normą PN-02/B-02421 (jak wskazano w PFU) spełnia wymagania określone w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?

Odpowiedź:

Grubość izolacji ma być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Zgodnie z zapisem w PFU „Instalacje grzewcze powinny umożliwić utrzymanie współczynnika przenikania U (W/m2K) zgodnie z Rozporządzeniem” instalacje należy tak zaprojektować aby pokryć nie spełnienie przez przegrody współczynnika przenikania ciepła, prosimy 
o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Współczynniki przenikania U (W/m2K) mają być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Czy zamawiający potwierdza konieczność stosowanie grzejników higienicznych 
w pomieszczeniach technicznych i socjalnych na poziomie -1?

Odpowiedź:

Grzejniki higieniczne są łatwiejsze w utrzymaniu czystości i dlatego mogą być również zastosowane w pom. technicznych czy socjalnych.

- Dlaczego w pomieszczeniach łóżkowych na poziomie +1 przyjęto +20oC do obliczeń zapotrzebowania na ciepło? Czy nie powinno być +24oC? Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Temperatury przyjęte w projekcie są zgodne w wymaganiami Rozporządzenia oraz Wytycznymi dla obiektów służby zdrowia.

- Czy przeznaczenie pomieszczeń określonych obecnie, jako REZERWA będzie sprecyzowane na etapie wykonywania projektu wykonawczego? Czy instalacje przewidziane dla nich obecnie będą wtedy wystarczające? Karty pomieszczeń wskazują, żeby dla wentylacji przyjmować 30 m3/h powietrza na osobę. Jak określić liczbę osób nie znając przeznaczenia pomieszczenia? Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź:

Pomieszczenia opisane jako rezerwa zakładają wstępne parametry uzgodnione 
z Zamawiającym. Zaprojektowane urządzenia spełniają te parametry.

- Niezgodność pomiędzy kartami pomieszczeń dla pokoi hotelowych na poz. 0, a rysunkami 
w zakresie klimatyzacji tych pomieszczeń. W kartach brak wskazań dla zastosowania klimatyzacji. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Klimatyzacja pokoi hotelowych była doprojektowana w ostatnim etapie projektowania i stąd jej brak w kartach. Należy klimatyzacje uwzględnić.

- W PFU w punkcie 3.17 jest zapis iż na przyłączu wodociągowym należy zastosować zasuwę zwrotną zapobiegającą „cofce” wody do sieci miejskiej czy zgodnie z normą PN-EN 1717 nie należy zastosować zaworu antyskażeniowego?

Odpowiedź:

Oczywiście ma to być zawór antyskażeniowy.

- Prosimy o sprecyzowanie zapisów dotyczących wymagań stawianych rurom kamionkowym – brak zapisu w specyfikacji technicznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Odpowiedź:

Rury kamionkowe mają być stosowane wyłącznie na przyłączu wód deszczowych w ulicy Borowskiej.

- Czy zamawiający przewiduje występowanie ścieków skażonych w projektowanym budynku wymagających zastosowania systemu neutralizacji bądź oczyszczania ścieków przed włączeniem do kanalizacji sanitarnej?

Odpowiedź:

Nie.

- Prosimy o wyjaśnienie, dla jakiej instalacji służy zaznaczona na PZT stacja pomiarowa i zawór główny gazu?

Odpowiedź:

We wstępnych założeniach rezerwowym źródłem ciepła miała być własna kotłownia gazowa
i stąd na etapie projektowania uzyskano warunki podłączenia z ZG. W trakcie prowadzenie uzgodnień z Akademickim Szpitalem Klinicznym (AszK) uzyskano możliwość zasilenia rezerwowego z kotłowni rezerwowej ASzK w związku z czym wykonywanie stacji i pomiaru gazu nie jest konieczne.

- Kanalizacja podposadzkowa: projekt kanalizacji zakłada wykonanie przejść przez płytę fundamentową podejść pod wpusty podłogowe, wykonanie lokalnych studzienek przepompowujących ścieki oraz wykonanie odwodnień liniowych. Czy nie celowym było by zastosowanie poduszki instalacyjnej wypełnionej piaskiem, (w której rozprowadzone zostaną wszystkie instalacje podsadzkowe bez konieczności otworowania i bruzdowania płyty fundamentowej) z jednoczesnym obniżeniem poziomu posadowienia około 1m.

Odpowiedź:

Proponowana zmiana będzie rozważona na etapie PW.

- Prosimy o podanie rzędnej istniejącego wodociągu wA250 biegnącego pod projektowanym łącznikiem.

Odpowiedź:

Oś przewodu wodociągowego powinna być na rzędnej 112,65 do 112,63.

- Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie w inny sposób kolizji istniejącej kanalizacji sanitarnej dn300 biegnącej pod projektowanym łącznikiem – z danych wysokościowych udostępnionych przez zamawiającego wynika, iż w obecnej przyjętej fazie założeń architektonicznych przy poziomie posadowienia spodu płyty fundamentowej i podkładu z betonu chudego na rzędnej 120,80m npm może być niemożliwe wykonanie zabezpieczenie rurą ochronną istniejącego kanału sanitarnego dn300 mającego w tym miejscu rzędną dna kanału 120,47 do 120,50m npm. Prosimy o wyjaśnienie i podanie rozwiązania sytuacyjno wysokościowego.

Odpowiedź:

Przejście kanału rozwiązano w ten sposób, że rura ochronna o średnicy DN500 będzie częściowo w warstwie betonu chudego i jest to rozwiązanie przyjęte przez branże konstrukcyjno-architektoniczne.

- Istnieje rozbieżność w załączonej dokumentacji odnośnie zapotrzebowania budynku na ciepło. Jaka jest właściwa wartość 900kW, czy 1035kW (bez uwzględnienia c.w.u.)? Czy ta wyższa wartość mocy przyłączeniowej również będzie zapewniona z obu źródeł, czyli źródła podstawowego i rezerwowego? Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zapotrzebowanie na ciepła budynku (bez cwu) wynosi: Q=1057 kW.

Ilość ciepła zapewniona jest z obu źródeł w tej samej wartości.

- Czy zgodnie z Art. 26.4 Dz.U.02.75.690, na działce budowlanej przeznaczonej na szpital, niezależnie od zasilania z sieci jest zapewnione dodatkowe własne ujęcie wody oraz własne źródło energii elektrycznej i Cieplnej?

Odpowiedź:

W zakresie energii elektrycznej: TAK.

Drugostronne zasilanie w wodę jest zapewnione z drugostronnego źródła ASZK.

- Czy dla chłodnic central wentylacyjnych nie powinien być zastosowany glikol propylenowy?

Odpowiedź:

Glikol etylenowy.

- Czy instalacja oddymiania garażu została wykonana na podstawie scenariusza ppoż. Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Instalacja oddymiania garażu została wykonana w oparciu o założenia do scenariusza pożarowego, przedstawionego w  projekcie budowlanym.

- Z jakich sekcji składają się wszystkie centrale wentylacyjne (chodzi przede wszystkim o typy filtrów, sekcję odzysku ciepła), które centrale mają być w wykonaniu higienicznym. Prośba 
o przesłanie DTR dobranych urządzeń.

Odpowiedź:

Niezbędne informację są przedstawione w załączniku nr 9-branzy sanitarnej.

- Prosimy o określenie ostatecznie jakie stosować rurociągi c.o. rozprowadzające – są dwa zapisy w PFU – rury stalowe a druga opcja to rury tworzywowe z wkładką aluminiową – które rozwiązanie przyjąć do wyceny

Odpowiedź:

Rury stalowe.

- Czy w piwnicy pom. rezerwy można wykorzystać pomieszczenia dla montażu central – 
w istniejących wentylatorniach trudno będzie pomieścić kanały i urządzenia

Odpowiedź:

Wg projektanta, w zaprojektowanych wentylatorniach będzie można pomieścić zarówno  centrale, jak i wszystkie niezbędne kanały i urządzenia.

- Co jest podstawą do określenia wysokości poszczególnych pomieszczeń – przekroje czy metki pomieszczeń na rzutach –gdyż na tej postawie trzeba określić jaki należy zastosować element nawiewny i wywiewny. Na rzutach np. parteru – część nawiewników i wywiewników jest oznaczone jako anemostaty nawiewne i wywiewne – część natomiast jako kratki 
a w pomieszczeniach są sufity podwieszane. Prosimy o jednoznaczne określenie elementów nawiewnych i wywiewnych.

Odpowiedź:

Typ nawiewników określi projektant opracowujący PW. W sufitach podwieszonych mogą być instalowane zarówno  kratki sufitowe, jak i anemostaty. Wszystkie rozwiązania muszą być zaakceptowane przez Inwestora i nadzór autorski.

- Wentylacja pomieszczeń z komorami laminarnymi – prosimy o przesłanie założeń projektowych (powinno być w opisie wentylacji) oraz typy przyjętych komór laminarnych i pozostałego wyposażenie.

Odpowiedź:

Komory laminarne są elementem projektu technologii medycznej.

- Gabinet zabiegowy rzut 2 piętra (pom 02.WO.029) – wentylacja pom. niezgodna z wytycznymi w karatach pomieszczeń. Prosimy o wyjaśnienie tej sytuacji.

Odpowiedź:

Wentylacja ma być wykonana zgodnie z kartą pomieszczeń.

- Czy przedstawione wytyczne dla pomieszczeń z załącznika nr 8 to ostateczna wersja przyjęta dla rozwiązań projektowych?

Odpowiedź:

Wytyczne dotyczące rozwiązań projektowych znajdują się w kartach pomieszczeń oraz 
w Karcie kolorów i materiałów.

- Z uwagi na konieczność czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej prosimy 
o sprecyzowanie czy inwestor wymaga połączeń na sztywno instalacji wentylacyjnej 
z elementami nawiewnymi i wywiewnymi.

Odpowiedź:

Instalacja wentylacyjna musi mieć otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie. 
W pomieszczeniach o podwyższonym standardzie czystości elementy nawiewne i wywiewne muszą być połączone na sztywno.

- Prosimy o uzupełnienie projektu zagospodarowania terenu o średnice przewodów sieciowych, profile studni, schematy studni, rysunków pompowni.

Odpowiedź:

Powyższe rysunki są elementami projektu wykonawczego. Na PZT branży sanitarnej pokazano wszystkie konieczne dla tego etapu informacje.

- Prosimy sprecyzować na jakie instalacje Zamawiający wymaga opracowania instrukcji eksploatacji.

Odpowiedź:

Instrukcja eksploatacji ma być wykonana dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, dla instalacji chłodniczej, dla węzła cieplnego, dla instalacji gazów medycznych oraz innych uznanych przez Użytkownika za istotne.

- Czy zadanie obejmuje instalacje gazową oraz kotłownię?

Odpowiedź:

Nie.

- Prosimy o doprecyzowanie wytycznych w zakresie instalacji zewnętrznej azotu.

Odpowiedź:

Instalacja azotu musi być doprecyzowana na etapie projektu wykonawczego.

Założenia do instalacji azotu zostały przedstawione w Specyfikacji oraz PFU.

- W zestawieniach stolarki aluminiowej widnieje informacja, iż szkło ma być barwione w masie nie, a takie nie jest szkłem wysokoselektywnym. Cała ślusarka aluminiowa ma mieć wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną. Zwracamy się o podanie parametrów szkła, 
a  w szczególności wartość:

  - Lt - wsp. przepuszczalności światła,

  - g - wsp. promieniowania słonecznego,

  - Rw - izolacyjności akustycznej,

  - Ra – wsp. oddawania barw

  - U – współczynnik przenikania ciepła dla całej stolarki aluminiowej.

Odpowiedź:

Szkło w stolarce aluminiowej, wysokoselektywne.

Lt - wsp. przepuszczalności światła,  Lt=62%

g - wsp. promieniowania słonecznego, G=37%

Rw - izolacyjności akustycznej, 41dB (-2; -8)dB

Ra – wsp. oddawania barw;  RD65-Ra: 95%

U – współczynnik przenikania ciepła dla całej stolarki aluminiowej. Ug=0.5 W/m2K

Lr- 15%

- Panel elewacyjny z okładziny drewnianej (impregnowany modrzew syberyjski) jest rozwiązaniem niesystemowym dla konstrukcji aluminiowych. Brak jest wiedzy na temat tego jak zachowa się drewno w aluminium. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie sprawdzonego rozwiązania typu: panel z blachy aluminiowej lakierowany np. w kolorze imitującym modrzew syberyjski?

Odpowiedź:

Należy wykonać panel z okładziny drewnianej, tak jak został zaprojektowany. Szczegółowe rozwiązanie detalu jest przedmiotem projektu wykonawczego. Należy dobrać taki system montażu, aby panel drewniany nie uległ deformacji. Nie można zastąpić go lakierowanym panelem z blachy.

- Na rysunku nr 1036 X PP A Z XXX 014 Okna 1-3 są zestawione witryny otwieralne 
o odporności ogniowej EI 60, które zawierają w sobie okna otwieralno-uchylne, np. OZ 225. Aby fasada miała odporność ogniową taka sytuacja nie może mieć miejsca. Czy w tym oraz innych powtarzających się sytuacjach witryny maja być wyposażone w drzwi techniczne 
z samozamykaczem (nie mogą pełnić funkcji wietrzenia)? Czy witryny z odpornością ogniową nie mają mieć żadnych elementów otwieralnych?

Odpowiedź:

Okna wyposażone w kurtyny pożarowe o odporności ogniowej EI 60, zawierające w sobie okna otwieralno - uchylne, muszą być wyposażone w samozamykacze.

- Na rzutach poszczególnych kondygnacji ślusarka okienna licuje się z ociepleniem ścian zewnętrznych gr. 20cm, a na przekrojach te same elementy licują się ze ścianą konstrukcyjną. Zwracamy się o określenie czy elementy ślusarki okiennej mają być zamontowane na wspornikach i być licowane z ociepleniem czy wstawione bezpośrednio w otwór okienny?.

Odpowiedź:

Na przekrojach pionowych i poziomych, okna zamontowane są w linii ocieplenia i tak muszą

zostać zamontowane (na wspornikach).

- W Specyfikacji technicznej (załącznik 7 => Roboty ziemne => str. 3) widnieje zapis, że grunty nie przydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione na odkład przez Wykonawcę, natomiast zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego.

Prosimy o odpowiedź jaką odległość od placu budowy do terenu na odkład należy przyjąć do wyceny, gdyż w znacznym stopniu wpływa to na cenę wykopu?

Odpowiedź:

Miejsce na odkład odległe jest o ok. 2 km od miejsca wykopu.

- Czy przebudowa ul. Spiskiej jest w zakresie robót, jeśli tak to prosimy o załączenie projektu na w/w ulicę? Czy Inwestor jest właścicielem działek, po których miałaby przebiegać droga?

Odpowiedź:

Nie jest. Są tylko włączenia pożarowe do ul. Spiskiej.

- Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia, ponieważ część załączonych uzgodnień jest nieaktualna (załącznik nr 1- zestawienie uzgodnień)

Odpowiedź:

Zamawiający posiada jedynie uzgodnienia załączone do dokumentacji. Wykonawca ma  obowiązek uzyskać wszelkie uzgodnienia, które straciły ważność.

- Prosimy o uzupełnienie projektu budowlanego branży instalacji sanitarnej, wodociągowej, c.o. oraz elektrycznej (brak profili, opisu)

Odpowiedź:

Projekt budowlany jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, wykonano go w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W / w opracowania należy wykonać w projekcie wykonawczym.

- Dokumentacja geologiczna nie obejmuje całości terenu objętego inwestycją, prosimy o jej uzupełnienie.

Odpowiedź:

Dodatkowa dokumentacja geologiczna z etapu PB została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27. 03. 2013 r., w zakładce, zawierającej PF-U 
z załącznikami.

- Czy Zamawiający przewidział etapowanie robót, jeśli tak to prosimy o podanie zakresu robót jaki wchodzi w 2 etap oraz terminy ich realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewidywał etapowania inwestycji.

- Prosimy o udostępnienie projektu zagospodarowania terenów przyległych- zieleń.

Odpowiedź:

Projekt zagospodarowania terenów zielonych znajdują się w załącznikach do PFU.

- Prosimy o udostępnienie projektu budowlanego górki.

Odpowiedź:

Projekt budowalny wzniesienia znajduje się w Projekcie Budowalnym Zamiennym II.

(Pytania 93 – 103 dotyczą: Lampa zabiegowa ścienna Gh 13 – szt. 3)

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową z wskaźnikiem oddawania barw Ra równym 94? Wartość ta jest wystarczająca dla lamp zabiegowych, a wymóg wskaźnika Ra min. 97 znacznie zwiększa koszt oferowanej lampy.

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową z wskaźnikiem oddawania barw Ra równym 96? Proszę zauważyć, że wartość ta nieznacznie odbiega od wymaganej.

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową ze stałą temperaturą barwową o wartości 4 500 K? Proszę zauważyć, że proponowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego.

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową z regulowaną temperaturą barwową od wartości 3 500 do 5 000 K? Proszę zauważyć, że proponowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego.

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową ze stałą wartością plamy świetlnej równą 18 cm? Wartość ta jest wystarczająca dla lamp zabiegowych.

Odpowiedź:

Nie, nie dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową z regulowaną średnicą plamy świetlnej w zakresie dwóch wartości: 16 cm i 23 cm za pomocą panelu znajdującego się na ramieniu lampy?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o wgłębności oświetlenia 18 cm? Proszę zauważyć, że wartość ta różni się nieznacznie od wartości wymaganej.

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

- Czy Zamawiający zrezygnuje z punktu 9 mówiącego o „możliwości zejścia kopuły do poziomu min. 50 cm licząc od podłogi”? Proszę zauważyć, że parametr ten bardzo zależy od miejsca montażu ściennej lampy zabiegowej.

Odpowiedź:

Tak, zrezygnuje.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową posiadającą 60 diod LED o całkowitej pobieranej mocy równej 65 VA? Proszę zauważyć, że oferowany parametr jest lepszy od wymaganego.

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową wyposażoną w 2 brudne uchwyty usytuowane po przeciwnych stronach lampy? Proszę zauważyć, że oferowany parametr jest lepszy od wymaganego.

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową wyprodukowaną w 2013 r.?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

(Pytania 104 – 115 dotyczą: Zabiegowa lampa ścienna Gh 14 – szt. 5)

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową wyposażoną w diody LED wyprodukowaną w 2013 r.?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, w której źródłem światła są diody LED? Proszę zauważyć, że rozwiązanie to jest o wiele lepsze pod względem jakościowym, a także finansowym. Lampy halogenowe są przestarzałe, a koszt ich wytworzenia jest znacznie wyższy od kosztów wytworzenia lamp diodowych, co przejawia się na późniejszych kosztach związanych ze sprzedażą.

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową wyposażoną w diody LED z 2 brudnymi uchwytami usytuowanymi po przeciwnych stronach lampy? Proszę zauważyć, że oferowany parametr jest lepszy od wymaganego.

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową wyposażoną w diody LED ze wskaźnikiem oddawania barw Ra równym 94? Proszę zauważyć, że wartość ta nieznacznie różni się od wartości wymaganej.

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową wyposażoną w diody LED ze stałą temperaturą barwową o wartości 4 500 K? Proszę zauważyć, że proponowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego.

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową wyposażoną w diody LED z regulowaną temperaturą barwową od wartości 3 500 do 5 000 K? Proszę zauważyć, że proponowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego.

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową wyposażoną w diody LED z regulowaną średnicą plamy świetlnej w zakresie dwóch wartości: 16 cm i 23 cm za pomocą panelu znajdującego się na ramieniu lampy?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową wyposażoną w diody LED o wgłębności oświetlenia 18 cm? Proszę zauważyć, że wartość ta różni się nieznacznie od wartości wymaganej.

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową wyposażoną w diody LED, w której przedział roboczy bez konieczności ogniskowania zawiera się w przedziale 70 – 140 cm? Wartość ta nieznacznie odbiega od wartości wymaganej.

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową wyposażoną w diody LED, której wgłębność oświetlenia L1+L2 dla kopuły o zewnętrznej średnicy 64 cm jest równa 100?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową wyposażoną w diody LED, której wgłębność oświetlenia L1+L2 dla kopuły o zewnętrznej średnicy 64 cm jest równa 90?

Odpowiedź:

Nie, nie dopuści.

- Czy Zamawiający dla lamp diodowych zrezygnuje z punktu 15 odnoszącym się do elektronicznego mechanizmu automatycznej aktywacji żarówki? Lampy diodowe charakteryzują się bardzo dużymi wartościami żywotności żarówek na poziomie 30 000 h i nie posiadają ww. funkcji.

Odpowiedź:

Tak, zrezygnuje.

- W nawiązaniu do odpowiedzi nr 30 z dnia 12.03.2013 r. prosimy o potwierdzenie, że do Oferty nie należy dołączać Formularzy o poniższych opisach:

- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OPN - MEDYCZNA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY I dł. 1 700mm - SZT. 6

- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OPN-p - MEDYCZNA PIONOWA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY I WYS. MIN. 1 400mm - SZT. 4

- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – Gh 14 - ZABIEGOWA LAMPA ŚCIENNA - SZT. 5

- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – Gk1 – LAMPA BAKTERIOBÓJCZA PRZEPŁYWOWA Z ZEWNĘTRZNYM PROMIENNIKIEM BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA – 47 SZT.

- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – Dig-1 – DIGESTORIUM CHEMICZNE - SZT. 1

- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OPN 4 - MEDYCZNA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA PORADNIA – PODAWANIE LEKÓW dł. 4 900mm - SZT. 1

- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OPN - MEDYCZNA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA  ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY II dł. 3 400mm - SZT. 2

- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OPN - MEDYCZNA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY II dł. 1 700mm - SZT. 6

- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OPN-p - MEDYCZNA PIONOWA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY II WYS. MIN. 1 400mm - SZT. 4

- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OPN - MEDYCZNA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY III dł. 3 400mm - SZT. 1

- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA –  OPN - MEDYCZNA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY III dł. 1 700mm - 6SZT.

- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA –  OPN-p - MEDYCZNA PIONOWA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY III WYS. MIN. 1 400mm - SZT. 4

- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OPN 1 - MEDYCZNA PIONOWA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA WZMOŻONA OPIEKA MEDYCZNA WYS. MIN. 1 500mm - SZT. 6

- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – Mm - 3 STANOWISKOWA MEDYCZNA SUFITOWA JEDNOSTKA   ZASILAJĄCA ODDZIAŁ WZMOŻONEJ OPIEKI MEDYCZNEJ TZW. MOST MEDYCZNY dł. 5 100mm - SZT. 1

- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OPN 2 - MEDYCZNA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA ODDZIAŁ POPRZESZCZEPOWY  dł. 1 700mm - SZT. 5

- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – NMP - MEDYCZNA PIONOWA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA ODDZIAŁ POPRZESZCZEPOWY WYS. MIN. 1 400mm - SZT. 3

- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OPN 3 - MEDYCZNA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA ODDZIAŁ PRZESZCZEPOWY dł. 2 000mm - SZT. 12

- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – Gh 13 - ZABIEGOWA LAMPA ŚCIENNA - SZT. 3

Odpowiedź:

Potwierdzamy.

- W kartach technicznych pomieszczeń w typie sufitu C1 zawarta jest informacja „przed             położeniem sufitów należy wykonać malowanie farbą antybakteryjną”. Czy malowanie farbą antybakteryjną tyczy się tylko sufitu konstrukcyjnego czy całej przestrzeni nad sufitem podwieszanym (sufit+ ściany).

Odpowiedź:

Sufit + ściany.

- W tabeli kosztów w pozycji 14.01-14.03 widnieje informacja o tryskaczach, natomiast nigdzie w dokumentacji opisowej i rysunkowej nie ma takiej informacji. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i o ewentualnie uzupełnienie

Odpowiedź:

Projekt nie zakłada instalacji tryskaczowej.

- Proszę o sprecyzowanie do jakiej wysokości maja być tapetowane ściany w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, do wysokości sufitu podwieszanego czy konstrukcyjnego, wątpliwość dotyczy głównie pomieszczeń na oddziale wzmożonej opieki medycznej, przeszczepowym.

Odpowiedź:

Wystarczy tapetowanie do wysokości sufitu podwieszanego, sufit musi być szczelny.

(Dotyczy: OPN-p - MEDYCZNA PIONOWA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY I WYS. MIN. 1400mm - SZT. 4)

- Czy Zamawiający dopuści alternatywnie na zasadzie równoważności bardziej nowoczesny 
i innowacyjny  produkt spełniający poniższe parametry? Proponowany produkt zapewnia najwyższe standardy higieny co jest niezwykle ważne na oddziałach Transplantacji Szpiku 
i Hematologii Dziecięcej.

| L.p. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Pionowy panel zasilający przeznaczony do instalacji na sali obserwacyjnej umożliwiający zawieszanie i zasilanie aparatury medycznej |
| 2 | Typ urządzenia: nazwa (model): numer katalogowy: producent: |
| 3 | Pionowy panel zasilający o wysokości min. 120 cm zamocowany do ściany. |
| 4 | Panel zainstalowany na wysokości ok. 40 cm (±5 cm) nad podłogą (odległość dolnej krawędzi od podłogi). |
| 4 | Ścianki panelu łatwe do utrzymania w czystości: bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. |
| 5 | Na ściankach po obu stronach zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: tlen – 2 szt. sprężone powietrze – 2 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 10 szt. c) bolce ekwipotencjalne –10 szt. d) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. |
| 6 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). Lub DIN 13260-2 (tzw. typ DIN) – do ustalenia z użytkownikiem |
| 7 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. |
| 8 | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. |
| 9 | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. |
| 10 | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance na panelu wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.. |
| 11 | Możliwość mocowania wyposażenia do zintegrowanej z panelem rury nośnej o długości min. 120 cm |
| 12 | Udźwig (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia które można zawiesić na rurze nośnej): powyżej 100 kg Wartość udźwigu potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta. |
| 13 | Wyposażenie zainstalowane na panelu: półka – 2 szt. szuflada – 1szt. drążek infuzyjny – 1 szt. wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego do rury nośnej – 1 szt. pozioma szyna montażowa – 1 szt. |
| 14 | Półka o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: około 50 cm (±10%) - głębokość: około 45 cm (±10%). |
| 15 | Powierzchnia robocza półki łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. |
| 16 | Półka wyposażona w szyny montażowe po bokach i z przodu półki. |
| 17 | Wewnętrzna wysokość szuflady powyżej 10 cm |
| 18 | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. |
| 19 | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. |
| 20 | Narożniki półki zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. |
| 21 | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia półki na rurze nośnej przez użytkownika. |
| 22 | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). |
| 23 | Wysięgnik do mocowania drążków infuzyjnych do rury nośnej dwuramienne, obrotowe, każdy o zasięgu powyżej 50 cm i udźwigu min. 15 kg. |
| 24 | Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). |
| 25 | Pozioma szyna montażowa instalowana do rury nośnej, z możliwością regulacji pozycji przez użytkownika, umożliwiające zawieszanie drobnego wyposażenia medycznego (dozowników tlenu, ssaków, regulatorów próżni, itp.) |
| 26 | Na dole panelu zainstalowana lampa oświetlenia nocnego 11 W, rozpraszającego ciemności poprzez oświetlenie podłogi. |
| 27 | Na górze panelu zainstalowana lampa oświetlenia pośredniego 11 W, rozpraszającego ciemności poprzez oświetlenie ściany i sufitu. |
| 28 | Oświetlenie pacjenta do badań o natężeniu oświetlenia LED min. 30 000 lux. Lampa przymocowana do szyny pólki |

Odpowiedź:

Podstawą wykonania jest załączona  do Siwz specyfikacja.

(Dotyczy:  OPN 4 - MEDYCZNA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA PORADNIA – PODAWANIE LEKÓW dł. 4 900mm - SZT. 1)

- Czy Zamawiający dopuści alternatywnie na zasadzie równoważności bardziej nowoczesny 
i innowacyjny  produkt spełniający poniższe parametry? Proponowany produkt zapewnia najwyższe standardy higieny co jest niezwykle ważne na oddziałach Transplantacji Szpiku 
i Hematologii Dziecięcej.

| LP. | PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1 | Panel nadłóżkowy mocowany do ściany o estetycznym wyglądzie bez ostrych krawędzi. |
| 2 | Dostęp dla czynności serwisowych do terminali gazowych oraz mediów elektrycznych od frontu profilu panelu. |
| 3 | Gniazda elektryczne 230V - 8 szt. na jedno stanowisko |
| 4 | Gniazda teleinformatyczne RJ45 – 2 szt. na jeden panel nadłóżkowy |
| 5 | Gniazdo ekwipotencjalne – 8 szt. na jedno stanowisko |
| 6 | Miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt na jedno stanowisko |
| 7 | Gniazda gazowe typu AGA lub DIN (do ustalenia z Zamawiającym) na jedno stanowisko: - 2 x tlen (O2) - 2 x sprężone powietrze (Air) |
| 8 | Szyna medyczna o przekroju 25 x 10 mm o długości panelu zintegrowana z panelem w dolnej jego części do mocowania dodatkowego wyposażenia. Udźwig szyny min. 50 kg na bieżący metr szyny. Wartość udźwigu szyny potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi panelu lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta panelu. |
| 9 | Na każde stanowisko drążek infuzyjny przymocowany do szyny montażowej |
| 10 | Oświetlenie na jedno stanowisko: -Pośrednie 54 W (+/-5%) na górze panelu włączane włącznikiem na panelu - Nocne max. 7 W na górze panelu włączane z panelu lub ściany ( wariant do ustalenia z Zamawiającym) Potwierdzenie parametru w załączonej instrukcji obsługi |
| 11 | Długość panelu 4900 mm |
| 12 | Powierzchnia z wyposażeniem odporna na środki dezynfekcyjne |

Odpowiedź:

Podstawą wykonania jest załączona  do Siwz specyfikacja.

(Dotyczy:  OPN - MEDYCZNA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY II dł. 3 400mm - SZT. 2)

- Czy Zamawiający dopuści alternatywnie na zasadzie równoważności bardziej nowoczesny 
i innowacyjny  produkt spełniający poniższe parametry? Proponowany produkt zapewnia najwyższe standardy higieny co jest niezwykle ważne na oddziałach Transplantacji Szpiku 
i Hematologii Dziecięcej.

| LP. | PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1 | Panel nadłóżkowy mocowany do ściany o estetycznym wyglądzie bez ostrych krawędzi. |
| 2 | Dostęp dla czynności serwisowych do terminali gazowych oraz mediów elektrycznych od frontu profilu panelu. |
| 3 | Przekrój panelu o wymiarach: głębokość x wysokość 135 mm x 213mm (+/-5%) Potwierdzenie parametru w załączonej instrukcji obsługi. |
| 4 | Gniazda elektryczne 230V - 4 szt. na jedno stanowisko |
| 5 | Gniazda teleinformatyczne RJ45 – 2 szt. na jeden panel nadłóżkowy |
| 6 | Gniazdo ekwipotencjalne – 4 szt. na jedno stanowisko |
| 7 | Miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt na jedno stanowisko |
| 8 | Gniazda gazowe typu AGA lub DIN ( do ustalenia z Zamawiającym) na jedno stanowisko: - 2 x tlen (O2) - 2 x sprężone powietrze (Air) |
| 9 | Szyna medyczna o przekroju 25 x 10 mm o długości panelu zintegrowana z panelem w dolnej jego części do mocowania dodatkowego wyposażenia. Udźwig szyny min. 50 kg na bieżący metr szyny. Wartość udźwigu szyny potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi panelu lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta panelu. |
| 11 | Oświetlenie na jedno stanowisko: -Pośrednie 54 W (+/-5%) na górze panelu włączane włącznikiem na panelu - Nocne max. 7 W na górze panelu włączane z panelu lub ściany ( wariant do ustalenia z Zamawiającym) Potwierdzenie parametru w załączonej instrukcji obsługi |
| 12 | Długość panelu 3400 mm |
| 13 | Powierzchnia z wyposażeniem odporna na środki dezynfekcyjne |

Odpowiedź:

Podstawą wykonania jest załączona  do Siwz specyfikacja.

(Dotyczy: OPN - MEDYCZNA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY II dł. 1 700mm - SZT. 6)

- Czy Zamawiający dopuści alternatywnie na zasadzie równoważności bardziej nowoczesny 
i innowacyjny  produkt spełniający poniższe parametry? Proponowany produkt zapewnia najwyższe standardy higieny co jest niezwykle ważne na oddziałach Transplantacji Szpiku 
i Hematologii Dziecięcej.

| LP. | PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1 | Panel nadłóżkowy mocowany do ściany o estetycznym wyglądzie bez ostrych krawędzi. |
| 2 | Dostęp dla czynności serwisowych do terminali gazowych oraz mediów elektrycznych od frontu profilu panelu. |
| 3 | Przekrój panelu o wymiarach: głębokość x wysokość 135 mm x 213mm (+/-5%) Potwierdzenie parametru w załączonej instrukcji obsługi. |
| 4 | Gniazda elektryczne 230V - 4 szt. na jedno stanowisko |
| 5 | Gniazda teleinformatyczne RJ45 – 2 szt. na jeden panel nadłóżkowy |
| 6 | Gniazdo ekwipotencjalne – 4 szt. na jedno stanowisko |
| 7 | Miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt na jedno stanowisko |
| 8 | Gniazda gazowe typu AGA lub DIN ( do ustalenia z Zamawiającym) na jedno stanowisko: - 2 x tlen (O2) - 2 x sprężone powietrze (Air) |
| 9 | Szyna medyczna o przekroju 25 x 10 mm o długości panelu zintegrowana z panelem w dolnej jego części do mocowania dodatkowego wyposażenia. Udźwig szyny min. 50 kg na bieżący metr szyny. Wartość udźwigu szyny potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi panelu lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta panelu. |
| 11 | Oświetlenie na jedno stanowisko: -Pośrednie 54 W (+/-5%) na górze panelu włączane włącznikiem na panelu - Nocne max. 7 W na górze panelu włączane z panelu lub ściany ( wariant do ustalenia z Zamawiającym) Potwierdzenie parametru w załączonej instrukcji obsługi |
| 12 | Długość panelu 1700 mm |
| 13 | Powierzchnia z wyposażeniem odporna na środki dezynfekcyjne |

Odpowiedź:

Podstawą wykonania jest załączona  do Siwz specyfikacja.

(Dotyczy: OPN-p - MEDYCZNA PIONOWA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY II WYS. MIN. 1400mm - SZT. 4)

- Czy Zamawiający dopuści alternatywnie na zasadzie równoważności bardziej nowoczesny i innowacyjny  produkt spełniający poniższe parametry? Proponowany produkt zapewnia najwyższe standardy higieny co jest niezwykle ważne na oddziałach Transplantacji Szpiku i Hematologii Dziecięcej.

| L.p. | Parametry |
| --- | --- |
|  | Pionowy panel zasilający przeznaczony do instalacji na sali obserwacyjnej umożliwiający zawieszanie i zasilanie aparatury medycznej |
| 2 | Typ urządzenia: nazwa (model): numer katalogowy: producent: |
| 3 | Pionowy panel zasilający o wysokości min. 120 cm zamocowany do ściany. |
| 4 | Panel zainstalowany na wysokości ok. 40 cm (±5 cm) nad podłogą (odległość dolnej krawędzi od podłogi). |
| 4 | Ścianki panelu łatwe do utrzymania w czystości: bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. |
| 5 | Na ściankach po obu stronach zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: tlen – 2 szt. sprężone powietrze – 2 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 10 szt. c) bolce ekwipotencjalne –10 szt. d) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. |
| 6 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). Lub DIN 13260-2 (tzw. typ DIN) – do ustalenia z użytkownikiem |
| 7 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. |
| 8 | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. |
| 9 | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. |
| 10 | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance na panelu wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.. |
| 11 | Możliwość mocowania wyposażenia do zintegrowanej z panelem rury nośnej o długości min. 120 cm |
| 12 | Udźwig (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia które można zawiesić na rurze nośnej): powyżej 100 kg Wartość udźwigu potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta. |
| 13 | Wyposażenie zainstalowane na panelu: półka – 2 szt. szuflada – 1szt. drążek infuzyjny – 1 szt. wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego do rury nośnej – 1 szt. pozioma szyna montażowa – 1 szt. |
| 14 | Półka o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: około 50 cm (±10%) - głębokość: około 45 cm (±10%). |
| 15 | Powierzchnia robocza półki łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. |
| 16 | Półka wyposażona w szyny montażowe po bokach i z przodu półki. |
| 17 | Wewnętrzna wysokość szuflady powyżej 10 cm |
| 18 | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. |
| 19 | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. |
| 20 | Narożniki półki zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. |
| 21 | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia półki na rurze nośnej przez użytkownika. |
| 22 | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). |
| 23 | Wysięgnik do mocowania drążków infuzyjnych do rury nośnej dwuramienne, obrotowe, każdy o zasięgu powyżej 50 cm i udźwigu min. 15 kg. |
| 24 | Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). |
| 25 | Pozioma szyna montażowa instalowana do rury nośnej, z możliwością regulacji pozycji przez użytkownika, umożliwiające zawieszanie drobnego wyposażenia medycznego (dozowników tlenu, ssaków, regulatorów próżni, itp.) |
| 26 | Na dole panelu zainstalowana lampa oświetlenia nocnego 11 W, rozpraszającego ciemności poprzez oświetlenie podłogi. |
| 27 | Na górze panelu zainstalowana lampa oświetlenia pośredniego 11 W, rozpraszającego ciemności poprzez oświetlenie ściany i sufitu. |
| 28 | Oświetlenie pacjenta do badań o natężeniu oświetlenia LED min. 30 000 lux. Lampa przymocowana do szyny pólki |

Odpowiedź:

Podstawą wykonania jest załączona do Siwz specyfikacja.

(Dotyczy: MEDYCZNA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY III 
dł. 3 400mm - SZT. 1)

- Czy Zamawiający dopuści alternatywnie na zasadzie równoważności bardziej nowoczesny 
i innowacyjny  produkt spełniający poniższe parametry? Proponowany produkt zapewnia najwyższe standardy higieny co jest niezwykle ważne na oddziałach Transplantacji Szpiku 
i Hematologii Dziecięcej.

| LP. | PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1 | Panel nadłóżkowy mocowany do ściany o estetycznym wyglądzie bez ostrych krawędzi. |
| 2 | Dostęp dla czynności serwisowych do terminali gazowych oraz mediów elektrycznych od frontu profilu panelu. |
| 3 | Przekrój panelu o wymiarach: głębokość x wysokość 135 mm x 213mm (+/-5%) Potwierdzenie parametru w załączonej instrukcji obsługi. |
| 4 | Gniazda elektryczne 230V - 4 szt. na jedno stanowisko |
| 5 | Gniazda teleinformatyczne RJ45 – 2 szt. na jeden panel nadłóżkowy |
| 6 | Gniazdo ekwipotencjalne – 4 szt. na jedno stanowisko |
| 7 | Miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt na jedno stanowisko |
| 8 | Gniazda gazowe typu AGA lub DIN ( do ustalenia z Zamawiającym) na jedno stanowisko: - 2 x tlen (O2) - 2 x sprężone powietrze (Air) |
| 9 | Szyna medyczna o przekroju 25 x 10 mm o długości panelu zintegrowana z panelem w dolnej jego części do mocowania dodatkowego wyposażenia. Udźwig szyny min. 50 kg na bieżący metr szyny. Wartość udźwigu szyny potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi panelu lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta panelu. |
| 11 | Oświetlenie na jedno stanowisko: -Pośrednie 54 W (+/-5%) na górze panelu włączane włącznikiem na panelu - Nocne max. 7 W na górze panelu włączane z panelu lub ściany ( wariant do ustalenia z Zamawiającym) Potwierdzenie parametru w załączonej instrukcji obsługi |
| 12 | Długość panelu 3400 mm |
| 13 | Powierzchnia z wyposażeniem odporna na środki dezynfekcyjne |

Odpowiedź:

Podstawą wykonania jest załączona do Siwz specyfikacja.

(Dotyczy: OPN - MEDYCZNA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY III dł. 1 700mm - SZT. 6 )

- Czy Zamawiający dopuści alternatywnie na zasadzie równoważności bardziej nowoczesny 
i innowacyjny  produkt spełniający poniższe parametry? Proponowany produkt zapewnia najwyższe standardy higieny co jest niezwykle ważne na oddziałach Transplantacji Szpiku 
i Hematologii Dziecięcej.

| LP. | PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1 | Panel nadłóżkowy mocowany do ściany o estetycznym wyglądzie bez ostrych krawędzi. |
| 2 | Dostęp dla czynności serwisowych do terminali gazowych oraz mediów elektrycznych od frontu profilu panelu. |
| 3 | Przekrój panelu o wymiarach: głębokość x wysokość 135 mm x 213mm (+/-5%) Potwierdzenie parametru w załączonej instrukcji obsługi. |
| 4 | Gniazda elektryczne 230V - 4 szt. na jedno stanowisko |
| 5 | Gniazda teleinformatyczne RJ45 – 2 szt. na jeden panel nadłóżkowy |
| 6 | Gniazdo ekwipotencjalne – 4 szt. na jedno stanowisko |
| 7 | Miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt na jedno stanowisko |
| 8 | Gniazda gazowe typu AGA lub DIN ( do ustalenia z Zamawiającym) na jedno stanowisko: - 2 x tlen (O2) - 2 x sprężone powietrze (Air) |
| 9 | Szyna medyczna o przekroju 25 x 10 mm o długości panelu zintegrowana z panelem w dolnej jego części do mocowania dodatkowego wyposażenia. Udźwig szyny min. 50 kg na bieżący metr szyny. Wartość udźwigu szyny potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi panelu lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta panelu. |
| 11 | Oświetlenie na jedno stanowisko: -Pośrednie 54 W (+/-5%) na górze panelu włączane włącznikiem na panelu - Nocne max. 7 W na górze panelu włączane z panelu lub ściany ( wariant do ustalenia z Zamawiającym) Potwierdzenie parametru w załączonej instrukcji obsługi |
| 12 | Długość panelu 1700 mm |
| 13 | Powierzchnia z wyposażeniem odporna na środki dezynfekcyjne |

Odpowiedź:

Podstawą wykonania jest załączona do Siwz specyfikacja.

(Dotyczy:  OPN-p - MEDYCZNA PIONOWA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY III WYS. MIN. 1400mm - SZT. 4)

- Czy Zamawiający dopuści alternatywnie na zasadzie równoważności bardziej nowoczesny 
i innowacyjny  produkt spełniający poniższe parametry? Proponowany produkt zapewnia najwyższe standardy higieny co jest niezwykle ważne na oddziałach Transplantacji Szpiku 
i Hematologii Dziecięcej.

| L.p. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Pionowy panel zasilający przeznaczony do instalacji na sali obserwacyjnej umożliwiający zawieszanie i zasilanie aparatury medycznej |
| 2 | Typ urządzenia: nazwa (model): numer katalogowy: producent: |
| 3 | Pionowy panel zasilający o wysokości min. 120 cm zamocowany do ściany. |
| 4 | Panel zainstalowany na wysokości ok. 40 cm (±5 cm) nad podłogą (odległość dolnej krawędzi od podłogi). |
| 4 | Ścianki panelu łatwe do utrzymania w czystości: bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. |
| 5 | Na ściankach po obu stronach zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: tlen – 2 szt. sprężone powietrze – 2 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 10 szt. c) bolce ekwipotencjalne –10 szt. d) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. |
| 6 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). Lub DIN 13260-2 (tzw. typ DIN) – do ustalenia z użytkownikiem |
| 7 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. |
| 8 | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. |
| 9 | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. |
| 10 | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance na panelu wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.. |
| 11 | Możliwość mocowania wyposażenia do zintegrowanej z panelem rury nośnej o długości min. 120 cm |
| 12 | Udźwig (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia które można zawiesić na rurze nośnej): powyżej 100 kg Wartość udźwigu potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta. |
| 13 | Wyposażenie zainstalowane na panelu: półka – 2 szt. szuflada – 1szt. drążek infuzyjny – 1 szt. wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego do rury nośnej – 1 szt. pozioma szyna montażowa – 1 szt. |
| 14 | Półka o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: około 50 cm (±10%) - głębokość: około 45 cm (±10%). |
| 15 | Powierzchnia robocza półki łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. |
| 16 | Półka wyposażona w szyny montażowe po bokach i z przodu półki. |
| 17 | Wewnętrzna wysokość szuflady powyżej 10 cm |
| 18 | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. |
| 19 | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. |
| 20 | Narożniki półki zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. |
| 21 | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia półki na rurze nośnej przez użytkownika. |
| 22 | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). |
| 23 | Wysięgnik do mocowania drążków infuzyjnych do rury nośnej dwuramienne, obrotowe, każdy o zasięgu powyżej 50 cm i udźwigu min. 15 kg. |
| 24 | Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). |
| 25 | Pozioma szyna montażowa instalowana do rury nośnej, z możliwością regulacji pozycji przez użytkownika, umożliwiające zawieszanie drobnego wyposażenia medycznego (dozowników tlenu, ssaków, regulatorów próżni, itp.) |
| 26 | Na dole panelu zainstalowana lampa oświetlenia nocnego 11 W, rozpraszającego ciemności poprzez oświetlenie podłogi. |
| 27 | Na górze panelu zainstalowana lampa oświetlenia pośredniego 11 W, rozpraszającego ciemności poprzez oświetlenie ściany i sufitu. |
| 28 | Oświetlenie pacjenta do badań o natężeniu oświetlenia LED min. 30 000 lux. Lampa przymocowana do szyny pólki |

Odpowiedź:

Podstawą wykonania jest załączona do Siwz specyfikacja.

(Dotyczy:  OPN 1 - MEDYCZNA PIONOWA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA WZMOŻONA OPIEKA MEDYCZNA WYS. MIN. 1500mm - SZT. 6)

- Czy Zamawiający dopuści alternatywnie na zasadzie równoważności bardziej nowoczesny 
i innowacyjny  produkt spełniający poniższe parametry? Proponowany produkt zapewnia najwyższe standardy higieny co jest niezwykle ważne na oddziałach Transplantacji Szpiku 
i Hematologii Dziecięcej.

| L.p. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Pionowy panel zasilający przeznaczony do instalacji na sali obserwacyjnej umożliwiający zawieszanie i zasilanie aparatury medycznej |
| 2 | Typ urządzenia: nazwa (model): numer katalogowy: producent: |
| 3 | Pionowy panel zasilający o wysokości min. 120 cm zamocowany do ściany. |
| 4 | Panel zainstalowany na wysokości ok. 40 cm (±5 cm) nad podłogą (odległość dolnej krawędzi od podłogi). |
| 4 | Ścianki panelu łatwe do utrzymania w czystości: bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. |
| 5 | Na ściankach po obu stronach zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: tlen – 2 szt. sprężone powietrze – 2 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 10 szt. c) bolce ekwipotencjalne –10 szt. d) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. |
| 6 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). Lub DIN 13260-2 (tzw. typ DIN) – do ustalenia z użytkownikiem |
| 7 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. |
| 8 | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. |
| 9 | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. |
| 10 | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance na panelu wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.. |
| 11 | Możliwość mocowania wyposażenia do zintegrowanej z panelem rury nośnej o długości min. 120 cm |
| 12 | Udźwig (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia które można zawiesić na rurze nośnej): powyżej 100 kg Wartość udźwigu potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta. |
| 13 | Wyposażenie zainstalowane na panelu: półka – 2 szt. szuflada – 1szt. drążek infuzyjny – 1 szt. wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego do rury nośnej – 1 szt. pozioma szyna montażowa – 1 szt. |
| 14 | Półka o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: około 50 cm (±10%) - głębokość: około 45 cm (±10%). |
| 15 | Powierzchnia robocza półki łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. |
| 16 | Półka wyposażona w szyny montażowe po bokach i z przodu półki. |
| 17 | Wewnętrzna wysokość szuflady powyżej 10 cm |
| 18 | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. |
| 19 | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. |
| 20 | Narożniki półki zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. |
| 21 | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia półki na rurze nośnej przez użytkownika. |
| 22 | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). |
| 23 | Wysięgnik do mocowania drążków infuzyjnych do rury nośnej dwuramienne, obrotowe, każdy o zasięgu powyżej 50 cm i udźwigu min. 15 kg. |
| 24 | Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). |
| 25 | Pozioma szyna montażowa instalowana do rury nośnej, z możliwością regulacji pozycji przez użytkownika, umożliwiające zawieszanie drobnego wyposażenia medycznego (dozowników tlenu, ssaków, regulatorów próżni, itp.) |
| 26 | Na dole panelu zainstalowana lampa oświetlenia nocnego 11 W, rozpraszającego ciemności poprzez oświetlenie podłogi. |
| 27 | Na górze panelu zainstalowana lampa oświetlenia pośredniego 11 W, rozpraszającego ciemności poprzez oświetlenie ściany i sufitu. |
| 28 | Oświetlenie pacjenta do badań o natężeniu oświetlenia LED min. 30 000 lux. Lampa przymocowana do szyny pólki |

Odpowiedź:

Podstawą wykonania jest załączona do Siwz specyfikacja.

(Dotyczy:  Mm - 3 STANOWISKOWA MEDYCZNA SUFITOWA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA ODDZIAŁ WZMOŻONEJ OPIEKI MEDYCZNEJ TZW. MOST MEDYCZNY dł. 5 100mm - SZT. 1)

- Czy Zamawiający dopuści alternatywnie na zasadzie równoważności bardziej nowoczesny 
i innowacyjny  produkt spełniający poniższe parametry? Proponowany produkt zapewnia najwyższe standardy higieny co jest niezwykle ważne na oddziałach Transplantacji Szpiku 
i Hematologii Dziecięcej.

| L.p. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Sufitowa medyczna jednostka zasilająca dla stanowiska intensywnej terapii umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem na stronę aparaturową i infuzyjną. |
| 2 | Typ urządzenia: nazwa (model): numer katalogowy: producent: |
| 3 | System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i podwieszonego do niej ruchomego wózka, zawieszonego po prawej stronie łóżka pacjenta. |
| 4 | Belka mocowana do stropu, zawieszona na wysokości około 190 cm nad podłogą. |
| 4 | Belka wyposażona w zestaw oświetleniowy składający się z trzech wbudowanych lamp: - oświetlenie ogólne stanowiska, - oświetlenie pacjenta do badań, - oświetlenie nocne. |
| 5 | Oświetlenie ogólne stanowiska umieszczone na górze belki (światło pośrednie, odbite od sufitu) o łącznej mocy świetlówek powyżej 150 W. |
| 6 | Oświetlenie pacjenta do badań umieszczone na dole belki (skierowane bezpośrednio na pacjenta) o łącznej mocy świetlówek około 50 W (±20%). |
| 7 | Oświetlenie nocne (światło rozpraszające ciemności bez zakłócania snu pacjentów) umieszczone na górze belki, o mocy żarówki poniżej 10 W. |
| 8 | Oświetlenie ogólne stanowiska i oświetlenie pacjenta do badań wyposażone w płynną regulację natężenia światła (tzw. ściemniacz), z wyłącznikami umieszczonymi na belce. |
| 9 | Możliwość łączenia belek sąsiadujących stanowisk. |
| 10 | Możliwość przesuwania wózków wzdłuż belki w zakresie powyżej 100 cm. |
| 11 | Możliwość blokowania ruchu wózków wzdłuż belki. |
| 12 | Na belce zasilającej zainstalowane następujące gniazda na stanowisko: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: tlen – 4 szt. sprężone powietrze –6 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 12 szt. c) bolce ekwipotencjalne – 6 szt. d) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. |
| 13 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA) lub DIN 13260-2 (tzw. typ DIN). ( do ustalenia z użytkownikiem) |
| 14 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. |
| 15 | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. |
| 16 | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. |
| 17 | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). |
| 18 | Udźwig wózka zawieszonego pod belką (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zamocowane na wózku): 100 kg (lub więcej) Wartość udźwigu wózka potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi urządzenia lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny. |
| 19 | Wyposażenie zamocowane na wózku po stronie aparaturowej: półki – 2 szt. szuflada (pod dolną półką) – 2 szt. pozioma szyna montażowa – 1 szt. |
| 20 | Wyposażenie wózka (wyposażoną w specjalną rurę montażową) zamocowanego po stronie infuzyjnej: drążek infuzyjny – 1 szt. - uchwyty do mocowania drążka do specjalnej rury zamocowanej do wózka |
| 21 | Półki zawieszone na wózku po stronie aparaturowej o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: około 45 cm (±10%) - głębokość: około 35 cm (±10%). |
| 22 | Obie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. |
| 23 | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. |
| 24 | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. |
| 25 | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na wózku przez użytkownika. |
| 26 | Wewnętrzna wysokość szuflad powyżej 10 cm |
| 27 | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflad do mycia i dezynfekcji. |
| 28 | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. |
| 29 | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (min. 4 zaczepy). |

Odpowiedź:

Podstawą wykonania jest załączona do Siwz specyfikacja.

(Dotyczy:  OPN 2 - MEDYCZNA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA ODDZIAŁ POPRZESZCZEPOWY dł. 1 700mm - SZT. 5)

- Czy Zamawiający dopuści alternatywnie na zasadzie równoważności bardziej nowoczesny 
i innowacyjny  produkt spełniający poniższe parametry? Proponowany produkt zapewnia najwyższe standardy higieny co jest niezwykle ważne na oddziałach Transplantacji Szpiku 
i Hematologii Dziecięcej.

| LP. | PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1 | Panel nadłóżkowy mocowany do ściany o estetycznym wyglądzie bez ostrych krawędzi. |
| 2 | Dostęp dla czynności serwisowych do terminali gazowych oraz mediów elektrycznych od frontu profilu panelu. |
| 3 | Gniazda elektryczne 230V - 16 szt. na jedno stanowisko |
| 4 | Gniazda teleinformatyczne RJ45 – 2 szt. na jeden panel nadłóżkowy |
| 5 | Gniazdo ekwipotencjalne – 8 szt. na jedno stanowisko |
| 6 | Miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt na jedno stanowisko |
| 7 | Gniazda gazowe typu AGA lub DIN ( do ustalenia z Zamawiającym) na jedno stanowisko: - 3 x tlen (O2) - 3 x sprężone powietrze (Air) |
| 8 | Szyna medyczna o przekroju 25 x 10 mm o długości panelu zintegrowana z panelem w dolnej jego części do mocowania dodatkowego wyposażenia. Udźwig szyny min. 50 kg na bieżący metr szyny. Wartość udźwigu szyny potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi panelu lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta panelu. |
| 9 | Oświetlenie na jedno stanowisko: -Pośrednie 54 W (+/-5%) na górze panelu włączane włącznikiem na panelu - Nocne max. 7 W na górze panelu włączane z panelu lub ściany ( wariant do ustalenia z Zamawiającym) Potwierdzenie parametru w załączonej instrukcji obsługi |
| 10 | Na każde stanowisko drążek infuzyjny przymocowany do szyny montażowej |
| 11 | Długość panelu 1700 mm |
| 12 | Powierzchnia z wyposażeniem odporna na środki dezynfekcyjne |

Odpowiedź:

Podstawą wykonania jest załączona do Siwz specyfikacja.

(Dotyczy:  NMP - MEDYCZNA PIONOWA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA ODDZIAŁ POPRZESZCZEPOWY WYS.  MIN. 1400mm - SZT. 3)

- Czy Zamawiający dopuści alternatywnie na zasadzie równoważności bardziej nowoczesny 
i innowacyjny  produkt spełniający poniższe parametry? Proponowany produkt zapewnia najwyższe standardy higieny co jest niezwykle ważne na oddziałach Transplantacji Szpiku 
i Hematologii Dziecięcej.

| L.p. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Pionowy panel zasilający przeznaczony do instalacji na sali obserwacyjnej umożliwiający zawieszanie i zasilanie aparatury medycznej |
| 2 | Typ urządzenia: nazwa (model): numer katalogowy: producent: |
| 3 | Pionowy panel zasilający o wysokości min. 120 cm zamocowany do ściany. |
| 4 | Panel zainstalowany na wysokości ok. 40 cm (±5 cm) nad podłogą (odległość dolnej krawędzi od podłogi). |
| 4 | Ścianki panelu łatwe do utrzymania w czystości: bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. |
| 5 | Na ściankach po obu stronach zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: tlen – 2 szt. sprężone powietrze – 2 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 10 szt. c) bolce ekwipotencjalne –10 szt. d) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. |
| 6 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). Lub DIN 13260-2 (tzw. typ DIN) – do ustalenia z użytkownikiem |
| 7 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. |
| 8 | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. |
| 9 | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. |
| 10 | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance na panelu wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.. |
| 11 | Możliwość mocowania wyposażenia do zintegrowanej z panelem rury nośnej o długości min. 120 cm |
| 12 | Udźwig (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia które można zawiesić na rurze nośnej): powyżej 100 kg Wartość udźwigu potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta. |
| 13 | Wyposażenie zainstalowane na panelu: półka – 2 szt. szuflada – 1szt. drążek infuzyjny – 1 szt. wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego do rury nośnej – 1 szt. pozioma szyna montażowa – 1 szt. |
| 14 | Półka o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: około 50 cm (±10%) - głębokość: około 45 cm (±10%). |
| 15 | Powierzchnia robocza półki łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. |
| 16 | Półka wyposażona w szyny montażowe po bokach i z przodu półki. |
| 17 | Wewnętrzna wysokość szuflady powyżej 10 cm |
| 18 | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. |
| 19 | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. |
| 20 | Narożniki półki zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. |
| 21 | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia półki na rurze nośnej przez użytkownika. |
| 22 | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). |
| 23 | Wysięgnik do mocowania drążków infuzyjnych do rury nośnej dwuramienne, obrotowe, każdy o zasięgu powyżej 50 cm i udźwigu min. 15 kg. |
| 24 | Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). |
| 25 | Pozioma szyna montażowa instalowana do rury nośnej, z możliwością regulacji pozycji przez użytkownika, umożliwiające zawieszanie drobnego wyposażenia medycznego (dozowników tlenu, ssaków, regulatorów próżni, itp.) |
| 26 | Na dole panelu zainstalowana lampa oświetlenia nocnego 11 W, rozpraszającego ciemności poprzez oświetlenie podłogi. |
| 27 | Na górze panelu zainstalowana lampa oświetlenia pośredniego 11 W, rozpraszającego ciemności poprzez oświetlenie ściany i sufitu. |
| 28 | Oświetlenie pacjenta do badań o natężeniu oświetlenia LED min. 30 000 lux. Lampa przymocowana do szyny pólki |

Odpowiedź:

Podstawą wykonania jest załączona do Siwz specyfikacja.

(Dotyczy: OPN-p - MEDYCZNA PIONOWA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA ODDZIAŁ POPRZESZCZEPOWY WYS. MIN.  1400mm - SZT. 3)

- Czy Zamawiający dopuści alternatywnie na zasadzie równoważności bardziej nowoczesny 
i innowacyjny  produkt spełniający poniższe parametry? Proponowany produkt zapewnia najwyższe standardy higieny co jest niezwykle ważne na oddziałach Transplantacji Szpiku 
i Hematologii Dziecięcej.

| L.p. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| 1 | Pionowy panel zasilający przeznaczony do instalacji na sali obserwacyjnej umożliwiający zawieszanie i zasilanie aparatury medycznej |
| 2 | Typ urządzenia: nazwa (model): numer katalogowy: producent: |
| 3 | Pionowy panel zasilający o wysokości min. 120 cm zamocowany do ściany. |
| 4 | Panel zainstalowany na wysokości ok. 40 cm (±5 cm) nad podłogą (odległość dolnej krawędzi od podłogi). |
| 4 | Ścianki panelu łatwe do utrzymania w czystości: bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. |
| 5 | Na ściankach po obu stronach zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: tlen – 2 szt. sprężone powietrze – 2 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 10 szt. c) bolce ekwipotencjalne –10 szt. d) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. |
| 6 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). Lub DIN 13260-2 (tzw. typ DIN) – do ustalenia z użytkownikiem |
| 7 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. |
| 8 | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. |
| 9 | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. |
| 10 | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance na panelu wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.. |
| 11 | Możliwość mocowania wyposażenia do zintegrowanej z panelem rury nośnej o długości min. 120 cm |
| 12 | Udźwig (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia które można zawiesić na rurze nośnej): powyżej 100 kg Wartość udźwigu potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta. |
| 13 | Wyposażenie zainstalowane na panelu: półka – 2 szt. szuflada – 1szt. drążek infuzyjny – 1 szt. wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego do rury nośnej – 1 szt. pozioma szyna montażowa – 1 szt. |
| 14 | Półka o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: około 50 cm (±10%) - głębokość: około 45 cm (±10%). |
| 15 | Powierzchnia robocza półki łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. |
| 16 | Półka wyposażona w szyny montażowe po bokach i z przodu półki. |
| 17 | Wewnętrzna wysokość szuflady powyżej 10 cm |
| 18 | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. |
| 19 | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. |
| 20 | Narożniki półki zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. |
| 21 | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia półki na rurze nośnej przez użytkownika. |
| 22 | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). |
| 23 | Wysięgnik do mocowania drążków infuzyjnych do rury nośnej dwuramienne, obrotowe, każdy o zasięgu powyżej 50 cm i udźwigu min. 15 kg. |
| 24 | Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). |
| 25 | Pozioma szyna montażowa instalowana do rury nośnej, z możliwością regulacji pozycji przez użytkownika, umożliwiające zawieszanie drobnego wyposażenia medycznego (dozowników tlenu, ssaków, regulatorów próżni, itp.) |
| 26 | Na dole panelu zainstalowana lampa oświetlenia nocnego 11 W, rozpraszającego ciemności poprzez oświetlenie podłogi. |
| 27 | Na górze panelu zainstalowana lampa oświetlenia pośredniego 11 W, rozpraszającego ciemności poprzez oświetlenie ściany i sufitu. |
| 28 | Oświetlenie pacjenta do badań o natężeniu oświetlenia LED min. 30 000 lux. Lampa przymocowana do szyny pólki |

Odpowiedź:

Podstawą wykonania jest załączona do Siwz specyfikacja.

(Dotyczy: OPN 3 - MEDYCZNA ŚCIENNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA ODDZIAŁ PRZESZCZEPOWY dł. 2 000mm - SZT. 12)

- Czy Zamawiający dopuści alternatywnie na zasadzie równoważności bardziej nowoczesny 
i innowacyjny produkt spełniający poniższe parametry? Proponowany produkt zapewnia najwyższe standardy higieny co jest niezwykle ważne na oddziałach Transplantacji Szpiku 
i Hematologii Dziecięcej.

| LP. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1 | Panel nadłóżkowy mocowany do ściany o estetycznym wyglądzie bez ostrych krawędzi. |
| 2 | Dostęp dla czynności serwisowych do terminali gazowych oraz mediów elektrycznych od frontu profilu panelu. |
| 3 | Gniazda elektryczne 230V - 12 szt. na jedno stanowisko |
| 4 | Gniazda teleinformatyczne RJ45 – 2 szt. na jeden panel nadłóżkowy |
| 5 | Gniazdo ekwipotencjalne – 6 szt. na jedno stanowisko |
| 6 | Miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt na jedno stanowisko |
| 7 | Gniazda gazowe typu AGA lub DIN ( do ustalenia z Zamawiającym) na jedno stanowisko: - 4 x tlen (O2) - 6 x sprężone powietrze (Air) |
| 8 | Szyna medyczna o przekroju 25 x 10 mm o długości panelu zintegrowana z panelem w dolnej jego części do mocowania dodatkowego wyposażenia. Udźwig szyny min. 50 kg na bieżący metr szyny. Wartość udźwigu szyny potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi panelu lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta panelu. |
| 9 | Oświetlenie na jedno stanowisko: -Pośrednie 54 W (+/-5%) na górze panelu włączane włącznikiem na panelu - Nocne max. 7 W na górze panelu włączane z panelu lub ściany ( wariant do ustalenia z Zamawiającym) Potwierdzenie parametru w załączonej instrukcji obsługi |
| 10 | Na każde stanowisko drążek infuzyjny przymocowany do szyny montażowej |
| 11 | Długość panelu 1700 mm |
| 12 | Powierzchnia z wyposażeniem odporna na środki dezynfekcyjne |

Odpowiedź:

Podstawą wykonania jest załączona do Siwz specyfikacja.

(Dotyczy: Gh 13 - ZABIEGOWA LAMPA ŚCIENNA - SZT. 3)

- Czy Zamawiający dopuści alternatywnie na zasadzie równoważności bardziej nowoczesny 
i innowacyjny  produkt spełniający poniższe parametry? Proponowany produkt zapewnia najwyższe standardy higieny co jest niezwykle ważne na oddziałach Transplantacji Szpiku 
i Hematologii Dziecięcej.

| L.p. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| 1 | Sufitowa lampa zabiegowa |
| 2 | Konstrukcja lampy zabiegowej i jej parametry zgodne z Polską Normą PN-EN-60601-2-41 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych” (potwierdzenie w załączonej Deklaracji Zgodności CE). |
| 3 | Źródło światła lampy: białe diody LED. Parametr potwierdzony w załączonej instrukcji obsługi lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny. |
| 4 | Wszystkie diody LED o takiej samej barwie. |
| 4 | Kopuła lampy zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Jedno z ramion wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy. (potwierdzenie: szkic lampy w załączonej instrukcji obsługi). |
| 5 | Kopuła lampy wyposażona w podwójny przegub umożliwiający łatwe manewrowanie kopułą w trzech prostopadłych osiach (potwierdzenie: szkic zestawu lamp w załączonej instrukcji obsługi). |
| 6 | Kopuła lampy wyposażona w centralny uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. 134 ºC (potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi). |
| 7 | W komplecie 5 rękojeści. |
| 8 | Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w zintegrowane uchwyty (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły (potwierdzenie: zdjęcie/rysunek kopuły i opis uchwytów w załączonej instrukcji obsługi). |
| 9 | Panel sterowania lampy umieszczony przy kopule, umożliwiający: a) włączane i wyłączanie lampy, oraz b) elektroniczną regulację natężenia światła wyposażony we wskaźnik ustawionego poziomu natężenia światła (opis funkcji panelu w załączonej instrukcji obsługi). |
| 10 | Maksymalne natężenie światła Ec lampy minimum 100 000 lux (potwierdzenie maksymalnej wartości natężenia światła Ec w załączonej instrukcji obsługi). |
| 11 | Możliwość elektronicznej regulacji natężenia światła lampy w zakresie od 50 % do 100 % Ec lub większym (potwierdzenie zakresu regulacji w załączonej instrukcji obsługi). |
| 12 | Średnica pola d10 lampy minimum 20 cm (potwierdzenie wartości parametru d10 w załączonej instrukcji obsługi). |
| 13 | Lampa zapewniająca białe światło: temperatura barwowa światła lampy (Tc) minimum 4800 K |
| 14 | Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik oddawania barw lampy Ra powyżej 90% (wartość współczynnika Ra potwierdzona w załączonej instrukcji obsługi). |
| 15 | Lampa zapewniająca możliwość pracy w dużym zakresie odległości lampy od oświetlanego pola: pomiar głębokości oświetlenia (wg PN-EN-60601-2-41:2012) L1+L2 ≥ 70 cm (potwierdzenie wartości parametru L1+L2 w załączonej instrukcji obsługi) |
| 16 | Kopuła lampy w kształcie koła, o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty (potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi). |
| 17 | Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez trudnych do czyszczenia otworów lub wąskich szczelin, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. (potwierdzenie: zdjęcie kopuły oraz informacje w załączonej instrukcji obsługi). |

Odpowiedź:

Podstawą wykonania jest załączona do Siwz specyfikacja.

(Dotyczy: Gh 14 - ZABIEGOWA LAMPA ŚCIENNA - SZT. 5)

- Czy Zamawiający dopuści alternatywnie na zasadzie równoważności bardziej nowoczesny 
i innowacyjny  produkt spełniający poniższe parametry? Proponowany produkt zapewnia najwyższe standardy higieny co jest niezwykle ważne na oddziałach Transplantacji Szpiku 
i Hematologii Dziecięcej.

| L.p. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| 1 | Sufitowa lampa zabiegowa |
| 2 | Konstrukcja lampy zabiegowej i jej parametry zgodne z Polską Normą PN-EN-60601-2-41 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych” (potwierdzenie w załączonej Deklaracji Zgodności CE). |
| 3 | Źródło światła lampy: białe diody LED. Parametr potwierdzony w załączonej instrukcji obsługi lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny. |
| 4 | Wszystkie diody LED o takiej samej barwie. |
| 4 | Kopuła lampy zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Jedno z ramion wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy. (potwierdzenie: szkic lampy w załączonej instrukcji obsługi). |
| 5 | Kopuła lampy wyposażona w podwójny przegub umożliwiający łatwe manewrowanie kopułą w trzech prostopadłych osiach (potwierdzenie: szkic zestawu lamp w załączonej instrukcji obsługi). |
| 6 | Kopuła lampy wyposażona w centralny uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. 134 ºC (potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi). |
| 7 | W komplecie 5 rękojeści. |
| 8 | Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w zintegrowane uchwyty (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły (potwierdzenie: zdjęcie/rysunek kopuły i opis uchwytów w załączonej instrukcji obsługi). |
| 9 | Panel sterowania lampy umieszczony przy kopule, umożliwiający: a) włączane i wyłączanie lampy, oraz b) elektroniczną regulację natężenia światła wyposażony we wskaźnik ustawionego poziomu natężenia światła (opis funkcji panelu w załączonej instrukcji obsługi). |
| 10 | Maksymalne natężenie światła Ec lampy minimum 100 000 lux (potwierdzenie maksymalnej wartości natężenia światła Ec w załączonej instrukcji obsługi). |
| 11 | Możliwość elektronicznej regulacji natężenia światła lampy w zakresie od 50 % do 100 % Ec lub większym (potwierdzenie zakresu regulacji w załączonej instrukcji obsługi). |
| 12 | Średnica pola d10 lampy minimum 20 cm (potwierdzenie wartości parametru d10 w załączonej instrukcji obsługi). |
| 13 | Lampa zapewniająca białe światło: temperatura barwowa światła lampy (Tc) minimum 4800 K |
| 14 | Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik oddawania barw lampy Ra powyżej 90% (wartość współczynnika Ra potwierdzona w załączonej instrukcji obsługi). |
| 15 | Lampa zapewniająca możliwość pracy w dużym zakresie odległości lampy od oświetlanego pola: pomiar głębokości oświetlenia (wg PN-EN-60601-2-41:2012) L1+L2 ≥ 70 cm (potwierdzenie wartości parametru L1+L2 w załączonej instrukcji obsługi) |
| 16 | Kopuła lampy w kształcie koła, o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty (potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi). |
| 17 | Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez trudnych do czyszczenia otworów lub wąskich szczelin, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. (potwierdzenie: zdjęcie kopuły oraz informacje w załączonej instrukcji obsługi). |

Odpowiedź:

Podstawą wykonania jest załączona do Siwz specyfikacja.

- Prosimy o przekazanie zestawienia ścianek szklanych wewnętrznych (SW 5.0).

Odpowiedź:

Zestawienie ścianek szklanych wewnętrznych należy przygotować na etapie PW.

- Prosimy o wyjaśnienie w jakim systemie mają być wykonane „systemowe ścianki szklane bezramowe z drzwiami – gr 10 cm” zlokalizowane w ciągach komunikacyjnych, które również posiadają oznaczenie SW 5.0. Prosimy o udostępnienie ich zestawienia oraz specyfikacji technicznej. Prosimy również o wyjaśnienie jaką ognioodporność mają mieć ww. ścianki, czy taką samą jak drzwi? Prosimy o potwierdzenie, że ścianka szklana bezramowa ma mieć grubość 10 cm.

Odpowiedź:

Rozwiązania szczegółowe ścianek zgodnie z operatem pożarowym i schematami załączonymi do dokumentacji. Szczegółowy dobór systemów na etapie PW.

- Prosimy o wyjaśnienie jak mają być wykończone zewnętrzne okrągłe słupy żelbetowe? Na rysunku elewacji podano tylko kolor.

Odpowiedź:

Beton zaimpregnowany w kolorze zgodnie z karta kolorów. Szczegóły na etapie PW.

- Prosimy o informację czy przewiduje się aby kanalizacja energetyczna pod projektowanym łącznikiem umożliwiała ewentualną wymianę kabli w przyszłości. Jeżeli tak, to prosimy 
o przedstawienie założeń do rozwiązania projektowego obejmującego ten element lub samego rozwiązania projektowego.

Odpowiedź:

Kanalizacja ma być drożna i przechodzić pod projektowanym tunelem, szczegóły należy wykonać na etapie projektu wykonawczego.

- Zabezpieczenie paliwa do 3 agregatów prądotwórczych. Ponieważ przekładka kabli SN wiąże się z czasowym przełączeniem obiektów strategicznych na jedno zasilanie i należy tym obiektom zabezpieczyć na czas prac zasilanie z AGREGATÓW. Czy inwestor zapewni 100% napełnienie 3 Agregatów przed przystąpieniem do przekładem kabli SN?

Odpowiedź:

To leży w gestii Wykonawcy.

- W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 16 z 12.03.2013 informujemy, że w dalszym ciągu nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pierwszą część pytania. Ponawiamy zadane wcześniej pytanie: Prosimy o wskazanie w projekcie ogrodzeń i bram wymienionych w STWiOR nr A1-02.20.01. Nie są one naniesione na rysunku PZT.

Odpowiedź:

Projekt zakłada 3 szlabany zewnętrzne na terenie, bramę zewnętrzną do garażu oraz ogrodzenie wiaty na azot.

- Prosimy o wyjaśnienie sprzeczności w wykończeniu spodów i boków kładek. Odpowiedź nr 41 podaje, że z okładziny elewacyjnej z żywicy utwardzonej termicznie wg rys. przekrój C-C. Na przekroju C-C okładzina z żywicy jest tylko w przegrodzie STZ 02.1 (poziom +14,95). Pozostałe przegrody kładki to STZ 02.0 (poziom +11,05 i + 7,00), czyli tynk strukturalny zewnętrzny. Jeśli ma być tynk, to prosimy o podanie rozwiązania na zabudowę pustki między belkami. Na rysunku elewacji zachodniej boki kładek oznaczono numerem 30, co zgodnie z legendą oznaczeń – tynk zewn. dekoracyjny. Prosimy o jednoznaczne rozwiązanie.

Odpowiedź:

Tynk zewnętrzny dekoracyjny.

- W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 37 informujemy, że nie została w dalszym ciągu wyjaśniona kwestia warstw dla pozostałych ścian zewnętrznych o symbolu SZ 3.03 (poza witrynami OZW003, OZW004, OZW005). Rysunki wyjaśniające, do których odsyła Zamawiający nie zawierają opisów poszczególnych warstw przegrody, można jedynie wywnioskować z układu i grubości wrysowanych elementów, że od zewnątrz jest panel drewniany na podkonstrukcji, dalej docieplenie grubości 13 cm, a nie wynika jaki materiał jest od strony pomieszczeń. Nie jest to bloczek gazobetonowy jak podano w opisie przegrody. Prosimy o jednoznaczne określenie warstw i ich grubości dla OZW001, OZW002 oraz podanie dla witryn OZW003, OZW004, OZW005 materiału wykończeniowego od strony pomieszczeń (czy również jest to panel drewniany).

Odpowiedź:

Ściany zaprojektowane jako witryny szklane z panelami pełnymi, od wewnątrz wykończone ścianą gipsowo-kartonową, a od zewnątrz panelem drewnianym.

- W zestawieniu widnieje informacja, że ślusarka okienna, fasady i witryny aluminiowe mają mieć podwyższoną izolacyjność akustyczną. Prosimy o podanie współczynnika Rw.

Odpowiedź:

Rw około 41(-2; -8) dB.

- Światła przejścia drzwi i wymiar otworu w murze są takie same. Który wymiar jest obowiązujący?

Odpowiedź:

W zestawieniu stolarki drzwiowej , w tabeli są dwie pozycje: wymiar otworu w świetle po otwarciu drzwi oraz wymiar otworu w ścianie. Te informacje są wiążące.

- Czy wszystkie drzwi zewnętrzne aluminiowe wyposażone są w pochwyty antypaniczne, czy tylko te na drogach ewakuacyjnych.

Odpowiedź:

Pochwyty antypaniczne mają tylko te drzwi, które są na drogach ewakuacyjnych.

- Czy samozamykacz z RKZ (mechanizm kolejności zamykania drzwi tylko dwuskrzydłowe) – należy zastosować tylko w drzwiach p.poż., tylko na drogach ewakuacyjnych czy wszystkich?

Odpowiedź:

Samozamykacz RKZ należy zastosować we wszystkich drzwiach.

- Żeby uzyskać U = 1,0 W/K*m2 (zgodnie ze specyfikacją) dla całości systemu fasad a nie tylko dla szyby – niezbędne jest zastosowanie dodatkowej przekładki termicznej i szyby dwukomorowej o grubości 48-52 mm. Prosimy o odpowiedź czy U=1 W/K*m2 odnosi się do całości systemu fasady czy tylko do szyby?

Odpowiedź:

U= 1 W/K*m2 odnosi się do całości fasady.

- Zgodnie z zestawieniem ślusarki wszędzie wpisano szkło P4 oraz zabezpieczenia antywłamaniowe – w specyfikacji szkło P4 oraz konstrukcje antywłamaniowe  występują jedynie na poziomie 0. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Szkło P4 oraz konstrukcje antywłamaniowe występują tylko na poziomie 0.

- Czy w którymś z pomieszczeń szpitalnych należy wykonać osłony jonizujące? Czy jest to 
w zakresie oferty czy będzie je montował dostawca urządzeń?

Odpowiedź:

W pracowni RTG, na poziomie 0, należy wykonać drzwi (DWRTG,DWRTG1), zabezpieczone blachą ołowianą wg projektu obliczeń osłon przed promieniowaniem jonizującym oraz okno stałe, szklone szkłem ołowiowym wg projektu obliczeń osłon przed promieniowaniem jonizującym.

Opis drzwi i okien umieszczony jest na rzutach zbiorczych.

- Okna aluminiowe o klasie odporności pożarowej EI60 mają być otwieralne i uchylne? Okna ppoż nie mogą posiadać funkcji wietrzenia. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Okna wyposażone w kurtyny pożarowe o odporności ogniowej EI 60 , zawierające w sobie

okna otwieralno - uchylne, muszą być wyposażone w samozamykacze.

- Prosimy o udostępnienie zestawienia wewnętrznych fasad aluminiowych.

Odpowiedź:

Zestawienie wewnętrznych fasad jest przedmiotem projektu wykonawczego.

- Czy w pomieszczeniach szpitalnych przeznaczonych na pobyt dzieci grzejniki mają być obudowane?

Odpowiedź:

Nie. Przepisy tego nie wymagają.

- Prosimy o udostępnienie rysunków konstrukcji stalowych, o których mowa w specyfikacji technicznej K-2.04.01

  - Podkonstrukcja stalowa pod ekrany ochronne na dachu

  - Podkonstrukcja stalowa zadaszeń stref wejściowych

  - Podkonstrukcja stalowa systemowa lameli przy klatkach ewakuacyjnych

  - Podkonstrukcja stalowa pod urządzenia

Odpowiedź:

Podkonstrukcje są po stronie Wykonawcy, który opracuje je po doborze odpowiednich rozwiązań technicznych. Podkonstrukcje pod urządzenia również należy wykonać po doborze odpowiednich typów urządzeń. Są to rozwiązania indywidualne.

- W związku z rozbudową sieci elektroenergetycznej konieczna będzie korekta nastaw 
w rozdzielni GPZ-SN (po uzgodnieniach z energetyką). Czy inwestor wykona projekt nastaw rozdzielni SN i uzgodni go z energetyką czy leży to w gestii wykonawcy?

Odpowiedź:

Wszelkie prace związane z budową nowego przyłącza leżą w gestii Wykonawcy.

- Czy w wycenie należy uwzględnić instalację elektrycznego podgrzewania podjazdu do garażu oraz innych urządzeń (np. rury p.poż, wycieraczki, rynny, dach).

Odpowiedź:

Tak.

- Czy w wycenie należy uwzględnić instalację detekcji CO i LPG w garażu.

Odpowiedź:

Tak.

- Prosimy o informację w jakim zakresie należy wykończyć pomieszczenia na parterze w strefie funkcjonalnej opisaną w PFU jako rezerwa pod rozbudowę kliniki.

Odpowiedź:

Zgodnie z kartami pomieszczeń.

- Czy koszty administracyjne wycinki drzew są po stronie:

    - Inwestor

    - G.W.?

Odpowiedź:

GW.

- Prosimy o informację czy doświadczenie głównego projektanta w projektowaniu obiektów budowlanych należy liczyć od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania 
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń czy Zamawiający uzna również doświadczenie w projektowaniu obiektów budowlanych sprzed daty ich pozyskania ?

Odpowiedź:

Od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

- W opisie Programu Funkcjonalno-Użytkowego pkt. 3.10.1.3. zapisano, że dla powietrza medycznego należy zastosować układ trzech kompresorów, dwóch zbiorników i dwóch osuszaczy adsorpcyjnych, a dla powietrza technicznego układ dwóch kompresorów, jednego zbiornika i dwóch osuszaczy chłodniczych. Na rysunku 1036_X_PP_IS_R_099_700_A_20130208_RZUT ZBIORCZY -1 GAZY MEDYCZNE znajduje się tylko jedna sprężarkownia powietrza wyposażona w układ trzech kompresorów, dwóch zbiorników i dwóch osuszaczy adsorpcyjnych oraz w układ redukcyjny rozdzielający powietrze na powietrze medyczne i techniczne. Czy Zamawiający przewiduje dwie osobne sprężarkownie powietrza (zgodnie z opisem) czy jedną sprężarkownię z układem rozdzielającym (zgodnie z rysunkiem)? Jednocześnie informujemy, że jeśli powietrze ma być stosowane np. do systemów sterylizacyjnych lub innych, które mogą spowodować nieoczekiwanie duży pobór to powinno być to powietrze techniczne dostarczane z osobnej sprężarkowni.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje jedną sprężarkownię z układem rozdzielającym na powietrze medyczne i powietrze techniczne zgodnie z rysunkiem oraz zestawieniem wyposażenia sprężarkowni opisanym w pkt.3.10.1.3 Programu Funkcjonalno Użytkowego.

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o podanie założeń konstrukcyjnych wykonania schodów (żelbet, stal) w klatce schodowej nr K4 w osiach P-P’.

Odpowiedź:

Schody żelbetowe zgodnie z częścią architektoniczną. Rozwiązania szczegółowe na etapie PW.

- Czy dostawa zabudów meblowych np. w pokoju zabaw dzieci jest w zakresie oferty?

Odpowiedź:

Tak, zabudowy meblowe stałe są w zakresie oferty.

- Czy identyfikacja wizualna pomieszczeń jest w zakresie oferty (tj. tabliczki przy drzwiach, tablice informacyjne itp.)?

Odpowiedź:

Tak, identyfikacja wizualna jest w zakresie oferty.

- Czy wyposażenie specjalne opisane w karcie kolorów i materiałów (Aa-2 łóżko składane dla osoby towarzyszącej w pokojach łóżkowych dla dzieci) jest objęte zakresem wyceny? Jeśli tak to prosimy o udostepnienie dokładnego opisu.

Odpowiedź:

Specyfikacja łóżka została załączona do dokumentacji.

- Z jakiego materiału ma być wykonane logo na elewacji?

Odpowiedź:

Logo ma być trwałe, widoczne, nieuciążliwe w utrzymaniu, zgodne z grafiką, materiały do ustalenia na etapie PW.

- Czy tabela Analiza Sumy Umownej (załącznik nr2 do SIWZ) może być modyfikowana? 
Tzn. czy pozycje mogą mieć wartość 0 i czy można dopisywać do niej nowe pozycje?

Odpowiedź:

Nie może być modyfikowana.

- Jaką izolacyjność akustyczną powinien posiadać ekran żaluzjowy, będący osłoną urządzeń na dachu?

Odpowiedź:

Szczegółowy dóbr ekranu akustycznego związany jest z doborem urządzeń na dachu i jest przedmiotem opracowania projektu wykonawczego.

- Prosimy o wskazanie miejsca występowania ścian oznaczonych symbolem SZ03.1 i SZ04.1. Na rzutach nie znaleziono ścian o takich symbolach.

Odpowiedź:

Ściana występuje w garażu na poziomie -1. Oś 5 i B.

- Prosimy o wyjaśnienie jak wykończone są kładki ewakuacyjne. Zgodnie z rysunkami elewacji jest to tynk, natomiast zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 41 z dnia 12 marca ma być wykończona żywicą utwardzaną termicznie. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie 41 z dnia 12. 03. 2013 r. była błędna. Kładki ewakuacyjne należy wykończyć: tynk strukturalny zewnętrzny dekoracyjny nanoporowy lub drobnoziarnisty barwiony w masie wg rys. elewacji.

- Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z MPWiK odnośnie dopuszczalnej ilości zrzutu wody pochodzącej z odwadnianego wykopu?

Odpowiedź:

Nie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na o wprowadzenie następującego zapisu do wzoru umowy:

„W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robót lub obiektów objętych niniejszą umową, kwota wynagrodzenia zawierająca podatek od towarów i usług (VAT) zostanie odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy.”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy 
i Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty potencjalne ryzyka związane z budową Obiektu.

(Pytanie 173 dotyczy: POZIOM –1)

- Na rysunku „Instalacji gazów medycznych -poziom -1” znajduje się pomieszczenie gazów medycznych nr B1.PT.031, do którego nie doprowadzono instalacji gazów medycznych 
a także nie znajdują się tam żadne urządzenia gazów medycznych. Prosimy o określenie dla pomieszczenia nr B1.PT.031:

  - jakie instalacje gazów medycznych należy doprowadzić

  - czym zakończyć instalacje gazów medycznych

  - jakie urządzenia będą montowane

  - parametrów technicznych montowanych urządzeń

Odpowiedź:

Nie należy doprowadzać żadnych instalacji gazów medycznych i nie będą tam montowane żadne urządzenia dla gazów medycznych.

(Pytanie 174 dotyczy: POZIOM 0)

- W „Zestawieniu wyposażenia medycznego dla pomieszczeń” dla gabinetu badań 
nr 00.IZ.118 oraz Izolatki nr 00.IZ.122 przewidziano tablicę gazów medycznych TPG. 
Na rysunku „Instalacji gazów medycznych –poziom 0” nie doprowadzono instalacji gazów medycznych do tych pomieszczeń. Prosimy o odpowiedź na pytania:

  - czy do gabinetu badań nr 00.IZ.118 należy doprowadzić instalację tlenu i zamontować TPG (1xO)?

  - czy do Izolatki nr 00.IZ.122 należy doprowadzić instalację tlenu, sprężonego powietrza oraz próżni i zamontować TPG (1xO, 1xA, 1xV)?

  - jeśli w Izolatce nr 00.IZ.122  należy zamontować zasilającą jednostkę medyczną to prosimy o przekazanie wyposażenia technologicznego.

Odpowiedź:

Tak należy doprowadzić instalację tlenu i sprężonego powietrza oraz zamontować po jednym podtynkowym punkcie poboru tlenu i sprężonego powietrza w pom. nr 00.IZ.118 oraz 
nr 00.IZ.122.

(Pytania 175 – 183 dotyczą: POZIOM 1):

- Czy w pomieszczeniach szpitala dziennego nr 01.SD.022 i  01.SD.026 (poziom 1) należy wycenić ścienne tablice poboru gazów medycznych TPG (1xO, 1xA) w ilości 3 szt. czy dla każdego stanowiska (5 szt.) w każdym z pomieszczeń?

Odpowiedź:

Nie należy wyceniać tablic poboru gazów. W skorygowanym PF-U, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27. 03. 2013 r. w ramach korekty Technologii Medycznej zostały opisane sufitowe jednostki zasilające.

- Czy w pomieszczeniach szpitala dziennego nr 01.SD.022 i  01.SD.026 (poziom 1) należy wycenić jednostkę zasilająca medyczną NPM po 1 szt. w każdym pomieszczeniu jak zaznaczono na rysunku „Instalacji gazów medycznych –poziom 1”?

Odpowiedź:

Nie należy wyceniać jednostek zasilających NPM. W skorygowanym PF-U, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27. 03. 2013 r. w ramach korekty Technologii Medycznej zostały opisane jednostki zasilające.

- Jeśli w pomieszczeniach szpitala dziennego nr 01.SD.022 i  01.SD.026 należy wycenić jednostkę zasilająca medyczną NPM po 1 szt. w każdym pomieszczeniu, to prosimy 
o wskazanie wyposażenia technologicznego dal tych jednostek.

Odpowiedź:

W skorygowanym PF-U, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27. 03. 2013 r. w ramach korekty Technologii Medycznej zostały opisane jednostki zasilające.

.

- Na rysunku „Instalacji gazów medycznych –poziom 1” znajduje się pomieszczenia podawania leków nr 01.PP.080, do którego nie doprowadzono instalacji gazów medycznych, ale zaznaczono jednostkę zasilająca medyczna OPN. Prosimy o potwierdzenie, że do pomieszczenia nr 01.PP.080 należy:

  - doprowadzić instalację tlenu i sprężonego powietrza lub wskazać jaką instalację należy doprowadzić

  - wycenić jednostkę zasilająca medyczna OPN 4

Odpowiedź:

Do jednostki zasilającej w pomieszczeniu nr 01.PP.080 należy doprowadzić tlen i sprężone powietrze oraz należy wycenić jednostkę zasilającą.

- Czy medyczne jednostki zasilające OPN 4 mają być wyposażone w punkty poboru (2xO, 2xA) czy (1xO, 1xA) na stanowisko?

Odpowiedź:

Wyposażenie jednostek zasilających w punkty poboru należy wykonać zgodnie z kartami wyposażenia zamieszczonymi w części: Technologia Medyczna.

- Na rysunku „Instalacji gazów medycznych –poziom 1” znajduje się 5 pracowni nr 01.L. 045, 044, 043, 042, 041, do których doprowadzono instalację sprężonego powietrza medycznego oraz sprężonego powietrza technicznego. Prosimy o potwierdzanie, że wskazane instalacje należy zakończyć pojedynczymi punktami poboru w ścianie (1xA, 1xAt) w każdym pomieszczeniu.

Odpowiedź:

Tak, należy zakończyć pojedynczymi punktami poboru typu laboratoryjnego.

Projekt technologii w Laboratorium przewiduje gniazdo sprężonego powietrza dla potrzeb pistoletu SELECTA w pomieszczeniu destylarni nr 01.L.051.

- Na rysunku „Instalacji gazów medycznych –poziom 1” do pracowni molekularnej 
nr 01.L.041 doprowadzono instalację sprężonego powietrza medycznego oraz sprężonego powietrza technicznego, natomiast do pracowni molekularnych nr 01.L.040 i .039, 
nie doprowadzono instalacji gazów medycznych. Czy do pracowni molekularnych 
nr 01.L.040 i .039 należy doprowadzić instalację sprężonego powietrza medycznego 
i sprężonego powietrza technicznego oraz zakończyć je pojedynczymi punktami poboru 
w ścianie (1xA, 1xAt) w każdym pomieszczeniu?

Odpowiedź:

Tak, należy doprowadzić sprężone powietrze medyczne i techniczne do pracowni nr 01.L.040 i 039 i zakończyć pojedynczymi punktami poboru w każdym pomieszczeniu.

Projekt technologii w Laboratorium przewiduje gniazdo sprężonego powietrza dla potrzeb pistoletu SELECTA w pomieszczeniu destylarni nr 01.L.051.

- W „Zestawieniu wyposażenia medycznego dla pomieszczeń” dla destylatorni nr 01.L.051 przewidziano ścienny pistolet do mycia i suszenia z doprowadzeniem instalacji sprężonego powietrza. Na rysunku „Instalacji gazów medycznych –poziom 1” nie doprowadzono instalacji gazów medycznych. Prosimy o potwierdzenie, że do destylatorni nr 01.L.051 należy doprowadzić instalację sprężonego powietrza technicznego i zakończyć punktem poboru 
w ścianie (1xAt).

Odpowiedź:

Tak należy doprowadzić instalację sprężonego powietrza technicznego i zakończyć punktem poboru w ścianie.

- Prosimy o potwierdzenie, że instalację ciekłego azotu należy doprowadzić tylko do pomieszczenia przechowywania w azocie nr 01.L.033 lub wskazanie pomieszczeń, do których należy doprowadzić instalację azotu.

Odpowiedź:

Do pomieszczenia nr 01.L.033 i nr 01.L.035 należy doprowadzić instalację ciekłego azotu.

(Pytania 184 – 189 dotyczą: POZIOM 2):

- Na rysunku „Instalacji gazów medycznych –poziom 2” do Sali odpoczynku nr 02.WO.030 doprowadzono instalację tlenu, próżni i sprężonego powietrza medycznego, natomiast 
w „6. SIWZ- formularz opisu panelu podwieszonego tzw. most  Mm dla WOM” jednostka zasilająca Mm wyposażona jest w punkty poboru tlenu i sprężonego powietrza. Prosimy 
o podanie właściwej ilości punktów poboru dla poszczególnych rodzajów gazów.

Odpowiedź:

Wyposażenie jednostek zasilających w punkty poboru gazów medycznych należy wykonać zgodnie z korektami kart wyposażenia zamieszczonymi w części: Technologia Medyczna.

- Na rysunku „Instalacji gazów medycznych –poziom 2” do pokoi 1-łóżkowych nr 02.WO. 043, 040, 039, 036, 034, 031 na oddziale wzmożonego nadzoru doprowadzono instalację tlenu, próżni i sprężonego powietrza medycznego, natomiast w „5. SIWZ- formularz opisu zestawu paneli OPN1 dla WOM” jednostka zasilająca OPN1 pozioma wyposażona jest w punkty poboru tlenu i sprężonego powietrza. Jakie i ile punktów poboru należy wycenić dla medycznej jednostki zasilającej dla pokoi łóżkowych wzmożonego nadzoru?

Odpowiedź:

Wyposażenie jednostek zasilających w punkty poboru gazów medycznych należy wykonać zgodnie z korektami kart wyposażenia zamieszczonymi w części: Technologia Medyczna.

- Czy na oddziale wzmożonego nadzoru dla do pokoi 1-łóżkowych nr 02.WO. 043, 040, 039, 036, 034, 031 będą montowane jednostki zasilające naścienne poziome czy jednostki zasilające pionowe czy poziome i pionowe (na co wskazuje pomieszczenie nr 02.WO.031, gdzie na rysunku „Instalacji gazów medycznych –poziom 2” zaznaczono symbole OPN1 
i OPN) czy też Mosty medyczne Mm według rysunku nr IS-04 „Instalacje sanitarne i gazy medyczne” z października 2011?

Odpowiedź:

W pokojach 1- łóżkowych na oddziale wzmożonego nadzoru należy montować jednostki medyczne zgodnie z korektą kart wyposażenia w części: Technologia Medyczna.

- W „5. SIWZ- formularz opisu zestawu paneli OPN1 dla WOM” dla jednostki zasilającej OPN1 pionowej brak punktów poboru gazów medycznych. Jakie i ile punktów poboru należy wycenić dla medycznej jednostki zasilającej OPN1 pionowej?

Odpowiedź:

Wyposażenie jednostek zasilających w punkty poboru gazów medycznych należy wykonać zgodnie z korektami kart wyposażenia zamieszczonymi w części: Technologia Medyczna.

- W „Zestawieniu wyposażenia medycznego dla pomieszczeń” pomieszczenie 02.H2.102 opisano jako pokój jednołóżkowy, natomiast na rysunku „Instalacji gazów medycznych –poziom 2” pomieszczenie 02.H2.102 to łazienka pacjenta, natomiast pomieszczenie 02.H2.104 to pokój łóżkowy. Prosimy o potwierdzanie, że nastąpiła omyłka i w „Zestawieniu wyposażenia medycznego dla pomieszczeń” opisano pomieszczenie 02.H2.104, a nie 02.H2.102.

Odpowiedź:

W zestawieniu wyposażenia medycznego dla pomieszczeń błędnie wskazano numer pomieszczenia 02.H2.102 – powinno być 02.H2.104.

- W „Zestawieniu wyposażenia medycznego dla pomieszczeń” dla pokoju dwułóżkowego 
nr 02.H2.119 przewidziano oprawę nadłóżkową OPN w ilości 1 szt. Na rysunku „Instalacji gazów medycznych –poziom 2” nie doprowadzono instalacji gazów medycznych. Prosimy 
o potwierdzenie, że do pokoju dwułóżkowego nr 02.H2.119 należy:

  - doprowadzić instalację tlenu i sprężonego powietrza lub wskazać jaką instalację należy doprowadzić

  - wycenić jednostkę zasilająca medyczna OPN taką jak dla pomieszczenia 02.H2.116s

Odpowiedź:

Do jednostki zasilającej w pomieszczeniu nr 02.H2.119 należy doprowadzić tlen i sprężone powietrze oraz należy wycenić jednostkę zasilającą OPN.

(Pytania 190 – 196 dotyczą: POZIOM 3):

- Czy na oddziale przeszczepowym (poziom 3) w pokojach jednołóżkowych nr 03.PR. 040, 043, 044, 049, 052, 055, 036, 033, 030, 027, 022, 018 będą montowane jednostki zasilające naścienne poziome OPN 3, jednostki zasilające pionowe OPN 3 (według „8. SIWZ- formularz opisu panelu przyściennego OPN 3 dla przeszczep.doc”) czy jednostki zasilające OPN 
i  jednostki zasilające NPM (według rysunku „Instalacji gazów medycznych –poziom 3”)?

Odpowiedź:

Na oddziale  przeszczepowym należy zamontować jednostki zasilające zgodnie z korektą kart wyposażenia w części: Technologia Medyczna.

- Jeśli w pokojach jednołóżkowych nr 03.PR.040, 043, 044, 0.49, 052, 055, 036, 033, 030, 027, 022, 018 będą montowane jednostki zasilające OPN i  jednostki zasilające NPM, to prosimy 
o wskazanie, którym wyposażeniem należy się kierować przy wycenie.

Odpowiedź:

Na oddziale przeszczepowym należy zamontować jednostki zasilające zgodnie z korektą kart wyposażenia w części: Technologia Medyczna.

- W opisie „8. SIWZ- formularz opisu panelu przyściennego OPN 3 dla przeszczep” (poziom 3) dla panelu pionowego brak ilości punktów ponoru. Prosimy o uzupełnienie ilości punktów poboru dla poszczególnych gazów.

Odpowiedź:

Wyposażenie jednostek zasilających w punkty poboru gazów medycznych należy wykonać zgodnie z korektami kart wyposażenia zamieszczonymi w części: Technologia Medyczna.

- Czy na oddziale poprzeszczepowym (poziom 3) w Sali ECP nr 03.PR.081 będą montowane medyczne jednostki zasilające pionowe OPN-p czy NMP w ilości 3 szt.?

Odpowiedź:

Na oddziale  poprzeszczepowym należy zamontować jednostki zasilające zgodnie z korektą kart wyposażenia w części: Technologia Medyczna.

- W ile i jakie punkty poboru  należy wyposażyć medyczne jednostki zasilające dla Sali ECP 
nr 03.PR.081?

Odpowiedź:

Wyposażenie jednostek zasilających w punkty poboru gazów medycznych należy wykonać zgodnie z korektami kart wyposażenia zamieszczonymi w części: Technologia Medyczna.

- Czy na oddziale poprzeszczepowym (poziom 3) w pokojach jednołóżkowych nr 03.PR. 086, 087, 090, 091, 094 będą montowane jednostki zasilające naścienne poziome OPN 2 (według „7. SIWZ- formularz opisu panelu przyściennego OPN 2 dla poprzeszczepowy.doc”) czy zasilające naścienne poziome OPN (według rysunku „Instalacji gazów medycznych –
poziom 3”)?

Odpowiedź:

Na oddziale  poprzeszczepowym należy zamontować jednostki zasilające zgodnie z korektą kart wyposażenia w części: Technologia Medyczna.

- Jeśli oddziale poprzeszczepowym (poziom 3) w pokojach jednołóżkowych nr 03.PR. 086, 087, 090, 091, 094 będą montowane jednostki zasilające OPN, to prosimy o wskazanie, którym wyposażeniem należy się kierować przy wycenie.

Odpowiedź:

Na oddziale  poprzeszczepowym należy zamontować jednostki zasilające zgodnie z korektą kart wyposażenia w części: Technologia Medyczna.

- Prosimy o podanie wymiarów tj. grubości i szerokości listew, z których wykonane mają być elementy paneli elewacyjnych drewnianych.

Odpowiedź:

Wstępnie założono wymiar 6/4 cm dokładną wartość potwierdzimy na etapie PW po wyborze systemu i przygotowaniu Mock-up.

- Prosimy o podanie grubości powłok posadzek z żywicy – F9, F11, F12, F13.

Odpowiedź:

Grubości powłok z żywicy należy ustalić na etapie PW w zależności od wyboru producenta 
i wytycznych danego systemu.

- Jakie cokoły mają być wykonane w pomieszczeniach z posadzkami z żywicy ?

Odpowiedź:

Cokoły wyoblane na wysokość 10 cm.

- Prosimy o odpowiedź czy urządzenia aktywne sieci LAN są po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Urządzenia aktywne sieci LAN są po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem elementów niezbędnych dla funkcjonowania poszczególnych systemów np. serwery BMS, IPTV, KD, punkty dostępowe sieci WiFi itd.

- W przypadku gdy, urządzenia aktywne sieci LAN są po stronie Zamawiającego, zwracam się z prośbą o odpowiedź czy będzie możliwość zasilania punktów dostępowych sieci bezprzewodowej (AP) z tych urządzeń?

Odpowiedź:

Punkty dostępowe są w zakresie Wykonawcy.

- Czy Zamawiający dopuści w celu spełnienia warunków udziału w zakresie Koordynatora Projektu osobę spełniającą wszystkie warunki SIWZ dział V pkt 2 ppkt 3 a) lecz posiadającą tytuł inżyniera? Warunek postawiony obecnie przez Zamawiającego łącznie z wymogiem 
10-letniego doświadczenia w nieuzasadniony sposób utrudnia uczciwą konkurencję, ponieważ nadawanie tytułów magistra na kierunkach technicznych wiąże się przede wszystkim ze zmianami systemu kształcenia w ramach jednego kierunku studiów, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat. Osoby, które posiadają tytuł inżyniera uzyskany w latach 80-nie miały możliwości uzyskania tytułu magistra, gdyż nie był on w tym czasie w ogóle nadawany na niektórych kierunkach w tym budowlanych, a jednocześnie mają takie same kwalifikacje zawodowe jak osoby z tytułem magistra nadanym w roku 2013.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz.

- Wnioskujemy o usunięcie wymogu wartości brutto min. 40 000 000,00zł budynku dla spełnienia warunków SIWZ w stosunku do Głównego projektanta. Warunek ten powoduje, że projektant, który posiada wymagane doświadczenie ale nie jest znana końcowa wartość zaprojektowanego budynku np.: obiekt jest w trakcie realizacji, nie może wziąć udziału 
w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz.

- Prosimy o odpowiedź czy żaluzje zewnętrzne mają być sterowane lokalnie przyciskami 
z pomieszczeń, czy centralnie (np. z BMS)?

Odpowiedź:

Żaluzje sterowane lokalnie przyciskami.

- Proszę o wyjaśnienie czy „Załącznik nr 2 – korekta 04.03.2013.pdf” z folderu „13Z3_16 Projekt umowy – GW – Rozbudowa – korekta 12. 03. 2013.zip” powinien być złożony z ofertą czy też na etapie podpisania umowy?

Odpowiedź:

Na etapie podpisania umowy.

- W świetle rozbieżności pomiędzy odpowiedziami z dnia 19.03.2013 na pytania nr 92 i 100 prosimy jeszcze raz o jednoznaczne określenie, czy wyposażenie pomieszczenia 00.P0.070 – Kawiarnia jest w zakresie przetargu?

Odpowiedź: Wyposażenie ruchome kawiarni jest po stronie najemcy.

- Na podstawie których rysunków należy wycenić roboty drogowe: „Projektu Zagospodarowania Terenu 1036_X_PP_ZT_R_000_001” (1) czy „Planu sytuacyjnego 
D-01_1036_03_PB_D_PZT”(2)? Projekty te znacznie różnią się między sobą np:

- Wjazdy od ul. Spiskiej wg rysunku (2) słupki przeszkodowe, a wg rysunku(1) szlabany

- Dziedziniec południowy wg rysunku (2) jako chodnik, a wg rysunku(1) chodniki i zieleń

- Dziedziniec północny wg rysunku (2) brak, a wg rysunku(1) chodniki i zieleń

- Dojścia do budynku od strony północnej wg rysunku (2) 1szt, a wg rysunku(1) 3szt

- Droga pożarowa wg rysunku (2) zakończona prosto, a wg rysunku(1) po łuku.

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikami graficznymi załączonymi do PFU (1036_X_PP_ZT_R_000_001) 
i ostatnią wersją projektu budowlanego zamiennego.

- Zgodnie z kartą kolorów i materiałów na części ścian należy wykonać winylową okleinę ścienną z grafiką. Prosimy o dokładne określenie ilości tych grafik, ponieważ z materiałów przetargowych można wyliczyć jedynie liczbę grafik w pokojach łóżkowych. Zaznaczamy, że cena takich grafik jest wysoka i ma znaczący wpływ na wartość oferty

Odpowiedź:

W kartach poszczególnych pomieszczeń podana jest minimalna powierzchnia ścian, na jakiej należy umieścić grafiki (np. korytarz min. 20% lub pokój łóżkowy – cała ściana naprzeciw łóżka).

- W karcie kolorów i materiałów opisane są wymagania dot. sufitów podwieszanych modułowych i m.in. wymóg zmywalności. W celu doboru tych sufitów prosimy o precyzyjne określenie jak często Zamawiający zamierza zmywać sufity i jakimi metodami.

Odpowiedź:

Należy zapewnić możliwość codziennego zmywania sufitu:

  - za pomocą wody z płynem dezynfekcyjnym pod ciśnieniem do 80 bar z odległości 30 cm;

  - parą (po zdemontowaniu poszczególnych płyt);

  - przeprowadzanie dezynfekcji gazowej, np. nadtlenkiem wodoru.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunków gwarancji poprzez wyłączenie z jej zakresu materiałów eksploatacyjnych takich jak: filtry, bezpieczniki, uszczelki, paski klinowe, łożyska, termiki, źródła światła, styczniki, bezpieczniki itp. Koszt zużycia tych materiałów jest trudny do oszacowania i zależy od sposobu eksploatacji przez użytkowników.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Siwz.

- Czy Zamawiający zgodnie z pkt 3.15 PFU str. 119 jak również z uwagi na to, że pacjentami będą dzieci, wymaga wykonania obudowy wszystkich grzejników z wyłączeniem łazienkowych?  Jeśli tak to prosimy o podanie rodzaju tych obudów.

Odpowiedź:

Nie. Przepisy tego nie wymagają.

- Jaki typ powierzchni kostki brukowej należy ująć w wycenie?  W karcie kolorów i materiałów podany jest tylko kolor i kształt.

Odpowiedź:

Parametry dot. kostki są w SST, gatunek I, wytrzymałość, nasiąkliwość, itd.

- Czy łóżka składane dla osoby towarzyszącej opisane w pkt Aa-2 są w zakresie oferty? Jeśli tak to prosimy o ich specyfikację.

Odpowiedź:

W skorygowanym PF-U, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 
27. 03. 2013 r., została opisana specyfikacja łóżka osoby towarzyszącej..

- Wymagane przez Zamawiającego terminy wykonania dla dat kluczowych od I do V 
są nierealne. W zakresie umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej, a daty kluczowe tego nie uwzględniają. Ponadto roboty budowlane mają podlegać nadzorowi archeologiczno-konserwatorskiemu co świadczy o możliwości natrafienia na obiekty archeologiczne 
i wydłużenia czasu realizacji. W związku z powyższym wnioskujemy o wydłużenie terminów kluczowych od I do V o 2 miesiące.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz.

- Zwracamy się z pytaniem, czy w związku z charakterem/złożonością przedmiotu przetargu 
w tym w szczególności z koniecznością indywidualnego podejścia do wycen wielu elementów oraz skierowania wielu zapytań ofertowych do producentów/dostawców urządzeń, wyposażenia, materiałów oraz w kontekście kilku dni ustawowo wolnych od pracy (okres świąteczny) przypadających w okresie przeznaczonym na przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zebrania, przeanalizowania, skompletowania danych kosztowych pozwalających na przygotowanie rzetelnej 
i profesjonalnej oferty np. o 1 tydzień?

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 26. 03. 2013 r. przesunął termin składania ofert na dzień 10. 04. 2013 r.

- Stosownie do treści § 21 ust. 4 pkt. 4.2 wzoru umowy, „30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zwrócone zostanie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty upływu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Robót” zwracamy uwagę, iż zgodnie ze znowelizowanym ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591) art. 147 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, nie zabezpiecza zaś już roszczeń z tytułu gwarancji jakości (drugie zdanie tego przepisu, dotyczące możliwości zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości, zostało w wyniku nowelizacji wykreślone). Potwierdza to również nowe brzmienie art. 151 ust. 2 PZP, z którego ustawodawca wykreślił zwrot „lub gwarancji jakości” dopuszczając jedynie wykorzystanie zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
W konsekwencji prosimy o zmianę postanowienia § 21 ust. 4 pkt. 4.2 wzoru umowy 
w następujący sposób: „30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zwrócone zostanie przez Zamawiającego w terminie 15 dni od daty upływu rękojmi”.

Odpowiedź:

- Prosimy o wykreślenie § 21 ust 6 z uwagi na jego niezgodność z UPZP art. 150 ust 2.

Odpowiedź:

- Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu, w którym jest mowa o cesji 
z ubezpieczenia CAR na bank?

Odpowiedź:

- Czy zamawiający posiada wzór umowy cesji z ubezpieczenia CAR?

Odpowiedź:

- Czy zamawiający może określić rodzaj sprzętu ujętego w paragrafie 22 podpunkt 3.3?

Odpowiedź:

- Jakie wykończenie ścian  należy przyjąć w łączniku:

  - zgodnie z dokumentacją projektową: tynk gipsowy 1000 na ścianie żelbetowej z wełną mineralną od wewnątrz bez wykończenia,

  - wełna mineralna z wyprawą typu lekka – mokra z jednokrotnym malowaniem

  - inne?

Odpowiedź:

Wykończenie ścian w łączniku: tynk cem-wap, malowanie, oraz okładzina z płyt włókno-cementowych. Warstwa SZ 07.0 na rysunku łącznika została zaktualizowana 
w skorygowanym PF-U, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 
27. 03. 2013 r.

- Jaki rodzaj sufitu podwieszanego  należy przyjąć w łączniku:

  - modułowy 60x60cm typu biurowego,

  - płyt GK,

  - inne?

Odpowiedź:

Sufit rastrowy C3.

- Czy należy przewidzieć docieplenie sufitu w łączniku? Brak docieplenia w opisie warstwy STD 03.0. Jeśli tak, to jaką grubość należy przyjąć.

Odpowiedź:

Ocieplenie jest narysowane na przekroju. Warstwa STD 03.0 na rysunku łącznika została zaktualizowana w skorygowanym PF-U, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27. 03. 2013 r.

- Jakie wykończenie ścian należy przyjąć w holu (pomieszczenie o nr 00.P0.069):

  - W2 (Tapeta z powłoką tedlar)  zgodnie z kartami pomieszczeń,

  - W1 (Tynk + malowanie) zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Karcie Kolorów i Materiałów”,

  - Inne?

Odpowiedź:

Wykończenie ścian zgodne z kartą pomieszczenia oraz Kartą Kolorów i Materiałów. Na ścianach tapeta z powłoką tedlar, na ścianie przy recepcji okładzina ze szkła lakierowanego bezpiecznego (W14/W15).

- Jakie wykończenie ścian należy przyjąć w korytarzu (pomieszczenie o nr 00.P0.009A):

  - W2 (Tapeta z powłoką tedlar)  zgodnie z kartami pomieszczeń,

  - W1 (Tynk + malowanie) zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Karcie Kolorów i Materiałów”,

  - Inne?

Odpowiedź:

Wykończenie ścian zgodne z kartą pomieszczenia oraz Kartą Kolorów i Materiałów. W karcie pomieszczenia napisane jest, że ściana powinna mieć wykończenie W2 (tapeta z powłoką tedlar).

- Jakie wykończenie ścian należy przyjąć w przedsionkach windy (np. pomieszczenia 
o nr 00.K.010 i 00.K.011):

  - W2 (Tapeta z powłoką tedlar)  zgodnie z kartami pomieszczeń,

  - W1 (Tynk + malowanie) zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Karcie Kolorów i Materiałów”,

  - Inne?

Odpowiedź:

Wykończenie ścian zgodne z kartą pomieszczenia oraz Kartą Kolorów i Materiałów. W karcie pomieszczenia napisane jest, że ściana powinna mieć wykończenie W2 (tapeta z powłoką tedlar) + oznakowanie piętra na ścianie naprzeciwko wind.

- Prosimy o potwierdzenie, że łóżka rodziców składane o symbolu TEL Aa2 są poza zakresem oferty. Jeżeli łóżka należy uwzględnić w ofercie, prosimy o przesłanie specyfikacji.

Odpowiedź: Łóżko o symbolu TE Aa2 jest w zakresie oferty. Specyfikacja załączona do dokumentacji (część Technologia medyczna – specyfikacja).

- Jaki system ochrony ścian przed uszkodzeniem należy zastosować w pomieszczeniach takich jak: 00.ST.100-pom.socjalne dla pracowników, 00.ST.089 szatnia studentów?

Odpowiedź:

Dokładne sprecyzowanie systemu na etapie PW. W pomieszczeniach socjalnych należy wykonać ochronę w strefie biurka lub przejść w pom. szatni np. odboje lub odbojoporęcze.

- Czy pylon reklamowy ujęty w pkt A.2. 19.03 jest w zakresie przetargu? Jeżeli tak, prosimy 
o wskazanie na projekcie i podanie specyfikacji.

Odpowiedź:

Pylon reklamowy nie jest w zakresie przetargu.

- Czy meble i elementy dekoracji wnętrz ujęte w pkt A.2. 19.03 są w zakresie przetargu? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie na projekcie i podanie specyfikacji.

Odpowiedź:

Wszystkie meble i wyposażenie ujęte w dokumentacji przetargowej i specyfikacjach są 
w zakresie przetargu.

- Prosimy o potwierdzenie, że poniżej wymienione rodzaje przegród  nie występują w projekcie:

  - SZ 03.1

  - SZ 03.2

  - SZ 03.6

  - SZ 04.1

  - SZ 04.2

  - SZ 04.6

  - SZ 05.0

Jeżeli występują prosimy o wskazanie ich lokalizacji.

Odpowiedź:

- występuje (m.in. na poziomie -1 oś B/4-5)

- występuje (oś P’/2-4)

- występuje (oś P’/2-4)

- nie pokazano (warstwa występuje-należy opracować detale na etapie PW)

- Nie ma takiej warstwy

- Zgodnie z rysunkiem elewacji

- nie pokazano (warstwa występuje-należy opracować detale na etapie PW).

- W związku z rozbieżnościami w PB prosimy o sprecyzowanie, czy słupy żelbetowe na zewnątrz budynku mają być:

  - wykończone tynkiem mineralnym

  - obudowane panelami kompozytowymi?

Odpowiedź: Tynk strukturalny zewnętrzny dekoracyjny nanoporowy.

- Prosimy o podanie specyfikacji lameli aluminiowych, którymi obudowane mają być drzwi techniczne stalowe DT.

Odpowiedź:

Drzwi zewnętrzne  DZT01,DZT02 ujęte są również w zestawienie witryny ZW006. Cała witryna, łącznie z drzwiami technicznymi wykonana jest z okładziny listwowej, LAMELI w systemie aluminiowym. Drzwi należy wykonać zgodnie z rysunkami warsztatowymi dostawcy systemu po zatwierdzeniu przez inżyniera kontraktu.

Opracowanie jest przedmiotem PW.

- Czy żaluzje aluminiowe sterowane automatycznie przewiduje się do wykonania:

  - na poziomie parteru,

  - na piętrach?

Odpowiedź:

Na wszystkich piętrach (pomijając elewację północna).

- Prosimy o potwierdzenie, ze występowanie okien KP EI 60 przyjęte zostało prawidłowo.

Odpowiedź:

W opisanych oknach zaprojektowano kurtyny pożarowe.

- Prosimy o potwierdzenie, że samozamykacze obudowane wykonane mają być ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo.

Odpowiedź:

Samozamykacze ze stali nierdzewnej.

- Prosimy o określenie koloru szkła barwionego w masie dla okien i witryn aluminiowo-szklanych.

Odpowiedź:

Wyjaśniono we wcześniejszych odpowiedziach, że szkło będzie wysokoselektywne  przeciwsłoneczne z Powłoką Planibel Energy NT.

- Prosimy o potwierdzenie grubości izolacji termicznej (10cm) w warstwach z panelami drewnianymi i panelami kompozytowymi.

Informacje otrzymane na w/w punkty pozwolą nam na przygotowanie Państwu oferty jak najbardziej kompletnej i rzetelnej.

Odpowiedź:

Izolacja termiczna w warstwach z panelami drewnianymi i kompozytowymi powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniem;  powinna wynosic min. 12 cm polistyrenu ekstrudowanego o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,038 W/mK.

Szczegółowe rozwiązania na etapie PW.

- Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17.04.2013. Ponieważ przedmiotem niniejszego postępowania jest min. sporządzenie projektu wykonawczego, przy opracowywaniu którego wykonawca może przedstawić własne rozwiązania i technologie (pozostające w zgodności z PFU), koniecznym jest dokonanie wnikliwej oceny dokumentacji oraz opracowania i wyceny rozwiązań, które pozwolą sporządzić ofertę zgodną z wymogami stawianymi przez Zamawiającego i jednocześnie atrakcyjną cenowo.

W interesie Zamawiającego jest bowiem otrzymanie rzetelnej i najkorzystniejszej cenowo oferty, na co potrzebny jest odpowiedni czas, dlatego też wnioskujemy jak powyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 26. 03. 2013 r. przesunął termin składania ofert na dzień 10. 04. 2013 r.

- W związku z koniecznością opracowania wstępnych projektów wykonawczych, stopniem skomplikowania zadania i brakiem odpowiedzi na wszystkie zadane pytania prosimy 
o przesuniecie terminu składania ofert na dzień 17. 04. 2013 r.

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 26. 03. 2013 r. przesunął termin składania ofert na dzień 10. 04. 2013 r.

- W PFU z dnia 27. 03. 2013 – załącznik nr 6 – folder T-2 pojawił się załącznik „Łóżko rodzica”, którego nie było w pierwotnie zamieszczonej dokumentacji przez Zamawiającego – Proszę 
o odpowiedź czy należy wyceniać łóżka pomimo, że należą do wyposażenia ruchomego, które nie jest w zakresie przetargu oraz czy należy dołączać ten załącznik do oferty?

Odpowiedź:

Należy wyceniać łóżko i dołączyć ten załącznik do oferty.

- W PFU z dnia 27. 03. 2013 w załączniku nr 6 w folderze T-2 pojawił się załącznik „przedmiar 
i kosztorys hematologia” którego nie było w pierwotnie zamieszczonej dokumentacji przez Zamawiającego – prosimy o odpowiedź czy należy wypełniać i dołączyć przedmiotowy załącznik do oferty?

Odpowiedź:

Załącznik służy do określenia ilości stałego wyposażenia medycznego i określeniu jego parametrów.

UWAGA !

- W toku przygotowywania oferty należy uwzględnić treść niniejszych odpowiedzi.

- Zamawiający koryguje treść Projektu umowy, poprzez skreślenie § 21 ust. 6 (wynik. 
z odp. na pyt. nr 112 drugiej części Odpowiedzi na pytania, zawarte na str. 1 niniejszego pisma).

- Zamawiający zamieszcza skorygowany Projekt umowy na stronie internetowej. Należy 
z niego korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

Kanclerz

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

#### Mgr Artur Parafiński