Załącznik nr 1 do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY   ZI / AM / PN –  1 / 11

(korekta – 21. 01. 2011 r.)

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

- Nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę

- Nr telefonu: .........................................          4. Nr  faksu:  .....................................................

5.  E-mail ........................................................    6. Adres www..............................................................

7. NIP : ....................................................... 8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto PLN | Ilość | Wartość Netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa do Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej AM na terenie Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, 50-556 Wrocław, następujących urządzeń: |
|  | 1 | Urządzenie do wykonywania zdjęć panoramicznych i cefalometrycznych głowy |  | 1 |  |  |
|  | 2 | Urządzenie do wykonywania cyfrowych zdjęć stomatologicznych wewnątrzustnych (radiografia cyfrowa) |  | 1 |  |  |
|  | 3 | Zestawy komputerowe stacjonarne do aparatów rtg |  | 3 |  |  |
|  | 4 | Monitory |  | 6 |  |  |
|  | 5 | Fartuchy ołowiowe 0,35 Pb |  | 2 |  |  |
|  | 6 | Osłony na tarczycę 0,35 Pb |  | 2 |  |  |
|  | Razem |  |  |
|  | Słownie brutto PLN |  |
| 10 | Termin realizacji zamówienia : |  |
| 11 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla urządzeń należących do przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy oraz 60 miesięcy dla lamp RTG, od dnia odbioru. Przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki lub zostanie ustalony sposób dostarczenia uszkodzonego urządzenia do naprawy na koszt Wykonawcy. Naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli zaistnieje konieczność importu części zamiennych - w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę w kraju. Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana bloku funkcjonalnego – modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia, na nowy równoważny zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) uszkodzeniu tego bloku funkcjonalnego / modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 36 miesięcy oraz dla lanp RTG – 60 miesi ęcy. Lokalizacja autoryzowanego serwisu (podać nazwę, adres, telefon, e-mail): |

  - Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

  - Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

  - Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                            Pieczęć i podpis Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK  NR 2                                                   Arkusz techniczny     (korekta  - 19. 01. 2011 r.)

Poz. nr 1

Urządzenie do wykonywania zdjęć panoramicznych i cefalometrycznych głowy

Nazwa i adres  Wykonawcy

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksymalne napięcie generatora: 90 kV | Tak |  |
| 2. | Minimalne napięcie generatora: 60 kV | Tak |  |
| 3. | Napięcie zasilania – 230 V | Tak |  |
| 4. | Maksymalny prąd lampy: od 15 do 16 mA | Tak |  |
| 5. | Minimalny prąd lampy: od 2 do 3 mA | Tak |  |
| 6. | Częstotliwość pracy generatora: min. 40 kHz | Tak |  |
| 7. | Ognisko lampy wg. normy IEC 336: maks. 0,5 mm | Tak |  |
| 8. | Filtracja całkowita: min. 2,5 mm Al | Tak |  |
| 9. | Obrazowanie cefalometryczne | Tak |  |
| 10. | Zmiana formatów wykonywanych zdjęć | Tak |  |
| 11. | Format zdjęcia: min. 220 x 240 mm | Tak |  |
| 12. | Oprogramowanie do wykonywania automatycznych analiz cefalometyrycznych | Tak |  |
| 13. | Tryb badania dzieci | Tak |  |
| 14. | Program zdjęć bocznych | Tak |  |
| 15. | Program zdjęć przednich | Tak |  |
| 16. | Program zdjęć tylnych | Tak |  |
| 17. | Program submento – vertex | Tak |  |
| 18. | Program oceny wieku kostnego (dłoń lub kręgosłup) | Tak |  |
| 19. | Badania pantomograficzne | Tak |  |
| 20. | Skala szarości: min. 14 bitów | Tak |  |
| 21. | Maksymalny czas badania pantomograficznego: 15 s | Tak |  |
| 22. | Zmienna trajektoria ruchu głowicy | Tak |  |
| 23. | Kompensacja kształtu żuchwy | Tak |  |
| 24. | Kompensacja wad zgryzu | Tak |  |
| 25. | Automatyczna kontrola ekspozycji | Tak |  |
| 26. | Dawka przy ekspozycji: poniżej 10μSv | Tak |  |
| 27. | Program badania dzieci | Tak |  |
| 28. | Program wykonywania segmentów pantomografu | Tak |  |
| 29. | Program badania zatok szczękowych | Tak |  |
| 30. | Program badania stawów skroniowo-żuchwowych | Tak |  |
| 31. | Program badania stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu | Tak |  |
| 32. | automatyczna kontrola ekspozycji | Tak |  |
| 33. | akwizycja obrazu w standardzie DICOM | Tak |  |
| 34. | Fantom sprawdzający geometrię modułu pantomograficznego | Tak |  |
| 35. | Fantom do weryfikacji geometrii lampy względem przystawki jeżeli ten zakres kontroli nie jest wbudowany w fantom fabryczny | Tak |  |
| 36. | Fantom do pomiaru rozdzielczości | Tak |  |
| 37. | Miernik dawki do badania powtarzalności dawki dla obrazowania cyfrowego | Tak |  |
| 38. | Akwizycja obrazów na panelu cyfrowym (Flat Panel) | Tak |  |
| 39. | Funkcje DICOM: Worklist, Modality Performed Procedure Step, Store, Print | Tak |  |

Poz. nr 2

Urządzenie do wykonywania cyfrowych zdjęć stomatologicznych wewnątrzustnych (radiografia cyfrowa)

Nazwa i adres  Wykonawcy

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat RTG |  |  |
| 1. | Ognisko lampy rtg – 0,4 mm | Tak |  |
| 2. | Panel sterujący na głowicy lub na generatorze urządzenia | Tak |  |
| 3. | Zakres napięcia anodowego aparatu rtg: 60-70 kV | Tak |  |
| 4. | Anatomiczny wybór czasów, wybór dorosły-dziecko i klisza-radiografia | Tak |  |
|  | Radiografia |  |  |
| 5. | Rozdzielczość realna: min. 20 pl/mm | Tak |  |
| 6. | Pozycjonery do wszystkich technik | Tak |  |
| 7. | Współpraca z Windows 64 bit | Tak |  |
| 8. | Akwizycja obrazów na panelu cyfrowym (Flat Panel) | Tak |  |
| 9. | Funkcje DICOM: Worklist, Modality Performed Procedure Step, Store, Print | Tak |  |

Poz. nr 3

###### Wyposażenie dodatkowe

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawy komputerowe stacjonarne do aparatów rentgenowskich – 3kpl. |
| A. | Komputer stacjonarny |  |  |
| 1 | Procesor min. 2,8 GHz Core2 Duo lub równoważny | Tak |  |
| 2 | Pamięć RAM min. 4 GB | Tak |  |
| 3 | Karta graficzna zewnętrzna 512 MB RAM 128 bit DDR3 | Tak |  |
| 4 | Dysk twardy (HDD) min. 1 TB | Tak |  |
| 5 | Napęd optyczny DVD +/- RW | Tak |  |
| 6 | Klawiatura | Tak |  |
| 7 | Mysz USB, rozdzielczość min. 800 dpi | Tak |  |
| 8 | System operacyjny Windows lub równoważny w zakresie: pełnej integracji z domeną Windows opartą na serwerach Windows w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; zarządzania komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem specjalistycznym do aparatu | Tak |  |
| B. | Monitor – 2 szt. dla jednego zestawu LCD min. 19’’ Czas reakcji maks. 5 ms | Tak |  |

###### WYMAGANIA INSTALACYJNE

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie planów adaptacyjnych we wskazanych przez zamawiającego pomieszczeniach do instalacji zaoferowanych urządzeń – w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy dostawy | Tak |  |
| 2 | Wykonanie projektu ochronności radiologicznej gabinetu rtg – w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy dostawy | Tak |  |
| 3 | Wykonanie testów akceptacyjnych dla zainstalowanych urządzeń przez autoryzowany serwis lub jednostkę do tego uprawnioną (§ 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 194, poz. 1625)) – w terminie po instalacji urządzeń a przed szkoleniem personelu zamawiającego | Tak |  |
| 4 | Wykonanie przyłączenia do systemu archiwizacji obrazów RIS/PACS firmy Alteris | Tak |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy