Załącznik nr 1 A do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY  ZI / AM / PN – 3 / 11 część A

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.     Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.  Nr. telefonu: .........................................         4. Nr.  faksu:  .....................................................

5.  E-mail ........................................................   6. Adres www..............................................................

7. NIP : .......................................................        8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto PLN | Ilość | Wartość Netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator |  | 1 |  |  |
|  | Pulsoksymetr |  | 1 |  |  |
|  | Razem PLN |  |  |
|  | Razem słownie brutto PLN |  |
| 10 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla urządzeń należących do przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące, od dnia odbioru. Przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki lub zostanie ustalony sposób dostarczenia uszkodzonego urządzenia do naprawy na koszt Wykonawcy. Naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę w kraju. Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana bloku funkcjonalnego – modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia, na nowy równoważny zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) uszkodzeniu tego bloku funkcjonalnego / modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. Lokalizacja autoryzowanego serwisu (podać nazwę, adres, telefon, e-mail): |

11. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

  - Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

ZI / AM / PN – 3 / 11    Arkusz techniczny                          Zał. nr 2 A do Siwz

(korekta - 25. 02. 2011 r.)

Poz. 1

Defibrylator

Nazwa i adres  Wykonawcy

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| L.p. | Opis | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wbudowany ekran LCD o wymiarach min. 5.7” o wysokim kontraście (czytelny odczyt w niesprzyjających warunkach oświetleniowych) | TAK, podać |  |
|  | Ekran LCD o rozdzielczości min. 320 x 240 pikseli | TAK, podać |  |
|  | Zastosowanie we wszelkich sytuacjach krytycznych w intensywnej opiece medycznej | TAK |  |
|  | Prosta i łatwa obsługa | TAK |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji – energia defibrylacji min. 2 – 200 J | TAK, podać |  |
|  | Defibrylacja asynchroniczna i kardiowersja (synchroniczna) | TAK |  |
|  | Dostosowanie impulsu do rezystancji ciała pacjenta | TAK |  |
|  | Zintegrowane łyżki twarde do defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Wyświetlanie min. 6 krzywych na ekranie z 12-kanałowego EKG | TAK, podać |  |
|  | Wymienne karty pamięci do zapisu danych | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | TAK |  |
|  | Tryb AED | TAK |  |
|  | Stymulacja serca | TAK |  |
|  | a | Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna | TAK |  |
|  | b | Tryby stymulacji: sztywny i na żądanie | TAK |  |
|  | c | Natężenie prądu stymulacji: min. 10 – 150 mA | TAK, podać |  |
|  | d | Zakres stymulacji: min. 30 – 150 impulsów na minutę | TAK, podać |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 5 godzin | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do archiwizacji danych | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Wymiary max: 33 x 16 x 29 cm (Szer. x Dł. x Wys.) | (skreślony) |  |
|  | Waga max. 5,9 kg | (skreślony) |  |
|  | Podpowiedzi głosowe w języku polskim | TAK |  |
|  | Wytrzymała obudowa odporna na uderzenia | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania w trudnych warunkach atmosferycznych | TAK |  |
|  | Zintegrowany pulsoksymetr SpO2, | TAK |  |
|  | Moduł stymulacji przezskórnej serca | TAK |  |
|  | Detekcja VF/VT | TAK |  |
|  | Detekcja kardiostymulatorów | TAK |  |
|  | Spełnia Normę PN-EN 62353 DIN VDE 0751 | TAK |  |
|  | Warunki działania min: 0 ... 50º C, 30 ... 95% wilgotność względna, bez kondensacji, 700 ... 1060 hPa, działanie ciągłe | TAK, podać |  |
|  | Warunki przechowywania min.: 20 ... 65º C, 20 ... 95% wilgotność względna, bez kondensacji, 500 hPa... 1060 hPa, działanie ciągłe | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe - bateria: Li-Ion z ładowarką | TAK |  |
|  | System monitora defibrylacji składający się z min. 3 elementów: ekran, moduł pacjenta, defibrylator. Poszczególne elementy komunikują się ze sobą bezprzewodowo. Komunikacja bezprzewodowa pomiędzy modułami o zasięgu min. 10 m. Niezależne zasilanie bateryjne każdego modułu urządzenia przez takie same baterie z możliwością ich wymiany pomiędzy modułami. | TAK, podać |  |

ZI / AM / PN – 3 / 11    Arkusz techniczny                          Zał. nr 2 A do Siwz

Poz. 2

Pulsoksymetr

Nazwa i adres  Wykonawcy

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| L.p. | Opis | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 2. | Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym | TAK |  |
| 3. | Zasilanie AC 220 VAC 50 Hz+/-10% | TAK |  |
| 4. | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora na minimum 7 godzin pracy | TAK |  |
| 5. | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia | (skreślony) |  |
| 6. | Regulacja kąta ustawienia urządzenia na podłożu - nóżki umożliwiające podniesienie urządzenia dla zapewnienia bardziej czytelnego obrazu | (skreślony) |  |
|  | MIERZONE WARTOŚCI |  |  |
| 7. | Zakres pomiaru saturacji 1-100 % | TAK, podać |  |
| 8. | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 80% - 100% +/- 2 cyfry 60% - 80% +/- 3 cyfry | TAK, podać |  |
| 9. | Zakres pomiaru pulsu min. 20-250 uderzeń na minutę | TAK, podać |  |
| 10. | Dokładność pomiaru w całym zakresie +/- 3 uderzeń na minutę | TAK, podać |  |
| 11. | Ciągły tryb monitorowa nią parametrów | TAK |  |
|  | WYŚWIETLACZ |  |  |
| 12. | Wyświetlacz typu LCD o dużym kontraście (prezentujący zarówno krzywą pletyzmograficzną i jak i parametry pomiarowe, wartości SpO2 oraz pulsu) albo wyświetlacz LCD prezentujący krzywą pletyzmograficzną oraz wyświetlacze LED prezentujące wartości numeryczne SpO2 oraz pulsu | TAK |  |
| 13. | Regulacja kontrastu wyświetlacza | TAK |  |
| 14. | Wyświetlanie wartości pulsu i saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
| 15. | Preselekcja trybu pracy wyświetlacza, tak by urządzenie uruchamiało się w żądanej przez użytkownika konfiguracji. | TAK |  |
| 16. | Wskaźnik amplitudy pulsu | TAK |  |
| 17. | Wskaźnik poszukiwania pulsu | TAK |  |
| 18. | Wskaźnik wyciszenia alarmów | TAK |  |
| 19. | Wskaźnik zasilania sieciowego | TAK |  |
| 20. | Wskaźnik zasilania akumulatorowego | TAK |  |
| 21. | Wskaźnik artefaktu | TAK |  |
| 22. | Wskaźnik odłączenia czujnika | TAK |  |
| 23. | Min 24 godzinne trendy SpO2 i Pulsu z możliwością prezentacji tabelarycznej oraz graficznej na ekranie urządzenia oraz z opcją wydruku na zewnętrznej drukarce. | TAK, podać |  |
|  | TRANSMISJA DANYCH |  |  |
| 24. | Wyjście EIA 232 lub RS-232 | TAK, podać |  |
| 25. | Wyjście RS 422-lub RS-232 | TAK, podać |  |
| 26. | Wyjście analogowe (0-1 V) SPO2, HR, pletyzmogram | (skreślony) |  |
| 27. | Funkcja przywołania pielęgniarki | (skreślony) |  |
|  | ALARMY |  |  |
| 28. | Alarm dźwiękowy i wizualny dla pulsu | TAK |  |
| 29. | Alarm dźwiękowy i wizualny dla saturacji | TAK |  |
| 30. | Zmienna wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości pozwalająca na śledzenia zmian SpO2 bez podchodzenia do monitora | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny rozładowania wewnętrznego akumulatora | TAK |  |
|  | Regulacja głośności alarmu | TAK |  |
|  | Regulacja czasu wyciszenia alarmu | TAK |  |
|  | Regulacja dolnej i górnej granicy alarmu pulsu z funkcją prezentacji na wyświetlaczu - wyświetlanie wartości w trybie dużych cyfr | TAK |  |
|  | Regulacja dolnej i górnej granicy alarmowej SpO2 z funkcją cią prezentacji na wyświetlaczu - wyświetlanie wartości w trybie dużych cyfr | TAK |  |
|  | Regulacja czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji w zakresie: l0 s, 25 s, 50 s, 100 s dla zmian o 1%. | (skreślony) |  |
|  | Regulacja czasu opóźnienia reakcji na zmianę saturacji wyższą niż 1% według algorytmu: (l0 s, 25 s, 50 s, l00 s) / wartość zmiany saturacji = czas opóźnienia reakcji alarmu. | (skreślony) |  |
|  | Regulacja głośności alarmów | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Przewód łączący urządzenie z czujnikiem pomiarowym - kabel DoC-10 | TAK |  |
|  | Czujnik pomiarowy saturacji typu klips 1 szt. - DS100A lub D-YS z DYSPD nie ujęty w cenie podstawowej urządzenia | TAK |  |
|  | Czujniki pomiarowe dla jednego pacjenta kalibrowane cyfrowo 24 szt. Pełna gama czujników przeznaczonych dla jednego pacjenta |  |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy