Załącznik nr 1 B do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY  ZI / AM / PN – 3 / 11 część B

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2..  Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.  Nr. telefonu: .........................................         4. Nr.  faksu:  .....................................................

5.  E-mail ........................................................   6. Adres www..............................................................

7. NIP : .......................................................        8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto PLN | Ilość | Wartość Netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw Ambu |  | 1 |  |  |
|  | Zestaw laryngoskopowy |  | 1 |  |  |
|  | Razem PLN |  |  |
|  | Razem słownie brutto PLN |  |
| 10 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla urządzeń należących do przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące, od dnia odbioru. Przybycie serwisanta nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki lub zostanie ustalony sposób dostarczenia uszkodzonego urządzenia do wymiany na koszt Wykonawcy. Wymiana zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę w kraju. Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymieniony moduł zostanie dostarczony z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. Lokalizacja autoryzowanego serwisu (podać nazwę, adres, telefon, e-mail): |

11. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

  - Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

ZI / AM / PN – 3 / 11    Arkusz techniczny                          Zał. nr 2 B do Siwz

(korekta - 25. 02. 2011 r.)

Poz. 1

Zestaw Ambu (worek resuscytacyjny)

Nazwa i adres  Wykonawcy

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| L.p. | Opis | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Objętość oddechowa: min. 200 - 1200 ml | TAK, podać |  |
|  | Objętość minutowa: min. 4 - 14 l / min. | TAK, podać |  |
|  | Przepływ w trybie pracy ręcznej – przepływomierz o zakresie min. 0 - 40 l / min. | TAK, podać |  |
|  | Częstość oddechu: min. 12-20 / min. | TAK, podać |  |
|  | Ogranicznik ciśnienia wdechowego (zastawka nadciśnienia) : 60 cm H20, | TAK |  |
|  | Wyposażony w moduł elektroniczny kontrolujący ciśnienie w drogach oddechowych, informujący o wzroście/spadku ciśnienia w obwodzie oddechowym | TAK |  |
|  | Zasilanie: tlenem z sieci gazów medycznych | TAK |  |
|  | Zużycie tlenu: objętość minutowa + maksymalnie 0,5 l / min. | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji: wymuszony, spontaniczny | TAK |  |
|  | Zastawka PEEP: regulacja 0-20 cm H2O lub 1,5-20 cm H2O zastawką PEEP Ambu | TAK, podać |  |
|  | Wyposażony w maskę nr 5, zastawkę nadciśnieniową, 1 worek resuscytacyjny, 1 rezerwuar tlenu, 1 zastawkę PEEP, walizkę | TAK, podać |  |

Poz. 2

Zestaw laryngoskopowy

Nazwa i adres  Wykonawcy

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| L.p. | Opis | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ratunkowy zestaw laryngoskopowy konwencjonalny (żarówkowy) | TAK |  |
| 2. | Rękojeść standardowa | TAK |  |
| 3. | Baterie w zestawie | TAK |  |
| 4. | Łyżki laryngoskopowe kompatybilne z rękojeścią według normy ISO 7376-3/EN 1819 - rozmiary standardowe Macintosh 2, 3, 4 (zielony standard zamka) | TAK |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy