Załącznik nr 1 do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY  ZI / AM / PN - 8 /11

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.  Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.  Nr. telefonu: .........................................         4. Nr.  faksu:  .....................................................

5.  E-mail ........................................................    6. Adres www..............................................................

7. NIP : ....................................................... 8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto PLN | Wartość Netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Lampa diagnostyczna statywowa | 20 |  |  |  |
|  | 2. Lampa diagnostyczno – zabiegowa na statywie jezdnym | 20 |  |  |  |
|  | 3. Lampa diagnostyczno – zabiegowa ścienna | 1 |  |  |  |
|  | 4. Lampa zabiegowa sufitowa | 11 |  |  |  |
|  | Razem PLN |  |  |
|  | Razem słownie brutto PLN |  |
| 10 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru i obejmuje bezpłatny serwis i przeglądy techniczno - konserwacyjne wykonywane z częstością zgodną z serwisową instrukcją obsługi urządzeń - zakończone wystawieniem świadectwa z eksploatacji. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis na przedmiot umowy, przez okres min. 7 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji przedmiotu umowy. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Zgłoszenie serwisanta do naprawy jakiegokolwiek urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, najpóźniej przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 36 miesięcy. Lokalizacja autoryzowanego serwisu (podać nazwę, adres, telefon): ………………………………………………………………………………… |

11. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

  - Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ –   Arkusz techniczny       ZI / AM / PN - 8 / 11

Poz. 1

Lampa diagnostyczna statywowa

| L.p. | Opis |  | Odpowiedź Wykonawcy (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasada oświetlenia: reflektor z centralnym źródłem światła i dodatkowym podświetlającym źródłem światła | TAK |  |
| 2 | Podstawa jezdna na 5 kółkach, w tym 2 z blokadą | TAK, podać |  |
| 3 | Natężenie światła z odl. 0,5 m - min 35 klx | TAK, podać |  |
| 4 | Odtworzenie barwy światła słonecznego – min. 94 lx | TAK, podać |  |
| 5 | Temperatura barwowa min. 3000 K | TAK, podać |  |
| 6 | Średnica pola z odl. 1 m - ok.160 mm | TAK, podać |  |
| 7 | Natężenie światła podświetlającego (endoskopowego) z odl. 0,5 m - min. 1500 lx | TAK, podać |  |
| 8 | Czasza umieszczona na giętkim ramieniu. | TAK |  |
| 9 | Średnica czaszy - max. 20 cm | TAK, podać |  |
| 10 | Szyba lampy wykonana ze szkła | TAK |  |
| 11 | Zasilanie: – 230 V (+/ -) 10%, 50 Hz | TAK |  |
| 12 | Stosowane żarówki | Podać typ i nr katalogowy |  |
| 13 | Żywotność żarówki - min. 3000 h | TAK, podać |  |
| 14 | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami | TAK, podać |  |

Poz. 2

Lampa diagnostyczno - zabiegowa na statywie jezdnym

| L.p. | Opis |  | Odpowiedź Wykonawcy (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasada oświetlenia: bezcieniowy reflektor z centralnym źródłem światła | TAK |  |
|  | Lampa statywowa. Ramię prostowodowe. Podstawa na 4 kółkach, w tym min. dwa kółka z hamulcem. Szyba lampy wykonana ze szkła | TAK- opisać |  |
|  | Natężenie światła lampy – min. 40 klx | TAK. Podać |  |
|  | Odtworzenie barwy światła słonecznego - min 93 lx | TAK. Podać |  |
|  | Temperatura barwowa – min. 4200 K | TAK. Podać |  |
|  | Średnica pola bezcieniowego – min. 180 mm | TAK. Podać |  |
|  | Przedział roboczy bez konieczności ogniskowania min. 140 cm ( L1 + L2 ) | TAK. Podać |  |
|  | Średnica czaszy lampy nie większa 330 mm | TAK. |  |
|  | Zasilanie: 230 V (+/ -) 10%, 50 Hz | TAK. Podać |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami | TAK. Podać |  |
|  | Stosowane żarówki | Podać typ i nr katalogowy |  |
|  | Żywotność żarówki min. 2000 h | TAK. Podać |  |
|  | Po 1 kpl. zapasowych żarówek na każdy zestaw | TAK |  |

Poz. 3

Lampa diagnostyczno – zabiegowa ścienna halogenowa

| L.p. | Opis |  | Odpowiedź Wykonawcy (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |

|  | Jednogłowicowa lampa bezcieniowa ścienna | TAK. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Natężenie oświetlenia czaszy - min 80 000 lx | TAK. Podać |  |
|  | Odtworzenie barwy światła słonecznego - min 93 lx | TAK. Podać |  |
|  | Temperatura barwowa – min. 4300 K | TAK. Podać |  |
|  | Średnica pola bezcieniowego - min. (170 mm do 240 mm) | TAK. Podać |  |
|  | Przedział roboczy zestawu lamp bez konieczności ogniskowania (wgłębność oświetlenia) dla lampy satelitarnej min. 105 cm ( L1 + L2 ) | TAK. Podać |  |
|  | Regulacja średnicy pola centralnym uchwytem czaszy lampy | TAK. |  |
|  | Pozycjonowanie lampy sterylizowanym uchwytem centralnym lampy i dodatkowo „brudnym” uchwytem dookoła czaszy lampy | TAK. |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia z panelu na czaszy lub ramieniu lampy. | TAK |  |
|  | Zasięg lampy liczony do osi czaszy - min. 170 cm | TAK. Podać |  |
|  | Zasilanie – 230 V (+/ -) 10%, 50 Hz , 24 VDC | TAK. |  |
|  | Awaryjne zasilanie szpitalne załączane automatycznie | TAK. |  |
|  | Załączanie żarówki rezerwowej każdej z czasz w przypadku uszkodzenia żarówki głównej , z przemieszczeniem żarówki rezerwowej w ognisko lampy, bez pogorszenie bezcieniowości | TAK. |  |
|  | Obudowa lampy umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami | TAK. |  |
|  | Obudowa lampy przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym | TAK. |  |
|  | Szyba czaszy wykonana ze szkła | TAK. |  |
|  | Żywotność układu świetlnego – min. 1000h | TAK. Podać |  |
|  | Moc pobierania przez główne źródło światła każdej z czasz – max. 150 W | TAK. Podać |  |
|  | Lampę należy wyposażyć w zapasowe uchwyty sterylizowane do ustawiania czaszy lampy - 4 szt. | TAK. |  |

Poz. 4

Lampa zabiegowa sufitowa jednoczaszowa

| L.p. | Opis |  | Odpowiedź Wykonawcy (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |

| 1. | Jednogłowicowa lampa bezcieniowa sufitowa z centralnym źródłem światła | TAK. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Natężenie oświetlenia czaszy - min 125 000 lx | TAK. Podać |  |
| 3. | Odtworzenie barwy światła słonecznego – min 93 lx | TAK. Podać |  |
| 4. | Temperatura barwowa – min. 4300 K | TAK. Podać |  |
| 5. | Średnica pola bezcieniowego - min. 170 mm do 260 mm | TAK. Podać |  |
| 6. | Przedział roboczy zestawu lamp bez konieczności ogniskowania (wgłębność oświetlenia) dla lampy satelitarnej min. 105 cm ( L1 + L2 ) | TAK. Podać |  |
| 7. | Regulacja średnicy pola centralnym uchwytem czaszy lampy | TAK. |  |
| 8. | Pozycjonowanie lampy sterylizowanym uchwytem centralnym lampy i dodatkowo „brudnym” uchwytem dookoła czaszy lampy | TAK. |  |
| 9. | Regulacja natężenia oświetlenia z panelu na czaszy lub ramieniu lampy. |  |  |
| 10. | Zasilanie – 230 V (+/ -) 10%, 50 Hz , 24 VDC | TAK. |  |
| 11. | Awaryjne zasilanie szpitalne załączane automatycznie | TAK. |  |
| 12. | Załączanie żarówki rezerwowej każdej z czasz w przypadku uszkodzenia żarówki głównej , z przemieszczeniem żarówki rezerwowej w ognisko lampy, bez pogorszenie bezcieniowości | TAK. |  |
| 13. | Obudowa lampy umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami | TAK. |  |
| 14. | Obudowa lampy przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym | TAK. |  |
| 15. | Szyba czaszy wykonana ze szkła | TAK. |  |
| 16. | Żywotność układu świetlnego – min. 1000 h | TAK. Podać |  |
| 17. | Moc pobierania przez główne źródło światła każdej z czasz – max 150 W | TAK. Podać |  |
| 18. | Lampę należy wyposażyć w zapasowe uchwyty sterylizowane do ustawiania czaszy lampy - 4 szt. | TAK. |  |
| 19. | Lampa dostosowana do Sali o wysokości: Strop: 315 cm (2 lampy), 330 cm (9 lamp) | TAK. |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych granicznych (np. foldery, instrukcje obsługi i in.)

Data                                                  Pieczęć i podpis Wykonawcy