Zamawiający:

ZARZĄD INWESTYCJI  AKADEMII MEDYCZNEJ  we  Wrocławiu

#### Al. Armii Krajowej 1          tel. 71 / 784-04-12,

50-541 Wrocław                 fax. 71 / 337-12-09,

Zam. Publ. tel. 71 / 784-17-54, fax. 71 / 784-00-45

ZI / AM / PN – 8 / 11				                       Wrocław  07. 03. 2011 r.

Dostawa Lamp zabiegowych do Jednostek AM na terenie Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, 50-556 Wrocław.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do BZP w dniu  01. 03. 2011 r. - nr  69225 - 2011.

##### Odpowiedzi na pytania

##### Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu odpowiada niniejszym na pytania zadane w w / w postępowaniu:

Pytania nr 1 – 19 dotyczą poz. 1 – Lampa diagnostyczna statywowa

- Czy Zamawiający dopuści lampę na statywie jezdnym (dotyczy pozycji 1) o średnicy pola z odległości 1 m -  130 mm ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę na statywie jezdnym (dotyczy pozycji 1) o podstawie jezdnej z 4 kółkami i współczynniku odtworzenia barwy światła słonecznego 93 ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę statywową o podstawie jezdnej na 4 kółkach ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę o natężeniu światła z odległości 1 m – 50 klx ?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści lampę o odtworzeniu barwy światła słonecznego Ra 88 ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy pola 140 mm ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy pola 200 mm ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę z czaszą umieszczoną na ramieniu prostowodowym              z możliwością regulacji ruchu we wszystkich płaszczyznach ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy czaszy 29 cm ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy czaszy 58 cm ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę o żywotności żarówki na poziomie 1000 h ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę na statywie jezdnym ( dotyczy pozycji 1) o średnicy kopuły 300 mm ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę na statywie jezdnym ( dotyczy pozycji 1) z szybą  wykonaną ze szkła mineralnego ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę na statywie jezdnym ( dotyczy pozycji 1) w której czasza jest umieszczona na ramieniu prostowodowym o lepszej mobilności niż tzw. giętkie ramię?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści następująca zasadę oświetlenia: reflektor z centralnym źródłem światła wyposażony w dwie żarówki halogenowe, w przypadku awarii jednej z nich druga służy jako zapasowe źródło światła?

Odpowiedź:  Tak. Pod warunkiem, automatycznego przemieszczenia żarówki rezerwowej w ognisko lampy, bez pogorszenia bezcieniowości.

- Czy Zamawiający dopuści lampę bez dodatkowego światła podświetlającego  (endoskopowego) ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści podstawę jezdną na 5 kółkach bez blokady?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę z czaszą umieszczona na wygodnym i trwałym przegubowym ramieniu?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę z odtworzeniem barwy światła słonecznego – min. 93        i jednocześnie zgodzi się na poprawę oczywistej omyłki pisarskiej jednostek odtworzenia barwy światła słonecznego z „lx” na „%”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg współczynnika odtworzenia barw min. 94 i jednocześnie zgadza się na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej z „lx” na „%” lub bez miana.

Pytania nr 20 – 32 dotyczą poz. 2 – Lampa diagnostyczno – zabiegowa na statywie jezdnym

- Czy Zamawiający dopuści lampę, której wskaźnik odwzorowania barw (odtworzenie barwy światła białego) wynosi Ra 92 ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę, której przedział roboczy bez konieczności ogniskowania wynosi 110 cm ( L1 + L2 ) ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę , której szyba lampy wykonana jest z poliwęglanu – LEXAN ? Jest on o tyle bezpieczniejszy od szkła, że nie grozi stłuczeniem.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę, której średnica pola bezcieniowego wynosi 160 mm ?                          W zamian otrzymywane jest światło o natężeniu do 50 000 lux z żywotnością do 4000 h.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe (dotyczy pozycji 2) o żywotności żarówki 1200 h i dodatkową żarówką zapasową w komplecie ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe (dotyczy pozycji 2) z regulowaną średnicą pola w zakresie 14-25 cm ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

- Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe (dotyczy pozycji 2) ze średnicą pola                  15 cm ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający zgodzi się na poprawę oczywistej omyłki pisarskiej jednostek odtworzenia barwy światła słonecznego z „lx” na „%”?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści lampę z temperaturą barwową – min. 3500 K?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą pola bezcieniowego – min. 150 mm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści przedział roboczy bez konieczności ogniskowania min. 12,8 mm (L1 + L2)?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści żywotność żarówki min. 1500 h?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania: lampy bezcieniowe statywowe charakteryzujące się następującymi parametrami:

- Natężenie oświetlenia kopuły 50 000 lux

- Lampa wyposażona w samonastawne kółka gdzie dwa wyposażone są w hamulce.

- Średnica pola roboczego 16 cm

- Płynna regulacja wielkości plamy świetlnej sterylizowanym uchwytem

- Współczynnik odwzorowania barw Ra= 92

- Temperatura barwowa  4200 [K]

- Wgłębność  110 [cm]

- Średnica lampy 280 mm

- Żarówka halogenowa 12 V, 750W o żywotności 4000 godzin

- Całkowite natężenie napromieniowania 2,3 mW/m2lx

- Lampa wyposażona w kopułę z szybą wykonaną z poliwęglanu Lexan odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz powszechnie stosowane środki do dezynfekcji.

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytania nr 33 – 41 dotyczą równocześnie poz. 3 – Lampa diagnostyczno – zabiegowa ścienna i poz. 4 – Lampa zabiegowa sufitowa

- Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne (dotyczy pozycji 3 i 4), które są pozycjonowane sterylizowanym uchwytem centralnym lampy i dodatkowo „brudnym” uchwytem znajdującym się przy czaszy?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne (dotyczy pozycji 3 i 4) z elektronicznym systemem aktywacji żarówki rezerwowej, bez pogorszenia bezcieniowości lampy i która nie wymaga mechanicznego systemu pozycjonowania?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający mógłby sprecyzować, czy w pomieszczeniach gdzie mają być zamocowane lampy sufitowe są bądź były zamontowane lampy.

Odpowiedź: Lampy montowane będą w nowych pomieszczeniach, w których wcześniej nie montowano lamp.

- Czy jeśli były zamontowane lampy to czy pozostały elementy montażowe typu: płyta stropowa, przedłużacz, jeśli pozostał przedłużacz to na jakiej wysokości jest jego dolna płaszczyzna.

Odpowiedź: Nie

- Czy w przypadku braku elementów mocujących Zamawiający wykona posadowienie takowych elementów.

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający mógłby sprecyzować jak poprowadzona jest sieć zasilająca na Sali operacyjnej, ile przewodów, ile żył w przewodzie oraz przekrój przewodów.

Odpowiedź:  Sieć poprowadzona jest w suficie, 3 żyły 2,5 mm2

- Czy Zamawiający mógłby sprecyzować, jakiego rodzaju są ściany na których mają być zamontowane lampy (np. lita cegła, karton gips).

Odpowiedź:  Ściana z karton gipsu

- Czy jeśli ściany wykonane są metodą zabudowy karton gips, to zamawiający potwierdza przygotowanie ścian pod montaż lamp zabiegowych (ewentualne wzmocnienie dodatkowymi profilami) na etapie prac budowlanych.

Odpowiedź: Ściana jest przygotowana pod montaż lampy

- Czy Zamawiający mógłby potwierdzić iż do miejsca montażu lampy doprowadzona jest sieć zasilająca, a jeśli takowa nie jest wykonana , to wykonanie takowej sieci leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Jest doprowadzona jak opisano w odp. na pyt. nr 38

Pytanie nr 42 dotyczy poz. 3 – Lampa diagnostyczno – zabiegowa ścienna

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania: lampy bezcieniowe przyścienne wyposażone w głowice 3-ogniskowe zapewniające bezcieniowe oświetlenie pola operacyjnego oraz zapewniające pełne bezpieczeństwo prowadzonych zabiegów                       w przypadku przepalenia się żarówki charakteryzujące się następującymi parametrami:

- Natężenie oświetlenia kopuły 120 000 lux

- Regulowana średnica pola roboczego w zakresie 16-22 cm

- Płynna regulacja wielkości plamy świetlnej sterylizowanym uchwytem ze środka lampy

- Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 50-100 % realizowana z ramienia lampy.

- Współczynnik odwzorowania barw Ra= 94

- Temperatura barwowa  4200 [K]

- Przedział roboczy bez konieczności ogniskowania 70-140 [cm]

- Żarówki halogenowe 24V, 750W o żywotności 2000 godzin

- Kształt kopuły uformowany w sposób umożliwiający manewrowanie kopułą                (odpowiednik tzw. „brudnego” uchwytu).

- Obudowa lampy przystosowana do współpracy z nawiewem laminarnym.

- Konstrukcja lampy z zawieszeniem ściennym, na zakończeniu ramienia poprzecznego zamocowane (obrotowo o 360°) ramię uchylne prostowodowe zakończone podwójnymi przegubami obrotowymi dającymi swobodę manewrowania kopułą w osi X,Y,Z o 360°

- Mocowanie kopuły lampy na 2 ruchomych ramionach o łącznej długości 170cm

- Możliwość podnoszenia i opuszczania kopuły lampy w zakresie 15° , 50° na przegubie łączącym ramiona

- Lampa wyposażona w kopułę z szybą wykonaną z poliwęglanu Lexan odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz powszechnie stosowane środki do dezynfekcji.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytania 43 – 46 dotyczą poz. 4 - Lampa zabiegowa sufitowa jednoczasowa

- Czy w rozumieniu pkt. 8 tabeli , Zamawiający wymaga aby pozycjonowanie lampy odbywało się dodatkowo za pomocą „brudnego” uchwytu na całej długości obwodu czaszy lampy , co znacznie poprawia ergonomię pracy , ponieważ pozycjonowanie jest możliwe z każdego miejsca na wyciągnięcie ręki ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ  Zamawiający wymaga by pozycjonowanie  lampy było możliwe sterylizowanym uchwytem centralnym czaszy lampy oraz dodatkowo ”brudnym” uchwytem dookoła czaszy lampy.

- Czy Zamawiający wymaga, aby lampa posiadała regulację temperatury barwowej co pozwala na łatwa identyfikację tkanek i widok w prawdziwych kolorach ? Wybór temperatury zwiększa efektywność i koncentrację , która wpływa na obniżenie ryzyka popełnienia błędu .

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby lampa była wyposażona w funkcję do operacji endoskopowych polegającą na przełączeniu kierunku światła o 180° w kierunku sufitu bez re-pozycjonowania czaszy lampy ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania: lampy bezcieniowe sufitowe wyposażone w głowice 4-ogniskowe zapewniające bezcieniowe oświetlenie pola operacyjnego oraz zapewniające pełne bezpieczeństwo prowadzonych zabiegów w przypadku przepalenia się żarówki charakteryzujące się następującymi parametrami:

- Natężenie oświetlenia kopuły 140 000 lux

- Regulowana średnica pola roboczego w zakresie 17-27 cm

- Płynna regulacja wielkości plamy świetlnej sterylizowanym uchwytem ze środka lampy

- Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 50-100 % realizowana z ramienia lampy.

- Współczynnik odwzorowania barw Ra= 94

- Temperatura barwowa  4200 [K]

- Przedział roboczy bez konieczności ogniskowania 70-140 [cm]

- Żarówka halogenowa 24V, 750W o żywotności 2000 godzin

- Kształt kopuły uformowany w sposób umożliwiający manewrowanie kopułą                       (odpowiednik tzw. „brudnego” uchwytu).

- Obudowa lampy przystosowana do współpracy z nawiewem laminarnym.

- Konstrukcja lampy z zawieszeniem sufitowym dostosowana do  wysokości Sali. Ramię lampy dające swobodę manewrowania w osi głównej o n x 360°. na zakończeniu ramienia poprzecznego zamocowane (obrotowo o 360°) ramię uchylne prostowodowe zakończone podwójnymi przegubami obrotowymi dającymi swobodę manewrowania kopułą w osi X,Y,Z o 360°

- Mocowanie kopuły lampy na 2 ruchomych ramionach o łącznej długości 170cm

- Możliwość podnoszenia i opuszczania kopuły lampy w zakresie 15°, 50° na przegubie łączącym ramiona

- Lampa wyposażona w kopułę z szybą wykonaną z poliwęglanu Lexan odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz powszechnie stosowane środki do dezynfekcji.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

ZATWIERDZAM:

Dyrektor Zarządu Inwestycji

Akademii Medycznej we Wrocławiu

Mgr inż. Andrzej Kochan

# Text boxes

[]]]

]]

]

]

]

]

90008999

63/

ZARZĄD   INWESTYCJI   AKADEMII   MEDYCZNEJ

we  Wrocławiu

Al. Armii Krajowej 1                                                                                                             tel.: 367-26-78

50-541 WROCŁAW                                                                                                   367-26-35, 367-27-31

fax : 373-38-61