ZARZĄD INWESTYCJI  AKADEMII MEDYCZNEJ  WE  WROCŁAWIU

ZARZĄD   INWESTYCJI   AKADEMII   MEDYCZNEJ

we  Wrocławiu

Al. Armii Krajowej 1                                                                                                             tel.: 367-26-78

50-541 WROCŁAW                                                                                                   367-26-35, 367-27-31

fax : 373-38-61

[]]]

]]

]

]

]

]

90008999

63/

#### Al. Armii Krajowej 1   50-541 Wrocław

#### tel. 071 7840412  fax. 0713371209

ZI/AM /PN-01/09                                                                      Wrocław,  19.01.2009 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZI/AM/PN – 01/09  Pompy infuzyjne

# ODPOWIEDZI NA PYTANIA

##### Pytanie 1

Pompa infuzyjna - strzykawkowa dwutorowa

Wymóg: 3. Objętość dozowania 0,1 – 9999ml programowanie co 0,1 ml

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści pompę z możliwością programowania objętości dozowania w zakresie od 0,1 – 999,9 ml co 0,1ml?

Odpowiedz: TAK

Pytanie 2

##### Pompa infuzyjna - strzykawkowa dwutorowa

Wymóg 12. Waga pompy do 3,5 kg

Czy Zamawiający dopuści pompę o masie 4,5 kg wraz z uchwytem do przenoszenia, składanym uchwytem mocującym oraz osłoną tłoka zabezpieczającą przed niepożądanym bolusem w przypadku upadku pompy?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3

##### Pompa infuzyjna - strzykawkowa dwutorowa

Czy zamawiający dopuści pompę strzykawkową modułową o wymaganych w SIWZ parametrach?

Odpowiedź. TAK

Pytanie 4

Pompa infuzyjna - strzykawkowa jednotorowa

Wymóg: 3. Objętość dozowania 0,1 – 9999ml programowanie co 0,1 ml

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści pompę z możliwością programowania objętości dozowania w zakresie od 0,1 – 999,9 ml co 0,1ml?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5

Pompa infuzyjna - kroplówkowa objętościowa

Wymóg: 13. Możliwość programowania objętości / dawki bolusa bezpośrednio przed jej podażą i bez przerywania infuzji.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści pompę pozwalającą na wygodne i intuicyjne sterowanie podawaną objętością leku w Bolusie w czasie jego trwania?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis  SIWZ

Pytanie 6

Wymóg: 16. Programowanie parametrów infuzji w mg, µg, IE lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści pompę umożliwiającą programowanie szybkości tylko w ml/godz w odniesieniu do czasu i objętości, zapewniającą bezpieczne podawanie leków przy wykorzystaniu wbudowanej, dostosowanej do potrzeb oddziału, biblioteki leków, która nie pozwala na przekraczanie niebezpiecznych dla pacjenta limitów?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Programowanie parametrów infuzji w  jednostkach oryginalnych w których występują leki i płyny  w przeliczeniu na wagę ciała jest bardzo istotnym elementem prowadzonej terapii. Nie zabezpieczy pacjenta biblioteka leków ze względu na możliwość stosowania różnych stężeń i rozcieńczeń.

Pytanie 7

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 6 ust. 1,2 wzoru umowy:

1. W razie zwłoki Sprzedawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy, ponad termin określony  w § 3 ust.1

umowy, zapłaci on Kupującemu karę umowna w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęły dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej nit 15 dni i 0,4% wartości za każdy następny dzień zwłoki, jednak nic więcej nit 10% wartości nie dostarczonej dostawy,

2.  W razie zwłoki Sprzedawcy w wykonaniu naprawy gwarancyjnej ponad termin określany w § 4 umowy, Kupujący ma prawo naliczyć karę umowna w wysokości 0,1 % wartości urządzenia przekazanego da naprawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Jeśli zwłoka trwała nie dłutuj niż 10 dni i 0,2% wartości za każdy następny dzień, jednak nie więcej nit 10% wartości urządzenia przekazanego do naprawy

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis  SIWZ

###### Dyrektor Zarządu Inwestycji

## Akademii Medycznej we Wrocławiu

## Mgr inż. Andrzej Kochan