ZARZĄD INWESTYCJI  AKADEMII MEDYCZNEJ  WE  WROCŁAWIU

ZARZĄD   INWESTYCJI   AKADEMII   MEDYCZNEJ

we  Wrocławiu

Al. Armii Krajowej 1                                                                                                             tel.: 367-26-78

50-541 WROCŁAW                                                                                                   367-26-35, 367-27-31

fax : 373-38-61

[]]]

]]

]

]

]

]

90008999

63/

#### Al. Armii Krajowej 1   50-541 Wrocław

#### tel. 071 7840412  fax. 0713371209

ZI/AM /PN-02/09                                                                      Wrocław,  20.01.2009 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZI/AM/PN – 02/09 Urządzenia i przyrządy używana na salach operacyjnych.

# ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści inny niż elektromagnetyczny system nawigacji przy zabiegach typu FESS? System elektromagnetyczny charakteryzuje się, mniejszą dokładnością pozycjonowania narzędzi w polu operacyjnym w stosunku do systemu optycznego i narzuca wysokie wymagania (koszty narzędzi, materiały jednorazowe i zużywalne) wobec narzędzi i instrumentów użytych w polu operacyjnym. Nasza firma oferuje system optyczny aktywny z kamerą 3D wyposażony w oprzyrządowanie do komunikacji dwukierunkowej.

Odp.	Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający może sprecyzować wymagania dotyczące instrumentarium dedykowanego: jaka jest wymagana długość i średnica bezprzewodowych ssaków, parametry bezprzewodowego wskaźnika operacyjnego, opaska elastyczna (sposób zaciskania na głowie pacjenta) oraz elementu referencyjnego?

Odp.	Instrumentarium dedykowane musi współpracować w polu elektromagnetycznym i zawierać zestaw narzędzi ujętych w SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający może sprecyzować wymagane parametry monitora wysokiej rozdzielczości?

Odp.	Min. rozdzielczość monitora 1024x768.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza system rejestracji pacjenta (bez dodatkowych znaczników na etapie badania diagnostycznego) polegający na bezprzewodowym elemencie referencyjnym przylegającym do czoła pacjenta mocowanym nieinwazyjnie?

Odp.	Tak.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie shaver’a o zakresie pracy prędkości obrotowej

1 '400-12'000 obr/min?

Odp.	Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie shaver’a o zakresie pracy prędkości oscylacyjnej 1’400-5'000 obr/min?

Odp.	Nie, tak jak w SIWZ..

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane ostrza shavera były dostarczane w sterylnym opakowaniu i oznakowane symbolem jednokrotnego użytku?

Odp.	Nie.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie ostrzy wielorazowego użytku, które są mniej bezpieczne z punktu widzenia wielokrotnego użytku, ale przystępniejsze cenowo?

Odp.	Tak.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie ostrzy bez końcówki roboczej rotowanej 360° i długości mniejszej niż 19cm?

Odp.	Tak, Zamawiający dopuszcza oferowanie ostrzy jak w pytaniu, jednocześnie podtrzymuje warunek z pkt. 10, 11 i 14 Arkusza Informacji Technicznej SIWZ, gdzie zastrzegł sobie możliwość dostarczenia i zastosowania z oferowanym shaver’em ostrzy wyposażonych w końcówkę rotowaną 360° prostych lub/i  zakrzywionych od 12° do 120° lub/i o długości od 18 cm do co najmniej 37 cm.

Pytanie 10

Czy Zamawiający może sprecyzować rodzaj, wzór części tnącej ostrzy i frezów stosowanych w rhinoplastyce i chirurgii estetycznej?

Odp.	Chodzi o frezy zaprojektowane specjalnie do operacji rhinoplastycznych i chirurgii estetycznej np. frezy wg M. Eugene Tardy, MD, Dean Toriumi, MD, Ted Cook, MD, itp..

Pytanie II

Czy Zamawiający może podać ilości wymaganych ostrzy i frezów z podaniem wymaganych rodzajów i czy są wymagane jednorazowego czy wielorazowego użytku?

Odp.	W związku z pkt. 1 Arkusza Informacji Technicznej SIWZ Zamawiający nie precyzuje ilości i rodzajów ostrzy i frezów dostarczonych z zestawem pozostawiając możliwość kompletacji oferentom.

W imieniu zamawiającego

Artur Parafiński

Kanclerz AM